基于融合机理的分布式光纤多点振动传感关键技术研究_孙振世

说明：本文件由 CAJ 转换为可编辑 Word 文档。原文中的复杂公式、图表和版式可能需要人工校对。

第 1 页

基于融合机理的分布式光纤多点振动传感

关键技术研究

Research on Key Technologies of Distributed

Optical Fiber Multi-Point Vibration Sensing

Based on Integration Mechanism

一级学科：

光学工程

研究方向：

光纤传感

作者姓名：

孙振世

指导教师：

刘琨

教授

答辩日期

2022 年5 月22 日

答辩委员会

姓名

职称

工作单位

主席

刘铁根

教授

天津大学

委员

常胜江

教授

南开大学

张宝峰

教授

天津理工大学

江俊峰

教授

天津大学

张红霞

教授

天津大学

天津大学精密仪器与光电子工程学院

二〇二二年六月

第 2 页

I

摘

要

作为集信号传感和传输于一体的新型振动传感检测技术，分布式光纤振动

传感技术通过直接对光波信号的传感检测即可对光纤沿线的振动事件实现连续

式分布测量。目前该技术已成功应用于诸多振动传感检测领域中。根据分布式

光纤振动传感系统在实际应用中亟需解决的长距离精准定位检测、分布式多点

宽频检测和多类别扰动模式检测等问题为突破口，本文从双波长噪声抑制、双

机理融合传感以及智能融合传感等角度提出了提升分布式光纤振动传感测量的

新方法。并在理论模型建立、传感系统设计、信号解调与处理以及标准仪器化

设计与实现等方面开展了具体的研究工作。

本文的主要研究工作如下：

1. 针对双Mach-Zehnder 干涉仪型分布式光纤振动传感系统在长距离传感

监测时存在信噪比低和定位精度差等问题，构建了双光源非对称Mach-Zehnder

干涉仪型的光纤振动传感结构。分析了光源中心波长差对非对称传感信号的定

位影响，提出了基于极大值混叠离散小波变换的定位方案。实验结果表明，在

总长为~101 km 的光纤链路上，其95%以上的定位误差可以有效的控制在±40 m

之内并且其平均处理时间为135 ms。

2. 针对干涉仪型光纤振动传感系统存在无法直接多点定位的检测难题，搭

建了基于波分复用原理的Φ-OTDR/Mach-Zehnder 融合型分布式光纤振动传感

结构。设计了振动信号引入相位信息的解调方案，扩大了待测振动信号的动态

线性解调范围。提出了Φ-OTDR/Sagnac 融合型分布式光纤振动传感结构，实现

了单光纤链路上对多点振动事件的精准定位检测与宽频响应检测。实验测试结

果表明，在总长为~4 km 的光纤链路上，设计的单光纤链路融合型分布式光纤

振动传感系统可对多点高频振动信号实现±10 m 的空间分辨率。

3. 针对分布式光纤振动传感系统在实际应用中存在误报率高的问题，构建

了基于光纤振动传感信号的多维度特征向量。基于深度学习神经网络自适应信

号特征提取的识别与分类机理，提出了传感信号二维灰度图和Mel 时频谱的信

号处理算法，降低了信号预处理的复杂度，提升了多类别振动模式识别的效率

和准确度。实验结果表明，基于深度学习模型的智能振动检测方案可对8 种传

感事件进行准确的识别与分类，并且其平均识别率可达98.6%。

4. 根据工业化的设计要求和模块化的设计思路，完成了融合型分布式光纤

振动传感系统的仪器化设计与实现。开发了基于UDP 网络传输协议的多平台联

第 3 页

II

合监测功能，实现了入侵事件的分区防控和精准监测。最后，在重点区域周界

安防领域开展了一系列现场应用测试研究。现场测试结果表明，研制的融合型

分布式光纤振动传感系统可完全满足实际工程中的多点振动检测需求。

关键词：分布式多点振动传感，双光源非对称Mach-Zehnder 干涉结构，相位

敏感光时域反射仪，融合振动传感，宽频响应，动态线性解调，振动模式识别

第 4 页

III

ABSTRACT

Distributed optical fiber vibration sensing systems as a novel sensing technology

which can simultaneously transmit and sense information, and the vibration sensing

information on the fiber can be obtained by detecting the light signal. This kind of

technology has been successfully applied in various vibration sensing fields. Aiming

at the challenges of long-distance precise position, distributed multi-point and wide

frequency sensing, and multi-category disturbance mode detection that need to be

urgently solved in practical applications, new schemes and new methods have been

designed to significantly enhance the performances of the distributed optical fiber

vibration sensing systems. Specifically, the schemes and methods are mainly based

on the perspectives of dual wavelength based noise suppression, dual mechanism

based integration sensing and intelligent sensing detection. The main research works

are implemented in the aspects of theoretical model establishment, sensing system

design, vibration signal demodulation and processing, and instrumentation design.

The main research contents of this thesis are as follows:

1. Aiming at the problems of low signal-to-noise ratio (SNR) and low positioning

accuracy of dual Mach-Zehnder interferometer based optical fiber vibration sensing

system in long distance sensing, an asymmetric Mach-Zehnder interferometer based

vibration sensing structure with different central wavelength has been established.

The influence of the different central wavelengths on the positioning accuracy of the

asymmetric vibration sensing structure is firstly analyzed. Then a maximal overlap

discrete wavelet transform based positioning scheme is proposed in this thesis. And

experimental results show that a detection of more than 95% of positioning errors

are distributed within the range of ±40 m at a sensing length of ~101 km and a

mean processing time of 135 ms is also achieved.

2. Aiming at the detection problem that the optical fiber interferometer vibration

sensing system cannot locate multiple points, a wavelength division multiplexing

based distributed optical fiber vibration sensing system by integrating Φ-OTDR and

Mach-Zehnder inteferometer is built. A demodulation scheme by using the phase

information of the vibration signal is developed, so the dynamic linear demodulation

第 5 页

IV

range of the applied signals is expanded. A single fiber link based distributed optical

fiber vibration sensing system is also proposed through integrating the Φ-OTDR and

a Sagnac interferometer. Thus, the high positioning accuracy and the wide frequency

response can be simultaneously detected in a single sensing fiber. Experimental

results show that multiple vibrations with a spatial resolution of ~20 m have been

achieved in a ~4 km fiber link.

3. Aiming at the challenges of high false alarm rate in practical applications, a

multi-dimensional eigenvector of the sensing signal is constructed. According to the

effective features can be automatically extracted by the deep learning based neural

network, a two-dimensional grayscale image based signal preprocessing method and

a Mel time-frequency image based signal preprocessing method have been proposed.

Therefore, the complexity of the signal preprocessing process can be significantly

simplified. And the recognition efficiency and accuracy can be further improved.

Field test results show that the proposed deep learning scheme can classify 8 types

of sensing events, and a mean recognition rate of 98.6% has been achieved.

4. Finally, based on industrial design requirements of equipment instrumentation

and modular design idea, a engineering prototype based on the integrated distributed

optical fiber vibration sensing system is designed. A distributed defense area module

with multi-platform monitoring function is developed to realize partition prevention

and accurate monitoring of intrusion events through using the UDP transmission

protocol. A series of field tests have been implemented in the field of perimeter

security. The results show that the integrated optical fiber vibration sensing system

can satisfy the requirements of multi-point detection in practical applications.

KEY WORDS: Distributed multi-point vibration sensing, Dual lasers based

asymmetric Mach-Zehnder interferomter, Phase sensitive optical time domain

reflectometer, Integrated vibration sensing, Wide frequency response, Dynamic

linear demodulation, Vibration pattern recognition

第 6 页

目 录

第1 章 绪论............................................................................................... 1

1.1 引言 ................................................................................................... 1

1.2 分布式光纤振动传感技术概述 ...................................................... 2

1.2.1 前向光干涉型光纤振动传感技术 ............................................. 2

1.2.2 散射光干涉型光纤振动传感技术 ............................................. 9

1.2.3 融合型光纤振动传感技术 ....................................................... 16

1.3 分布式光纤振动传感技术的国内外研究现状分析 .................... 17

1.4 本论文的研究意义及主要研究内容 ............................................ 21

第2 章 基于双光源非对称干涉结构的长距离定位检测技术 ............ 25

2.1 干涉型光纤振动传感结构机理分析 ............................................ 25

2.1.1 光纤振动引起相位调制的理论模型....................................... 25

2.1.2 光波干涉的理论模型 ............................................................... 28

2.2 基于双光源非对称 Mach-Zehnder 长臂干涉的振动传感系统 30

2.2.1 双 Mach-Zehnder 光纤干涉仪型分布光纤振动传感原理分

析 ....................................................................................................... 30

2.2.2 背向散射噪声对长距离传感检测的影响分析 ...................... 32

2.2.3 基于双光源 Mach-Zehnder 的长距离光纤振动传感理论模

型 ....................................................................................................... 35

2.2.4 互相关时延估计算法对振动位置解调的影响分析 .............. 39

2.3 基于极大值混叠离散小波变换的长距离定位技术 .................... 43

2.3.1 基于中值滤波器的端点检测方法 ........................................... 43

2.3.2 基于极大值混叠离散小波变换的时频分析方法 .................. 45

2.4 长距离振动定位测试结果分析与讨论 ........................................ 48

2.4.1 振动定位实验结果分析与讨论 ............................................... 49

2.4.2 振动定位实时性测试以及对比测试分析 .............................. 53

2.5 本章小结 ......................................................................................... 54

第3 章 基于波分复用的融合型分布式光纤多点振动传感结构 ........ 55

3.1 基于Φ-OTDR/MZI 融合的分布式光纤多点振动传感结构 ...... 55

3.1.1 融合型分布式光纤振动传感结构的总体设计与原理分析 .. 55

3.1.2 Φ-OTDR 型光纤振动传感的理论建模 ................................... 57

3.1.3 Φ-OTDR 型分布式光纤振动传感系统的信号预处理算法 ... 59

3.1.4 振动实验测试分析与讨论 ....................................................... 62

3.2 基于Φ-OTDR/Michelson 融合的分布式光纤多点振动传感结构

.............................................................................................................. 63

第 7 页

3.2.1 融合型光纤振动传感系统的结构设计和工作原理分析 ...... 64

3.2.2 基于 3×3 耦合器线性相位解调方案的振动测试与分析 .... 66

3.2.3 基于改进型相位生成载波解调方案的线性解调测试与分析

........................................................................................................... 74

3.3 基于Φ-OTDR/Sagnac 融合的分布式光纤多点振动传感结构 . 84

3.3.1 Φ-OTDR/Sagnac 融合传感系统设计与工作原理分析 .......... 85

3.3.2 振动实验结果分析与讨论 ....................................................... 86

3.4 本章小结 ......................................................................................... 90

第4 章 基于分布式光纤振动传感的智能识别分类检测 .................... 91

4.1 光纤传感事件的智能识别分类原理和流程 ................................ 91

4.1.1 光纤传感事件的识别分类原理分析....................................... 92

4.1.2 智能光纤传感检测的整体框架模型....................................... 93

4.2 基于多维度混合特征向量的智能光纤传感检测方案 ................ 96

4.2.1 多维度混合特征向量构建 ....................................................... 96

4.2.2 模式分类器选取和设计 ......................................................... 103

4.2.3 多类别传感事件实验测试与分析 ......................................... 108

4.3 基于自适应特征提取的智能光纤传感检测方案 ...................... 112

4.3.1 传感信号二维化处理分析 ..................................................... 112

4.3.2 基于深度学习模型的模式分类器 ......................................... 116

4.3.3 基于 Mel 时频谱与 2DCNN 深度学习模型的实验测试与

分析 ................................................................................................. 121

4.3.4 基于灰度图与混合深度学习模型的实验测试与分析 ........ 128

4.4 本章小结 ....................................................................................... 133

第5 章 基于融合型分布式光纤多点振动传感的仪器化设计 .......... 135

5.1 融合型分布式光纤振动传感系统仪器化设计与实现的总体概述

............................................................................................................ 135

5.1.1 仪器化设计要求总体分析 ..................................................... 135

5.1.2 融合型分布式光纤振动传感系统的硬件设计要求分析 .... 136

5.1.3 融合型分布式光纤振动传感系统的软件设计要求分析 .... 137

5.2 融合型分布式光纤振动传感系统的硬件部分设计与实现 ...... 138

5.2.1 激光器光源模块 ..................................................................... 139

5.2.2 光信号放大模块 ..................................................................... 141

5.2.3 无源光器件模块 ..................................................................... 141

5.2.4 触发信号产生模块 ................................................................. 142

5.2.5 光电探测模块 ......................................................................... 143

5.2.6 采集处理模块 ......................................................................... 144

5.2.7 电源供电模块 ......................................................................... 145

5.3 融合型分布式光纤振动传感系统的总体软件设计与实现 ...... 146

第 8 页

5.3.1 总体软件设计流程分析 ......................................................... 147

5.3.2 基于 LabVIEW 平台开发的多功能人机交互界面 ............ 149

5.4 实验验证与分析 ........................................................................... 150

5.4.1 室内多点振动实验测试与分析 ............................................. 151

5.4.2 室外周界安防实验测试与分析 ............................................. 152

5.5 本章小结 ....................................................................................... 154

第6 章 总结与展望 .............................................................................. 155

6.1 总结 ............................................................................................... 155

6.2 主要创新点 ................................................................................... 156

6.3 展望 ............................................................................................... 157

参考文献 ................................................................................................. 159

第 9 页

第1 章绪论

1

第1 章绪论

1.1 引言

传感技术作为当今信息技术和信息产业的三大技术支柱之一，目前已广泛

应用于社会经济发展的各个领域。自上世纪60 年代以来，随着光纤拉制技术与

光纤通信技术的日益成熟，光纤传感技术以其无可比拟的优势迅速发展成为传

感检测领域的重要组成部分。光纤传感技术基于光纤作为传感和传输载体，通

过光纤周围物理量对光纤中光波信号诸如相位、频率以及偏振态等参量的调制

和影响，可以实现对诸如振动、应变、温度、压力、电流和电场等物理参数的

测量。光纤主要是由二氧化硅、塑料等非电磁材料构成，因此光纤传感技术具

有抗腐蚀、抗电磁干扰、安装简易、成本低廉等诸多优点。此外，根据光纤通

信具有低传输损耗等优势，因此光纤传感技术可进行大范围传感监测和大型组

网构建。基于以上技术优势，目前光纤传感技术已在航空航天[1]、深海探测[2]、

石油化工[3,4]、电力传输[5,6]、桥梁监测[7,8]、生物医疗[9,10]、周界安防[11,12]、铁路

运输[13]以及土木建筑[14]等领域取得了广泛的应用。

光纤传感技术根据其具体的测量原理和测量方式主要分为两大类即分立式

和分布式。分立式光纤传感技术具体是将光纤和光敏器件共同制成单一的点式

传感单元，从而实现其对周围物理参量的传感检测。该类型传感器一般具有较

高的测量灵敏度和较大的测量动态范围，且其主要包括光纤法珀压力传感器

[15]、光纤光栅传感器[16]以及光纤水听器[17]等几种类型。对比于分立式光纤传感

技术，分布式光纤传感技术通过单一的光纤链路即可实现对其沿线待测参量的

传感与检测，故其可根据待测物体进行特定网络结构的铺设，形成全方位的连

续传感网，实现对被测物体的全覆盖立体监测。在兼有光纤传感技术诸多技术

优势的基础上，分布式光纤传感技术更具有监测距离长、定位精度高、可连续

分布测量以及易组网等优点。基于以上传感特点和优势，近年来分布式光纤传

感技术得到了工业界的广泛应用和和学术界的深入研究。

分布式光纤振动传感(Distributed Optical Fiber Vibration Sensing, DOFVS)作

为分布式光纤传感的重要分支，其直接通过对传感光信号的解调即可实现光纤

周围振动或压力信号的连续全尺度分布式测量，其在数十公里至上百公里的传

感范围内可以实现米级的空间分辨率[18]。一般情况下，分布式光纤振动传感系

第 10 页

天津大学博士学位论文

2

统的空间分辨率与光纤材质无关，而由输入光纤的激光信号以及采集设备共同

决定[19]。在进行振动测量时，光纤上的每一部分均可视作传感微元，因此分布

式光纤振动传感系统可以获取海量丰富的传感信息。此外，分布式光纤振动传

感系统采用普通的商用通信光纤即可实现振动事件的传感与检测，且无需对传

感光纤做其他任何特殊处理。故分布式光纤振动传感系统具有造价成本低、维

护方便和使用寿命长等优点。目前，分布式光纤振动传感系统已广泛应用于国

家重要战略资源传输、国家重大基础设施健康监测、重点军事区域入侵监控以

及民用重要设施周界安防等领域[20-24]。

1.2 分布式光纤振动传感技术概述

根据相干光传感检测原理，分布式光纤振动传感技术主要分为前向光干涉

型和后向散射光干涉型两种类别。前向光干涉型光纤振动传感技术通过测量光

纤干涉仪的光程差即传感光与参考光之间的相位差可实现对光纤周围振动信息

的检测。根据光纤干涉仪的具体干涉结构，前向光干涉型分布式光纤振动传感

系统主要分为马赫曾德（Mach-Zehnder）型、迈克尔逊型（Michelson）型和萨

格纳克（Sagnac）型等几种类型。

当外部振动事件作用于传感光纤上时，则后向散射光干涉型分布式光纤振

动传感系统的传感光纤在其对应受力位置处的折射率会产生变化，引起传感散

射光的诸如偏振态、频率、相位和干涉光强等参量发生变化，从而实现对外部

振动事件的传感检测。该类型光纤振动传感系统通过背向散射光与其到达检测

端的时间关系即可求解出具体的振动位置信息。根据后向散射传感原理，后向

散射光型分布式光纤振动传感系统主要包括相位敏感光时域反射仪、偏振敏感

光时域反射仪和布里渊光时域反射仪等几种类型。

针对前向光干涉型分布式光纤振动传感技术存在定位精度差和无法多点同

时定位检测等问题，以及后向散射光干涉型分布式光纤振动传感技术存在检测

动态范围小和频率响应带宽窄等问题。近年来研究学者基于时分复用、空分复

用以及传感结构共享等技术提出了融合传感型的分布式光纤振动传感系统，从

而实现了同时多点定位检测和宽频响应检测的目标[25-27]。

1.2.1 前向光干涉型光纤振动传感技术

1.

Mach-Zehnder 型

Mach-Zehnder 干涉仪由奥地利物理学家恩斯特·马赫和瑞典物理学家路伟

德·曾德尔于19 世纪90 年代共同提出，具有干涉结构简单、干涉明显以及易于

第 11 页

第1 章绪论

3

实现等诸多优点[28]。

图1-1 单Mach-Zehnder 光纤干涉仪型分布式振动传感系统。

如图1-1 所示为单Mach-Zehnder 光纤干涉仪型分布式振动传感系统的总体

结构图。激光器输出的连续激光信号经单向光纤隔离器ISO 后，由3 dB 光纤

耦合器等分为两路光波信号进行传输。其中一路光信号用于感知外界被测振动

信息其沿传感光纤传输，另一路光信号则用于作为参考光信号则沿参考光纤传

输，两路光信号最终在右侧的3 dB 光纤耦合器处产生干涉。携带有振动传感信

息的干涉光信号经光电探测器PD 转换为传感电信号，而后经数据采集卡DAQ

进行数据采集，最后由工控机IPC 完成解调处理。

在单Mach-Zehnder 干涉型分布式光纤振动传感系统中，干涉光信号的强度

由传感光与参考光之间的相位差直接决定，并且该相位差直接受外部环境参量

的影响。即当有外部振动事件作用于传感光纤时，传感光纤与参考光纤之间的

光信号相位差会发生对应改变，最终使得光电探测器获取的光信号强度发生变

化。假设单Mach-Zehnder 光纤干涉仪其参考光纤上传输的信号光强为IR，传感

光纤上传输的信号光强为IS，则探测器PD 接收到的干涉信号光强I 可表示为：

)]

(

)

(

cos[

2

0 t

t

I

I

I

I

I

S

R

S

R













(1-1)

式中φ(t)表示振动事件引入的相位信息，φ0(t)表示单Mach-Zehnder 光纤干涉仪

对应的初始相位信息。由公式(1-1)可知，对单Mach-Zehnder 干涉型光纤振动传

感系统，可通过其干涉光强的变化实现对外部振动事件的传感检测。

单Mach-Zehnder 干涉仪型光纤振动传感系统虽然可以对光纤周围的振动

事件进行检测，但其无法解调振动事件的位置信息。针对该问题，相关研究学

者提出并设计了基于双Mach-Zehnder 光纤干涉仪结构的分布式光纤振动传感

系统[29]，其通过计算两路干涉信号到解调端的时延值即可实现振动位置信息的

解析。其传感结构示意图如图1-2 所示。光波信号经激光器输出以及光纤隔离

器ISO 传输后，由分光比为50:50 的耦合器C1 进行等分传输。而后两路光波

信号经环形器C2 和C3 环形传输后，以顺时针（Clockwise, CW）方向和逆时

针(Counter-Clockwise, CCW)方向进入到耦合器C4 与C5 构成的Mach-Zehnder

第 12 页

天津大学博士学位论文

4

光纤干涉仪中。在Mach-Zehnder 干涉仪中以逆时针方向与顺时针方向传输的光

信号则分别在耦合器C4 和C5 处产生干涉。携带有振动信息的干涉光信号再次

经环形器C2 和C3 后分别送入到光电探测器PD1 与PD2 中进行光电转换，而

后经采集卡DAQ 采集后直接送入到工控机IPC 中进行解调处理。

图1-2 双Mach-Zehnder 光纤干涉仪型分布式振动传感系统。

若传感光纤链路的总长为L，振动事件作用于距离3 dB 光纤耦合器C4 的

x 米处，则携带有振动信息的干涉光信号到达探测器PD1 和PD2 之间的时延差

为：τ=tL-x+tL-tx，其中tx，tL-x 和tL 分别为光波信号通过光纤x，L-x 和L 的传输

时间。由时延τ与传输距离的关系[30]，则x 可计算为：

n

c

L

x

2







(1-2)

式中c 表示光波在真空中的对应传播速率约为3×108 m/s，而n 则表示传感光纤

的固有折射率。对于双Mach-Zehnder 干涉仪型分布式光纤振动传感系统，由于

其两路干涉信号由同一振动事件引起。因此其可通过广义互相关时延估计法计

算出时延值τ，从而解析出其具体的振动位置信息。2013 年，Chen C. N.等人[31]

基于该类型光纤振动传感系统，通过抑制光纤传感过程中存在的偏振衰落等问

题在长为2.25 km 的光纤链路上实现了±20 m 的定位精度。2019 年，Zhang A. L.

等人[32]基于该类型光纤振动传感方案通过解调振动事件相位信息的方法，在总

长为30 km 的光纤链路上实现了均方误差为144.6 m 的定位精度。

2.

Michelson 型

19 世纪80 年代，Michelson 干涉仪由美国物理学家阿尔伯特·亚伯拉罕·迈

克尔逊提出并设计[33]。其中通过光纤以及相关光学器件构成的Michelson 干涉

仪型分布式光纤振动传感系统其结构图如图1-3 所示[34]。激光器输出的连续激

光信号经单向光纤隔离器ISO 传输后，由3 dB 双向光纤耦合器均分为两路光

波信号。而后两路光波信号分别沿着传感光纤和参考光纤传输至其对应尾端的

第 13 页

第1 章绪论

5

45 度光纤法拉第旋转镜（Faraday Rotation Mirror, FRM）FRM1 和FRM2，经对

应法拉第旋转镜反射后两路光波信号再次沿着传感光纤和参考光纤传输，并最

终在3 dB 耦合器处产生干涉。携带有振动传感信息的干涉光信号经光电探测器

PD 进行探测与转换后，即可送入到解调端进行处理分析。

图1-3 单Michelson 光纤干涉仪型分布式振动传感系统。

对如图1-3 所示的单Michelson 光纤干涉仪结构的分布式光纤振动传感系

统，假设经FRM1 和FRM2 反射后得到的光波信号可表示为：

)]

(

)

(

[

2

0

)

1(

)

(

t

t

j

S

S

e

R

E

t

E















(1-3)

)

(

2

0

)

(

t

j

R

R

e

R

E

t

E









(1-4)

式中ES(t)表示传感光纤内传输的反射光波信号，ER(t)表示参考光纤内传输的反

射光波信号，E0 表示入射光波的振幅，α表示光纤的衰减系数，R 表示旋转镜的

反射率，ζ表示3 dB 光纤耦合器的对应耦合系数，φ(t)表示振动事件引入的相位

信息，φS(t)表示传感光的固有相位值，φR(t)则表示参考光的固有相位值。由光

波相干定理，两束反射光波信号在3 dB 光纤耦合器处的干涉光强即为：

)}

(

)

(

)

(

cos[

)

1(

2

)

1(

{

)]

(

)

(

)

(

cos[

)

1(

2

)

1(

)]

(

)

(

)][

(

)

(

[

)

(

2

2

2

0

2

0

2

2

0

2

2

0

t

t

t

R

E

t

t

t

R

E

R

E

R

E

t

E

t

E

t

E

t

E

t

I

R

S

R

S

S

R

S

R









































































(1-5)

光纤法拉第旋转镜FRM1 与FRM2 的反射率通常接近于1，3 dB 光纤耦合

器的耦合系数接近于0.5，因此公式(1-5)可简化为：

)]

(

)

(

)

(

cos[

)]}

(

)

(

)

(

cos[

1

{

5.0

)

(

2

0

t

t

t

B

A

t

t

t

E

t

I

R

S

R

S































(1-6)

式中A=B=0.5E02α。由公式(1-6)可知，对于单Michelson 干涉仪型分布式光纤振

动传感系统，通过对其干涉光强变化的检测，亦可实现对外部振动事件的传感

检测。同样由于单路干涉光信号中不含有时延信息，因此单Michelson 干涉仪

第 14 页

天津大学博士学位论文

6

型分布式光纤振动传感系统也无法直接进行振动事件的位置解调。

为解决上述传感系统中振动位置的解调问题，Hong X. B.等人[35]于2011 年

提出了双Michelson 光纤干涉仪型的分布式光纤振动传感系统，其传感系统结

构图如图1-4 所示。其中激光器Laser1 的中心工作波长为1312 nm，Laser2 的

中心工作波长为1552 nm。激光器Laser1、3×3 光纤耦合器C1、传感光纤、参

考光纤以及法拉第旋转镜FRM3 和FRM4 共同构成顺时针光传播的单

Michelson 干涉型光纤振动传感系统。激光器Laser2、3×3 光纤耦合器C2、传

感光纤、参考光纤以及法拉第旋转镜FRM1 和FRM2 共同构成逆时针光传播的

单Michelson 干涉仪型光纤振动传感系统。由于两个单Michelson 干涉仪型光纤

振动传感系统共用同一参考光纤和传感光纤，因此当有振动事件作用于传感光

纤上时，其可以同时被两个传感系统同时检测。利用扰动信号到达两个干涉仪

传感系统的时延不同，根据公式(1-2)即可求解出具体的位置信息。

图1-4 双Michelson 光纤干涉仪型分布式振动传感系统。

假设沿顺时针光和逆时针光传播的Michelson 干涉仪型光纤振动传感系统

其振动信号引入的相位信息分别为S1(t)和S2(t)，则S1(t)和S2(t)可表示为：

















)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

2

2

1

1

t

d

t

t

S

t

t

t

S









(1-7)

式中φ(t)为振动信号引入的相位信息，d 为传输时延，φ1(t)和φ2(t)为初始相位噪

声。由于S1(t)和S2(t)均为φ(t)的函数，因此通过互相关算法可计算出d 值。由

文献[35]可知，对于上述双Michelson 干涉仪型的光纤振动传感系统，其在采样

率为2 MS·s-1 和传感长度为4.012 km 的监测范围下，可实现±51 m 定位精度。

3.

Sagnac 型

20 世纪初，法国物理学家乔治·萨格纳克首次提出了Sagnac 干涉仪，即闭

合回路中对向传播的两束光其相位差正比于回路旋转的角速度[36]。基于环形

Sagnac 光纤干涉仪型的分布式光纤振动传感系统如图1-5 所示。

第 15 页

第1 章绪论

7

图1-5 环形Sagnac 光纤干涉仪型分布式振动传感系统。

激光器Laser 输出的连续光信号经单向光隔离器ISO 传输后，由3 dB 光纤

耦合器进行等分。等分后的两路光信号分别以CW 方向和CCW 方向沿传感光

纤对向传输，并最终在耦合器处产生干涉。由于该类型传感系统采用传感光纤

构成单回路进行传感检测，故其具有互易性。当无振动事件作用于传感光纤上

时，CW 方向和CCW 方向传播的两束光其对应的光程差约为零。此时探测器

获取传感光信号的干涉光强基本不变。而当振动事件作用于传感光纤上时，由

于CW 方向的光与CCW 方向的光从振动位置分别到3 dB 耦合器的传输时间不

同，致使两束光存在一定的相位差。假设振动事件距离耦合器的距离为x，且

传感光纤的总长为L，则两束对向传播光的相位差Δφ可表示为：

)

(

)

(

)

(

0 t

c

nx

nL

t

c

nx

t























(1-8)

式中c 表示光波在真空中的对应传播速率其约为3×108 m/s，n 表示为传感光纤

的固有折射率，φ0(t)则表示光纤回路的初始相位值。

基于振动事件对传输光相位差的调制机理，利用振动信号频谱求取其陷波

点的方法即可求解出具体的振动位置信息[37]，即：

s

nf

Nc

L

x

2

2 



(1-9)

式中N 为正整数，fs 为陷波点频率。虽然通过公式(1-9)，环形Sagnac 干涉仪型

光纤振动传感系统可以解调出振动事件的位置信息。但当振动事件作用于传感

回路的中间点时，由于CW 方向的光和CCW 方向的光具有相同的光程差，使

得振动信号引入的相位差恒为零。因此，此时振动信号引起的干涉光强变化为

零，即探测器此时无法检测出振动信号引起的干涉光强变化。

为解决上述环形Sagnac 干涉仪型光纤振动传感系统在实际应用中存在检

测盲区的问题，2014 年，Sun Q. Z. 等人提出了基于非平衡Mach-Zehnder/Sagnac

干涉仪结构的分布式光纤振动传感系统[26]，其传感系统结构示意图如图1-6 所

示。激光器输出的连续光信号经3×3 光纤耦合器C1 首先进入非平衡

第 16 页

天津大学博士学位论文

8

Mach-Zehnder 光纤干涉仪中，而后其分别通过3 dB 光纤耦合器C2 进入到传感

光纤中，并由传感光纤末端的法拉第旋转镜FRM 反射。FRM 反射的传感光信

号再次经传感光纤以及非平衡Mach-Zehnder 光纤干涉仪传输后，最终送入到探

测器中进行后续的相关解调处理。当传感光纤臂或其周围受到振动事件作用力

时，则光纤中两束光波信号的相位均会受到调制。由于非平衡Mach-Zehnder

光纤干涉仪的传感光纤和参考光纤非等长即两者的长度差恒为延迟光纤的总

长，故在传感光纤上任意位置振动事件引起的两束光波信号的相位差将恒发生

改变，从而致使其在3×3 光纤耦合器处的干涉光强也发生对应变化。

图1-6 基于非平衡Mach-Zehnder/Sagnac 干涉仪结构的分布光纤振动传感系统。

图1-6 中激光器输出的连续光波信号，其在非平衡Mach-Zehnder/Saganc

传感结构中共有以下四条传输路径：

1）C1→a→C2→c→d→FRM→d→c→C2→b→C1

2）C1→b→C2→c→d→FRM→d→c→C2→a→C1

3）C1→a→C2→c→d→FRM→d→c→C2→a→C1

4）C1→b→C2→c→d→FRM→d→c→C2→b→C1

对于以上四条传输路径，由于延迟光纤的长度要远远大于光源的相干长度，因

此只有路径1 和路径2 传输的光波信号发生干涉。而对于路径3 和路径4 传输

的光波信号，则其可以直接视作直流成份被探测器处理。

假设振动事件作用于传感光纤上其距离FRM 的位置为x，根据傅里叶级数

展开式定理，则任意振动信号可表示为一系列具有不同频率和幅值的正弦波成

份叠加。若输入光波信号的相位ψ(t)可表示为：









N

i

i

i

i

t

A

t

1

)

sin(

)

(







(1-10)

式中Ai，ωi 和ϕi 分别为正弦分量的振幅值，角频率值和初始相位值，N 是一个

正整数。则振动信号引入的位于路径1 和路径2 之间的相位差φ(t)可计算为：

第 17 页

第1 章绪论

9

)

2

)

2

(

(

cos[

)

cos(

)

2

sin(

4

]}

)

(

sin[

]

)

(

sin[

]

)

(

sin[

]

)

(

sin[

{

)

(

1

2

1

1

4

3

i

d

i

i

N

i

d

i

i

i

i

i

i

i

i

N

i

i

i

i

i

i

i

c

L

L

n

t

c

nx

c

nL

A

t

A

t

A

t

A

t

A

t











































































(1-11)

式中τ1和τ2 分别为光波信号沿光路c-C2-b-C1 以及c-d-FRM-d-c-C2-b-C1 的传输

时间，τ3 和τ4 分别为光波信号沿光路c-C2-a-C1 以及c-d-FRM-d-c-C2-a-C1 的传

输时间，L 表示传感光纤的总长度，Ld 表示延时光纤的总长度，n 表示传感光

纤的固有折射率，c 表示光波在真空中的对应传播速率。

由公式(1-11)可知，若φ(t)某个正弦成份的频率fNull 满足：

nL

c

k

f

i

Null

4

)1

2

(

2









(1-12)

式中k 为正整数，则此时φ(t)将恒为零。因此对φ(t)进行傅里叶变换(Fast Fourier

Transform, FFT)，确定其对应的fNull 即可解调出振动事件发生的位置x。基于图

1-6 所示的分布式光纤振动传感系统，根据上述定求解方法，目前可在传感总

长为41 km 的光纤链路上实现100 米左右的定位精度。

1.2.2 散射光干涉型光纤振动传感技术

图1-7 光波在光纤中传感与传输时激发产生的三种散射光。

光的散射是光在光波导中传输时，因其与微小粒子发生碰撞而产生的其他

方向传输的光。光纤因其在拉制过程中存在非均匀性，致使其在不同位置具有

不同的折射率分布。正是由于这种折射率分布的非均匀性，致使光波在光纤中

传输时也会产生散射现象。根据散射光产生机理的不同[38]，光波信号在光纤中

传感与传输时则会同时激发产生瑞利散射(Rayleigh)、布里渊散射(Brillouin)以

第 18 页

天津大学博士学位论文

10

及拉曼散射(Raman)三种具有不同中心频率的散射光，如图1-7 所示。

瑞利散射即为光在光纤中传输时，因其与光纤介质产生弹性碰撞而激发的

一种散射。瑞利散射光作为一种弹性散射光，其光波频率与入射光波频率相同

且具有最高的散射强度。而布里渊散射与拉曼散射则均属于非弹性散射，即两

种散射在碰撞时发生了能量转移。其中布里渊散射是由光纤中传输的光波与声

波相互作用而激发的一种非弹性散射，在普通的石英光纤中布里渊散射与入射

光波的频率差异约为11 GHz。介质分子在运动过程中其产生的光学声子和光子

相互作用则会激发产生拉曼散射光。在普通的石英光纤中，拉曼散射光与入射

光波的频率差约为13 THz。对于上述三种散射光波，定义散射光波频率大于入

射光波频率的散射光为反斯托克斯(Anti-Stokes)光，定义散射光波频率小于入射

光波频率的散射光为斯托斯(Stokes)光，如图1-7 所示。由于拉曼散射光具有明

显的温度效应，因此拉曼散射常用于分布式温度检测领域[39]。而对于后向瑞利

散射(Rayleigh Backscattering, RBS)光和布里渊增益/损耗谱(Brillouin Gain/Loss

Spectrum, BGS/BLS)，由于其与外部振动有明显的对应关系，故瑞利散射和布

里渊散射被广泛应用于分布式振动传感检测领域[40-43]。

根据上述分析可知，瑞利散射属于弹性散射并且其光波频率与入射光波频

率一致，此外两种光波的偏振态也保持相同。故基于对瑞利散射光的光强和偏

振态等参量的检测，即可实现对作用于光纤沿线的相关物理量进行直接测量与

解析。基于以上特性，20 世纪70 年代，Barnoski M. K.等人[44]首次提出了用于

光纤链路损耗和衰减测量的光时域反射仪(Optical Time Domain Reflectometer,

OTDR)，其传感系统结构图如图1-8 所示。

图1-8 OTDR 传感系统。

如图1-8 所示，脉冲型激光器输出的周期性激光脉冲信号经3 端口环形器

环形传输后进入到传感光纤。当激光脉冲信号沿着传感光纤进行传输时会同时

产生与其传播方向相反的后向瑞利散射光信号。其中后向瑞利散射光信号则沿

着传感光纤反向传输，并再次经3 端口环形器后进入到光电探测器中进行光电

转换。最后通过数据采集卡以及工控机完成相应的传感检测。由于激光脉冲产

第 19 页

第1 章绪论

11

生的后向瑞利散射光是传输时间的函数，因此根据激光脉冲与瑞利散射光发生

变化的时间差Δt 即可解调出外部振动事件作用于传感光纤上的具体位置[45]：

n

t

c

x

2







(1-13)

式中x 为外部事件作用于传感光纤上相对于3 端口环形器的具体位置，c 为光

波信号在真空中的对应传播速率，n 则为传感光纤的固有折射率。对OTDR 传

感系统，其空间分辨率(Spatial Resolution, SR)定义为传感系统区分传感光纤上

两个不同振动事件的最小距离，其通常由进入传感光纤内激光脉冲信号的脉冲

宽度（一般为几十ns 到上百ns）和数据采集卡的采样速率等参数共同决定。

若激光脉冲沿传感光纤传输至距离3 端口环形器的x 位置处，并且其在该

点处的后向瑞利散射光功率为Px，则Px 可表示为[46]：

)

exp(

2

0

x

n

cP

R

P

x

x











(1-14)

式中R 为后向瑞利散射光的对应捕获系数，αx 为瑞利散射系数，τ为激光脉冲光

的脉冲宽度，P0 为输入光的峰值功率，α表示传感光纤的对应衰减系数。由公

式(1-14)可知，x 位置处的后向散射光经传感光纤反向传输，经3 端口环形后由

光电探测器获取的传感光功率PRx 可表示为：

)

2

exp(

2

0

x

n

cP

R

P

x

Rx











(1-15)

对公式(1-15)中的等号两侧同时进行取对数计算，则：

e

x

n

cP

R

P

x

Rx

log

2

)

2

log(

)

log(

0











(1-16)

对于公式(1-16)，由于后向瑞利散射光的捕获系数R，瑞利散射系数αx，激光脉

冲光的有效宽度τ，输入光的峰值功率P0，传感光纤的对应衰减系数α，光在真

空中的传播速率c 和传感光纤的固有折射率n 均为常数，因此传感光功率PRx

与传感光纤长度成线性反比关系。故而通过对后向瑞利散射光功率的检测即可

获取传感光纤沿线因外部作用力引起的损耗分布。基于此，研究人员设计了多

种基于瑞利散射和布里渊散射的分布式光纤振动传感技术如相位敏感光时域反

射仪(Phase Sensitive Optical Time Domain Refelctometer, Φ-OTDR)、偏振敏感光

时域反射仪(Polarization Sensitive Optical Time Domain Refelctometer, P-OTDR)

和布里渊光时域分析仪(Brillouin Optical Time Domain Analysis, B-OTDA)。

1.

Φ-OTDR 型

基于OTDR 传感技术，20 世纪90 年代，Taylor H. F.等人[47]提出了Φ-OTDR

型分布式光纤振动传感系统，其传感结构图如图1-9 所示。相比于OTDR 传感

系统采用的宽普激光器，Φ-OTDR 型光纤振动传感系统使用的是具有低频漂特

性的窄线宽激光器，因此其可以进行长距离传感检测[48]。

第 20 页

天津大学博士学位论文

12

图1-9 基于瑞利散射光传感机理的Φ-OTDR 型分布式光纤振动传感系统。

激光器Laser 输出的连续激光信号首先经声光调制器(Acoustic Optic

Modulator，AOM)将其调制为具有一定占空比的周期性脉冲光信号，而后该周

期性脉冲光信号则需通过脉冲EDFA1 首先进行光功率放大。功率放大后的脉

冲光信号首先经滤波器滤除EDFA1 在功率放大过程中引入的自发辐射噪声信

号，而后通过3 端口环形器进入到传感光纤中。激光脉冲信号在传感光纤内传

输时，则会沿线激发产生对应的连续后向瑞利散射光信号。连续的后向瑞利散

射光信号经3 端口环形器后传输至连续弱光EDFA2 中进行再次功率放大，并

通过滤波器滤除其在放大过程产生的自发辐射噪声。最后，放大的后续瑞利散

射光信号进入到光电探测器PD 中进行光电转换，并进一步通过数据采集卡

DAQ 和工控机IPC 完成相应的解调。

当外部振动事件作用于传感光纤的某位置处时，由于该点处的传感光纤在

受到外部作用力时其折射率会发生变化，致使激光脉冲信号在振动位置处产生

的后向瑞利散射光信号的相位发生改变。基于上述特性，Φ-OTDR 型分布式光

纤振动传感系统对作用于传感光纤链路上的多点振动事件可同时进行定位检

测。对于该系统其定位空间分辨率通常由激光脉冲信号的脉冲宽度、解调端数

据采集卡的采样速率和探测器的探测带宽共同决定，即[49]：

}

2

,

2

,

2

max{

b

s

nW

c

nf

c

n

c

SR





(1-17)

式中c 表示光在真空中传播的速率，τ表示激光脉冲光信号的脉冲宽度，n 表示

光纤的有效折射率，fs 表示采集卡的采样速率，Wb 表示探测器的探测带宽。在

激光器光源线宽一定时，Φ-OTDR 型光纤振动传感系统的最长探测距离通常由

激光脉冲的重复频率fτ和注入传感光纤的脉冲光功率共同决定，即：

}

2

,

lg

5

min{

0



nf

c

P

P

L

R



(1-18)

式中PR 表示激光脉冲刚注入传感光纤起始段时其所产生的后向瑞利散射光功

率，P0 表示噪声强度峰值功率。饶云江等人[50]基于图1-9 所示的Φ-OTDR 型光

第 21 页

第1 章绪论

13

纤振动传感系统，在激光器线宽为2 kHz，脉冲宽度为200 ns 以及拉曼功率放

大的条件实现了总长为74 km 和空间分辨率为20 m 的振动传感检测。

对于图1-9 所示的Φ-OTDR 型光纤振动传感系统，由于后向瑞利散射光强

信号的变化一种随机性非平稳信号，故其无法对外部振动事件进行定量测量和

解析。为解决该问题，Qin Z. G.等人[51]提出了基于相干探测原理的Φ-OTDR 型

分布式光纤振动传感系统，如图1-10 所示。激光器输出的连续光波信号由非等

分光纤耦合器C1(分光比80:20)直接分为两路。其中占有80%比例的连续光直

接传输到后续的Φ-OTDR 传感结构中以获取对应的后向瑞利散射光信号，而占

有20%比例的连续信号光则直接传输至3 dB 光纤耦合器并与后向瑞利散射光

产生干涉。干涉信号通过平衡探测器滤除其直流成份并转换为对应的传感电信

号，最后送入到采集卡和工控机中进行对应的振动传感信息解调。

图1-10 基于相干探测原理的Φ-OTDR 型分布式振动传感系统。

对于Φ-OTDR 型分布式光纤振动传感系统，其后向瑞利散射光的干涉光场

ER(t)可表示为：

)]

(

)

[(

0

)

(

t

t

j

R

R

e

E

t

E















(1-19)

式中ER0 表示后向瑞利散射光的振幅，ω表示入射光场频率，Δω表示声光调制

器引入的光频移量，φ(t)表示因外部振动引入的光信号相位。对进入3 dB 光纤

耦合器的本地光其光场EL(t)可表示为：

t

j

L

e

E

t

E



0

)

(



(1-20)

式中E0 表示入射光的振幅。在相干探测中，探测器获取到的光信号P(t)为后向

瑞利散射光信号与本地光信号的拍频干涉信号，即：

)]

(

cos[

2

)

(

)

(

)

(

0

0

2

0

2

0

2

t

t

E

E

E

E

t

E

t

E

t

P

R

R

L

R

















(1-21)

通过公式(1-21)可知，其前两项为后向瑞利散射光信号与本地光信号的光强，二

者可视作直流分量被平衡探测器直接滤除。而最后一项包含了振动信号引入的

第 22 页

天津大学博士学位论文

14

相位信息，故对其解调即可实现对振动事件的定量测量。

2.

P-OTDR 型

根据瑞利散射光与入射光的偏振态相同这一特性，Rogers A. J.等人[52]提出

了P-OTDR 型的分布式光纤振动传感技术，其传感原理图如图1-11 所示。脉冲

激光器输出的周期性脉冲光信号首先进入脉冲EDFA1 进行功率放大，而后通

过滤波器滤除自发辐射噪声。功率放大后的脉冲光信号经3 端口环形器直接传

输到传感光纤，而后其首先通过光纤偏振控制器(Polarization Controller, PC)对

光波信号进行偏振态调整与控制，而后则以相应的偏振态沿传感光纤进行传感

与传输。由于后向散射光与入射光波保持相同的偏振态，因此后向瑞利散射光

可再次通过偏振器和偏振控制器回传至3 端口环形器。获得传感信息的瑞利散

射光再次经EDFA2 放大以及噪声滤除后，最后送入到解调端进行处理。

图1-11 基于瑞利散射光传感机理的P-OTDR 型分布式光纤振动传感系统。

当传感光纤某处受到外部作用力时，由于光纤的双折射效应，在光纤中传

输的两个偏振模的相位差将发生变化，同时其也会导致两个偏振模在该振动位

置产生模耦合效应[53]。故光纤的双折射效应和模耦合效应共同改变了传感光纤

中传感脉冲光信号的偏振态。因此根据光纤中偏振态的演化过程，P-OTDR 可

实现对外部振动事件的连续分布测量。由于当外部事件作用于传感光纤时，其

会造成后续散射光的偏振态均发生改变，故P-OTDR 型分布式光纤振动传感系

统在同一时刻只能实现单点的定位振动检测。

3.

B-OTDA 型

20 世纪80 年代，Horiguchi T.等人[54]基于光纤中的受激布里渊散射效应提

出了B-OTDA 型的分布式光纤传感系统，其传感结构图如图1-12 所示。相比

于传统的OTDR 型传感结构，B-OTDA 型分布式光纤传感结构在传感光纤中引

入了与激光脉冲信号传输方向相反的连续探测激光信号。如图1-12 所示，激光

脉冲信号从传感光纤的左侧注入，连续激光信号从传感光纤的右端注入。当两

光波间的频率差异在特定范围内时，将会产生受激布里渊散射效应，并且此时

第 23 页

第1 章绪论

15

两光波间会直接产生能量转移。特别的当连续光与激光脉冲之间的频率差异与

光纤的布里渊频移相同时，则此时两束光之间的能量转移取得最大值。对两束

光之间的频率差进行扫描，即可获取其对应的BGS/BLS 曲线。根据对BGS/BLS

曲线的拟合结果即可计算其对应的布里渊频移。故对外部作用力引入的布里渊

频移量进行解析即可实现对光纤沿线的振动测量。

图1-12 基于布里渊散射光传感机理的B-OTDA 型分布式振动传感系统。

对图1-12 所示的B-OTDA 型分布式光纤振动传感系统，若其传感光纤总

长为x=L，3 端口环形器的脉冲光注入端为x=0，且脉冲光与连续光之间的频率

差为v，则在两束光偏振态平行时其探测端接收到的光功率可表示为[55]：

)

,

(

0

)

,

(

v

x

g

Le

e

P

v

x

P







(1-22)

式中P0 表示连续光的入射功率，α表示传感光纤的衰减系数，g(x,v)表示连续光

在受激布里渊散射作用下而产生的BGS/BLS（其取决于两束光之间的频率差

异）。且g(x,v)可计算为：

l

e

P

S

v

x

g

v

x

g

x

ip

eff

b







)

,

(

)

,

(

(1-23)

式中Seff 表示传感光纤纤芯的有效横截面积，Pip 表示激光脉冲的入射功率，Δl

表示两束光的有效作用长度（等于脉冲宽度的一半），gb(x,v)表示布里渊的增

益谱（其主要取决于脉冲光的光谱特性和脉冲持续时间）。不同的脉冲宽度具

有不同的布里渊增益，具体是脉冲宽度越窄则布里渊增益的峰值越低。在脉冲

光的脉宽一定时，布里渊增益主要取决于传感光纤中的脉冲光功率和布里渊频

移。因此根据脉冲光与连续光之间的频率差，解调分析每个频率差下连续光功

率随时间的变化关系即可得到沿整个光纤链路的布里渊增益分布信息。传感系

统在获得外部事件作用于光纤臂上的布里渊增益分布之后，则直接对其拟合即

可解析出传感光纤臂上的对应布里渊频移分布信息。最后，基于布里渊频移与

外界作用力的相应关系即可实现对外部事件的传感与检测。

第 24 页

天津大学博士学位论文

16

1.2.3 融合型光纤振动传感技术

根据前向光干涉型分布式光纤振动传感系统具有频率响应高以及后向散射

光干涉型分布式光纤振动传感系统可多点定位检测等特点，近年来相关学者提

出了基于二者融合的新型分布式光纤振动传感系统。如图1-13 所示是一种基于

Φ-OTDR 与Mach-Zehnder 光纤干涉仪直接融合的分布式光纤振动传感系统[56]。

图1-13 Φ-OTDR 与Mach-Zehnder 光纤干涉仪融合的分布式光纤振动传感系统。

激光器输出的连续激光信号经3 dB 光纤耦合器C1 等分为两路传输，其中

一路光信号经声光调制器的特殊调制后转换为具有固定周期的窄脉冲光信号和

具有较低峰值光功率的背景光信号。窄脉冲光信号和背景光信号所组成的调制

脉冲光沿着脉冲光EDFA、滤波器以及3 端口环形器进入到传感光纤内。其中

窄脉冲光信号在传感光纤中传输时可形成后向瑞利散射光，其通过光电探测器

PD2 即可实现振动位置的解调。调制脉冲光信号而后通过与参考光纤中传输的

参考光信号在耦合器C2 处产生干涉，经探测器PD1 即可实现对应的解调。假

设声光调制器引入的频移量为Δω，外部振动引入的相位为φ(t)，则探测器PD1

获取的探测电流i(t)可表示为：

)]

(

[

exp

)

cos(

)

(

)

(

2

)

(

)

(

)

(

2

2

t

t

j

t

B

t

A

t

B

t

A

t

i

















(1-24)

式中A(t)和B(t)分别表示参考光和调制脉冲光的幅值，而θ则表示参考光和调制

脉冲光的相对偏振角。由公式(1-24)可知，待测振动信号引入的相位信息在其交

流成份中，因此可通过高通滤波器滤除其直流成分。为进一步还原出待测振动

信号引入的相位信息，可通过任意信号发生器产生的cos(Δωt)与公式(1-24)中的

交流成分在电混频器中进行混频，从而将相位信息频移到基带，最后经低通滤

波器解调出待测振动信号引入的相位信息。

为克服图1-13 所示融合传感系统中窄脉冲光对干涉光信号的影响以及需

要平衡最大频率响应与振动位置信噪比的问题，He Q.等人[57]提出了一种基于时

第 25 页

第1 章绪论

17

分复用技术的融合振动传感系统，其传感结构图如图1-14 所示。其中Φ-OTDR

和单Mach-Zehnder 光纤干涉仪分别选取窄脉冲激光信号和宽脉冲激光信号作

为两个传感单元的光信号源。利用两个脉冲光之间存在的时延差分别进行振动

位置和频率信息的解调，即可避免了干涉信号与振动位置信号的相互干扰。

图1-14 基于时分复用的改进型融合振动传感系统。

经实验验证，图1-14 所示的融合振动传感系统在总长为3024 m 的光纤链

路上可实现30 kHz 的频率响应和10 m 的空间分辨率。

1.3 分布式光纤振动传感技术的国内外研究现状分析

通过分析1.2 节所述的几种分布式光纤振动传感技术可知，其均有一定的

优势和不足。如表1-1 所示是其对应的关键性能指标对比分析表。

表1-1 分布式光纤振动传感技术的关键性能指标对比。

具体传感技术类别

传感距离

定位精度

频率响应

多点检测

响应时间

干涉型

Mach-Zehnder 型

长

中等

宽

否

短

Michelson 型

中等

中等

宽

否

短

Sagnac 型

短

中等

宽

否

短

散射型

Φ-OTDR 型

长

高

窄

是

短

P-OTDR 型

短

高

窄

否

长

B-OTDA 型

长

高

窄

是

长

融合型

Φ-OTDR/MZI 型

中等

高

宽

是

短

通过表1-1 可知，干涉型光纤振动传感系统具有频率响应宽和响应时间短

等优点，但存在定位精度差和无法多点定位检测等不足。而散射型光纤振动传

第 26 页

天津大学博士学位论文

18

感系统具有定位精度高和可多点定位等优势，但存在频率响应窄等不足。近年

来国内外相关学者针对上述两种类型分布式光纤振动传感系统的不足开展了一

系列研究。在干涉型分布式光纤振动传感方面，2001 年，英国南安普顿大学的

Russell S. J.等人[58]提出了一种基于波分复用技术的双Sagnac 干涉型分布式光

纤振动传感系统，其在总长为40 km 的光纤链路上对振动事件可实现100 m 的

定位误差。2008 年，华中科技大学的孙琪真等人[59]基于环形双Mach-Zehnder

干涉结构，通过采用3×3 耦合器的线性解调算法在总长为1.01 km 的光纤链路

上实现了38 m 的定位精度。2011 年，北京邮电大学的Hong X. B.等人[35]基于

双Michelson 干涉结构的分布式光纤振动传感系统在4012 m 的检测范围内实现

了±51 m 的定位精度。2013 年，天津大学的陈沁南等人[31]基于双Mach-Zehnder

传感结构，通过混沌粒子群偏振控制算法在2.25 km 的传感光纤链路上实现了

±20 m 的定位精度。2014 年，复旦大学的吴媛等人[60]提出了一种改进型的双波

长Sagnac 光纤振动传感系统，其在总长为70 km 的检测范围内实现了±25 m 的

定位精度。同年，华中科技大学的Wang H.等人[26]基于Saganc 型光纤振动传感

结构，通过二次傅里叶变换算法在总长为41 km 的传感链路上实现了多点定位

检测，且其定位误差可控制在100 m 以内。2016 年，天津大学的马春宇等人[61]

提出了一种改进型的双Mach-Zehnder 干涉型分布式传感结构，其在总长为60

km 的光纤链路上实现了52.5 m 的平均定位均方差。2021 年，太原理工大学的

Li F. H.等人[62]基于直线Saganc 干涉结构的光纤振动传感系统，通过调制脉冲

累加计数方案在总长为45.314 km 光纤链路上实现了26 m 的定位精度。

在散射型分布式光纤振动传感方面，鉴于Φ-OTDR 型分布式光纤振动传感

系统在传感距离、定位精度以及响应时间等方面的独特优势，其近年来受到了

国外学者的广泛关注和深入研究。2008 年，电子科技大学的谢孔利等人[63]基于

Φ-OTDR 型光纤振动传感系统实现了对总长为14 km 的室外地下光缆检测，并

取得了50 m 的定位精度。2010 年，加拿大渥太华大学的Lu Y. L.等人[64]通过引

入相干探测方案，在总长为1.2 km 的光纤链路上实现了5 m 的定位精度以及1

kHz 的频率响应。中科院上海光机所的潘政淸等人[65]于2012 年通过数字相干检

测技术和Wiener 滤波技术搭建了一种改进型的Φ-OTDR 振动传感结构，其在总

长为3.5 km 的传感光纤上对待测振动信号实现了5 m 的定位空间分辨率。2014

年，电子科技大学的彭飞等人[66]基于Φ-OTDR 型分布式光纤振动传感系统，通

过引入双向拉曼放大技术在总长为131.5 km 的光纤链路上实现了8 m 的空间分

辨率和375 Hz 的振动测量。2015 年，中科院半导体研究所的Fang G. S 等人[67]

通过在Φ-OTDR 型光纤振动传感系统中引入相位生成载波线性解调方案，在总

长为为10 km 的光纤链路上实现了4 kHz 振动测量。同年，电子科技大学的Yue

第 27 页

第1 章绪论

19

H. M.等人[68]通过对后向瑞利散射信号直接进行傅里叶变换等时频分析，在总长

为2.7 km 的传感光纤上实现了3.7 m 的空间分辨率。2018 年，上海交通大学的

Yang G. Y.等人[69]基于直接探测Φ-OTDR 型分布式光纤振动传感系统，通过频分

复用技术在10 km 的光纤链路上实现了20 kHz 的振动测量和解调。同年，意大

利圣安娜高等研究学院的Muanenda Y.等人[70]基于双脉冲光调制和直接探测方

式，在总长为1.5 km 的光纤链路上实现了对2 kHz 的振动信号测量。2020 年，

电子科技大学的Wu Y.等人[71]基于脉冲编码技术，在总长为10 km 的光纤链路

上实现了0.92 m 的空间分辨率。

相比于干涉型与散射型分布式光纤振动传感系统，融合型分布式光纤振动

传感系统作为一种新型的振动传感技术其可以实现上述两种传感系统的优势互

补，即可以同时具有定位精度高、频率响应宽以及可多点定位检测等优势。2016

年，天津大学的施羿等人[27]基于双光源探测的Φ-OTDR/MZI 型融合振动传感系

统，在总长为2.5 km 的光纤链路上对振动事件实现了20 m 的空间分辨率和1

Hz~50 MHz 的频率检测。同年，西南交通大学的何海军等人[72]基于频分复用技

术实现了Φ-OTDR/MZI 的融合振动传感，其在总长为3 km 的光纤链路上实现

了40 kHz 的振动测量。2018 年，香港理工大学的Zhao Z. Y.等人[25]基于空分复

用技术实现了Φ-OTDR/MZI 的融合振动传感，其在总长为2.5 km 的光纤链路上

对12 kHz 的高频振动信号实现了精准探测与解调。

此外针对分布式光纤振动传感系统在实际工程应用中存在误报率高和可靠

性差等问题，近年来相关学者通过传感模式识别与分类的方法开展了一系列的

研究工作。其主要思路是通过对光纤振动传感信号进行预处理提取其对应的时

域特征、频域特征以及统计域特征等信息，而后将提取的特征信息构建成能够

代表不同类别振动传感模式的低纬度特征向量。通过对这些特征向量的训练学

习建立具有特定特征模式的映射函数，从而完成不同类别传感事件的识别与分

类。2015 年，电子科技大学的吴慧娟等人[73]利用小波能量作为振动传感特征向

量，基于反向传输神经网络(Back Propagation Neural Network, BPNN)实现了三

种振动传感事件的识别与分类，并取得了89.19%的平均识别率。同年，复旦大

学Wang B. J.等人[74]基于径向基神经网络(Radial Basis Function Neural Network,

RBFNN)，通过小波包香农熵提取特征对四种常见的传感事件实现了85%的平

均识别率。2016 年，天津大学的黄翔东等人[75]基于分布式光纤周界安防监测系

统，通过RBFNN 与滤波器组特征提取的方法实现了对攀爬和敲击事件的识别，

并取得了90.42%的平均识别率。2017 年，浙江大学的Xu C. G.等人[76]基于短

时能量、短时平交率、振动持续时间以及功率能量比率构建了代表振动信号的

多维度特征，通过支持向量机(Support Vector Machine, SVM)对常见的四种入侵

第 28 页

天津大学博士学位论文

20

模式实现了90.5%的平均识别率。2018 年，上海海事大学的Marie T. F. B.等人[77]

基于希尔伯特黄变换和经验模态分解方案提取了振动传感信号的时频特征，通

过概率神经网络(Probabilistic Neural Network, PNN)对三种传感模式实现了

96.67%的平均识别率。2020 年，天津大学的刘铁根课题组[78]基于全相位滤波的

方法构建了振动传感信号的典型特征，通过随机森林分类器对常见的六种传感

事件实现了96.92%的平均识别率。

综上所述分析可知，分布式光纤振动传感技术近年来受到了国内外学者的

广泛关注和深入研究，且在定位精度、监测范围以及可靠性提升等方面取得了

显著进步，目前已成功应用于边境封控、长距离油气管道安全监测和泄漏检测

等领域[78-82]。然而，现有分布式光纤振动传感技术在超长距离精准定位感知检

测、大范围动态感知检测以及复杂应用环境下多类别智能感知检测等方面仍具

有一定的不足。特别的，在超长距离精准定位感知方面，其虽然通过中继放大

设施诸如拉曼放大器、布里渊放大器以及EDFA 放大器等可实现监测范围的有

效提升。但上述中继放大设施在有效放大传感光信号的同时也会引入一定量的

自发辐射噪声，从而严重恶化传感检测信号的信噪比。基于Φ-OTDR 型分布式

光纤振动传感系统具有定位空间分辨率高和可多点定位检测等优势[83]，虽然现

有融合型分布式光纤振动传感系统可有效实现多点与宽频的大范围动态振动传

感检测。但其仍存在振动传感结构复杂，频率检测存在盲区、传感信噪比低以

及动态线性解调范围小[84-86]等不足。而在复杂应用环境下多类别振动模式的智

能感知检测方面，现有检测方案由于在有效特征提取以及分类器设计等方面仍

存在一定不足，诸如信号预处理复杂以及构建的特征向量维度低等问题，故致

使其仍存在识别效率低和振动模式识别有限等问题。

为有效提升分布式光纤振动传感系统在实际工程应用中的检测性能，本论

文以干涉仪型分布式光纤振动传感系统为基础，对其在超长距离精准定位感知

检测、分布式多点宽频检测以及多类别扰动模式智能感知检测等方面开展深入

研究。首先，以双光源非对称Mach-Zehnder 长臂干涉结构为研究基础，对其无

中继放大条件下超长距离的精准定位感知检测进行深入研究，着力消除波长非

对称性对互相关时延估计定位算法的影响。其次，基于波分复用原理，对典型

Φ-OTDR 传感结构与Mach-Zehnder 传感结构进行波分复用融合，从而建立基于

波分复用的Φ-OTDR/Mach-Zehnder 融合型分布式光纤振动传感结构，以消除现

有融合方案存在检测信噪比低和存在频率检测盲区等问题。再次，根据典型

Mach-Zehnder 干涉仪型分布式光纤振动传感系统具有传感结构简单和频率响

应高等诸多优势，对其在复杂应用环境下获取的多类别扰动传感信号进行了深

入研究与分析，以建立有效的信号特征提取方案，从而提升其整体智能检测准

第 29 页

第1 章绪论

21

确性。最后，根据工业化的设计要求与模块化的设计思路对上述成果进行仪器

化设计与实现，从而进一步推动科研成果的有效转化。

1.4 本论文的研究意义及主要研究内容

分布式光纤振动传感技术集信号传感与传输为一体，通过单一的光纤链路

即可实现沿线振动事件的连续式分布测量，并且其传感监测范围和定位精度等

参数可通过硬件设置进行灵活调整。相对于传统的电磁式振动传感技术，分布

式光纤振动传感技术具有监测范围大、定位精度高、响应时间快、造价成本低

以及抗电磁干扰等优势。目前分布式光纤振动传感技术已广泛应用于重点区域

周界安防、长距离油气管道泄漏监测、大型建筑设施健康测量以及重要资源地

质勘探等领域。故作为分布式光纤传感技术的重要分支，深入研究分布式光纤

振动传感技术对国家重大基础设施的建设和发展具有重要战略意义。

图1-15 本论文总体研究思路与结构。

如图1-15 所示是本论文的总体研究思路与结构，其根据分布式振动传感检

测领域亟需解决的关键问题诸如长距离监测范围下的精准感知检测、连续分布

式下的大范围动态检测以及复杂应用环境下多类别扰动模式的智能感知检测等

为研究目标，开展了全链条式的系统性研究。具体的是，以干涉仪型分布式光

纤振动传感系统为研究基础和主线，通过构建双光源非对称Mach-Zehnder 长臂

干涉结构，进行了长距离监测范围下的精准感知研究。针对传感光信号中心波

长非对称性的问题，提出了扰动信号时频变换的包络提取技术，实现了超长距

第 30 页

天津大学博士学位论文

22

离监测范围下的精准定位需求。而根据Φ-OTDR 型分布式光纤振动传感系统具

有定位精度高和可同时多点定位检测等优势，基于波分复用原理，提出并设计

了双机理融合型分布式光纤振动传感系统。有效解决了现有融合型分布式光纤

振动传感系统存在检测信噪比低和频率检测范围不连续等不足。针对传统强度

解调方式存在线性解调范围小和易出现高次谐波倍频效应等问题，设计了振动

信号引入相位信息的解调方案，扩大了待测振动信号的动态线性解调范围。而

针对分布式光纤振动传感系统在实际应用中存在误报率高的难题，提出了基于

多维度混合特征提取的振动事件识别方案和基于振动信号二维化处理的深度学

习智能检测方案。最后，根据工业化设计要求以及模块化的设计思路，搭建了

4U 标准化工程样机，并开展了一系列现场应用测试研究。

全文共分为以下六个章节，各章节的主要研究内容如下：

第1 章，为本文的绪论。首先从分布式光纤振动传感技术的概念、分类以

及典型应用进行了总体性的概括。并对前向光干涉型、后向散射光干涉型以及

融合型光纤振动传感技术的系统结构和工作原理进行了简要阐述。而后对各种

类型分布式光纤振动传感技术的国内外现状进行了系统性总结，指出了分布式

光纤振动传感技术在性能提升方面所亟需解决的关键问题。最后，根据本课题

的总体研究思路与结构，对全文的主要研究内容进行了概括性总结。

第2 章，基于干涉型光纤振动传感结构，分析了光纤振动引起相位调制的

理论模型、光波的干涉模型以及信号的传输模型。构建了双Mach-Zehnder 干涉

仪型光纤振动传感系统的相干探测模型，分析了背向散射噪声对其在长距离传

感监测方面的影响。搭建了基于双光源非对称Mach-Zehnder 型长距离光纤振动

传感系统，分析了光源中心波长对互相关时延估计定位算法的影响。提出了基

于极大值混叠离散小波变换的实时精准定位方案，并进行了振动测试与分析。

第3 章，基于Φ-OTDR 型分布式光纤振动传感系统，分析其振动传感的工

作机理。根据密集波分复用技术，搭建了Φ-OTDR/Mach-Zehnder 融合型分布式

光纤振动传感结构，解决了干涉仪型分布式光纤振动传感系统无法直接多点定

位的技术难题。针对偏振衰落对传感信号可见度影响的问题，优化设计了

Φ-OTDR/Michelson 融合型分布式光纤振动传感结构。分析了直接强度探测方

式的不足，设计了振动信号引入相位信息的解调方案，提升了融合系统的线性

解调范围。从简化传感光路结构的角度，提出了Φ-OTDR/Sagnac 直线式融合型

光纤振动传感结构，并进行了相关实验验证和测试。

第4 章，针对分布式光纤振动传感系统在实际工程应用中对可靠性和稳定

性的要求，基于支持向量机和径向基神经网络构建了融合分类器，通过提取光

纤振动信号的多维度典型特征实现了背景噪声和常见振动模式有效甄别，有效

第 31 页

第1 章绪论

23

解决了光纤振动传感系统在实际工程应用中存在高误报率的难题。从自适应多

维度特征提取的角度，基于光纤振动信号二维化的预处理流程，通过深度学习

方案实现了多类别振动模式的快速识别和准确分类，从而进一步提升了分布式

光纤振动传感系统在复杂应用环境下的可靠性和稳定性。

第5 章，针对实际工程应用的重大需求以及进一步推动科研成果的有效转

化，根据工业化的设计要求和模块化的设计思路，以融合型分布式光纤振动传

感系统为实现目标，设计并搭建了4U 标准化工程样机。为实现传感系统分区

防控和重点监测的目的，基于UDP 网络传输协议和视频监控平台，开发了多区

域精准视频联动与快速声光报警的主动防御功能。开展了基于室外周界安防的

现场应用测试研究。

第6 章，为本论文的总结与展望。主要对本论文的研究内容和成果进行了

系统性的总结和梳理。特别的，在全面阐述本研究工作亮点和创新点的基础之

上，指出了研究工作仍存在的不足和问题。并以此为基础对今后的具体研究内

容和方向进行了讨论与分析。

第 32 页

天津大学博士学位论文

24

第 33 页

第2 章基于双光源非对称干涉结构的长距离定位检测技术

25

第2 章基于双光源非对称干涉结构的长距离定位检测技术

双Mach-Zehnder 光纤干涉型分布式振动传感系统，由于其在振动传感检测

时具有结构设计简单和可直接宽频信号解析等优势，近年来在相关领域取得了

广泛应用和研究。本章根据干涉型光纤振动传感结构的感知机理，分析并建立

了光纤振动引起相位调制的理论模型和光波信号长臂干涉理论模型。详细推导

了双Mach-Zehnder 干涉型光纤振动传感系统的入侵检测与定位原理，分析了其

在长距离传感检测时信噪比恶化的具体原因。系统阐述了双光源非对称

Mach-Zehnder 干涉结构抑制后向散射噪声的基本原理，分析了光源中心波长非

对称性对互相关时延估计法定位的影响。提出了基于极大值混叠离散小波变换

的高精度定位解调方案，并进行了相关实验验证和分析。

2.1 干涉型光纤振动传感结构机理分析

基于前向光干涉机理的分布式光纤振动传感系统其传感光纤和参考光纤在

受到外部作用力时，会产生一定量的应力和应变，导致在两条光纤中传输的激

光信号分别产生相应的相位变化，从而致使传感光和参考光在光波汇合处产生

干涉强度的变化。因此通过对干涉光信号强度的检测即可实现对光纤沿线振动

事件的连续分布式传感与检测。

2.1.1 光纤振动引起相位调制的理论模型

光纤中传输光波信号的相位信息主要由光纤的固有折射率及其分布、光纤

长度以及其对应的几何尺寸等参量共同决定。由于光纤介质具有良好的应力敏

感性，故当有振动事件作用于光纤上时，上述决定光波信号相位的参量势必发

生变化，从而引起光波信号的相位变化。因此，通过研究光波信号受到外力作

用时的相位变化可以定量揭示振动信号与光波信号相位改变量之间的关系。

若光波信号沿长度为l 的单模传感光纤传输时其产生的相位延迟量为ϕ，则

ϕ可表示为[87]：

l

knl

l

n













2

(2-1)

式中n 表示传感光纤的固有折射率，λ表示光波信号的波长，k=2π/λ定义为光波

的波数，β=2nπ/λ即为光波在传感光纤中的对应传播常数。如图2-1 所示，当传

第 34 页

天津大学博士学位论文

26

感光纤某处因外部振动事件而受到力F 的作用时，由于光纤长度、光纤折射率

以及纤芯直径同时受到了的调制，因而此时光波信号的相位将发生变化[88]：

d

d

l

n

n

l

l

l

l























































(2-2)

式中Δϕ表示振动引入的相位变化，Δl、Δn 和Δd 则分别表示振动引入的长度变

化、折射率变化以及纤芯直径变化。公式(2-2)的等号右侧中，其第一项、第二

项以及第三项分别为应变效应导致光纤长度变化而产生的相位、弹光效应导致

光纤折射率变化而产生的相位以及泊松效应导致纤芯直径变化而产生的相位。

图2-1 传感光纤局部受外力作用图。

(1) 应变效应

光纤在受到外部作用力时其长度将产生变化，由此致使光纤中光波信号相

位产生延迟的现象称为光纤的应变效应。若令Δϕl 表示对应的相位延迟，则：

z

l

l

l

l

l

l























(2-3)

式中εz 即为传感光纤沿纵轴z 方向对应的应变张量。

(2) 弹光效应

光纤的弹光效应是指光纤由于受到外部作用力发生弹性形变而引起的光纤

折射率变化，从而致使光纤中光波信号的相位产生了延迟。对于各项同性的光

纤介质，由弹性力学原理可知[89]:





































































































































0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11

12

12

12

11

12

12

12

11

6

5

4

3

2

1

z

y

x

M

M

M

e

e

e

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

B

B

B

B

B

B

(2-4)

式中P11 以及P12 分别表示弹光系数，ΔBi (i=1,2,···,6)表示逆介电张量的增量且

ΔB=Δ(1/n2)，PM=(P11-P12)/2，ex 以及ey 分别表示光纤x 方向与y 方向的应变张

第 35 页

第2 章基于双光源非对称干涉结构的长距离定位检测技术

27

量。假设光纤在外部振动事件影响下受到均匀作用力，则公式(2-4)可简化为：







































































z

y

x

e

e

e

P

P

P

P

P

P

P

P

P

B

B

B

11

12

12

12

11

12

12

12

11

3

2

1

(2-5)

由弹性胡克定理可知，光纤产生的应变与其所受的应力成正比，即[90]：













































































z

y

x

z

y

x

E

e

e

e



















1

1

1

1

(2-6)

式中E 表示光纤的杨氏弹性模量，μ表示光纤的泊松比，σx,σy 和σz 分别表示光

纤在x，y 和z 方向受到到的应力。若光纤因外部振动事件均匀受压并且其轴向

应力为P，则σx=σy=σz=P，因此公式(2-6)可表示为：





















































































































E

P

E

P

E

P

P

P

P

E

e

e

e

z

y

x

)

2

1(

)

2

1(

)

2

1(

1

1

1

1



















(2-7)

根据公式(2-7)，则ΔB1、ΔB2 以及ΔB3 可进一步计算为：







































































































































E

P

P

P

E

P

P

P

E

P

P

P

E

P

E

P

E

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

B

B

B

)

2

)(

2

1(

)

2

)(

2

1(

)

2

)(

2

1(

)

2

1(

)

2

1(

)

2

1(

12

11

12

11

12

11

11

12

12

12

11

12

12

12

11

3

2

1













(2-8)

根据ΔBi=Δ(1/n2)以及Δn=(-n3/2)·Δ(1/n2)，则外部振动事件引入的的传感光纤折射

率变化Δn 可计算为：

E

P

n

P

P

B

n

n

n

n

2

)

2

)(

2

1(

2

1

2

3

12

11

3

2

3





































(2-9)

令Δϕn 表示光纤弹光效应引入的相位延迟，则：

n

kl

n

n

kn

l

n

n

l

n























)

(





(2-10)

根据公式(2-9)与公式(2-10)，则Δϕn 可进一步计算为：

E

P

lkn

P

P

n

2

)

2

)(

2

1(

3

12

11 













(2-11)

式中μ、P11、P12、k、n 以及E 在计算时均可视作常数，由光纤本身材质决定。

第 36 页

天津大学博士学位论文

28

(3) 泊松效应

泊松效应是指对于相同的材质，在其弹性范围之内，其横向线应变εx 与其

纵向的线应变εz 比值的绝对值为常数，即[91]：

z

x







(2-12)

式中εx=Δd/d，εz=Δl/l。由于纵向应变与横向应变的变化方向总是相反的，即当

纵向应变缩短时，其横向应变伸长；反之亦然。因此，横向应变εx 与纵向应变

εz 之间的对应关系可进一步计算为：

z

x









(2-13)

令Δϕd 表示光纤泊松效应引入的相位延迟。由于单模光纤其光波的波导数

为1，因此泊松效应引入的相位延迟可表示为[92]：

d

d

d

d

l

d









2

1

2

2

2

3

2

)

4

4

(

)

(

2











(2-14)

综上所述，则将公式(2-3)、(2-11)以及(2-14)共同带入到公式(2-2)后可得:

d

d

d

d

l

n

P

P

E

lP

d

d

d

d

l

E

P

lkn

P

P

E

lP

d

n

l













































2

1

2

2

2

3

2

2

12

11

2

1

2

2

2

3

2

3

12

11

)

4

4

(

)

(

2

]

2

)

2

(

1[

)

2

1(

)

4

4

(

)

(

2

2

)

2

)(

2

1(

)

2

1(



































(2-15)

在实际情况下，泊松效应引入的相位延迟通常只有应变效应和弹光效应引入相

位延迟的3%左右[93]，故泊松效应引入的相位延迟Δϕd 在实际计算过程中可以忽

略不计。因此，公式(2-15)可简化为：

]

2

)

2

(

1[

)

2

1(

2

12

11

n

P

P

E

lP

n

l





























(2-16)

由公式(2-16)可知，外部振动引入的总相位延迟与其受到的外部压力成正

比。因此通过研究光纤中光波信号的相位变化情况，即可实现其对外部振动事

件的传感与检测。

2.1.2 光波干涉的理论模型

19 世纪初，英国物理学家托马斯·杨首先发现了光的干涉现象，其是指两

束或者多束以上的光波信号在特定条件下相遇叠加，引起叠加光信号强度的重

第 37 页

第2 章基于双光源非对称干涉结构的长距离定位检测技术

29

新分布，使得在叠加的区域生成稳定且非均匀的光强分布。由光的干涉理论可

知，两束或者多束光波产生干涉需要同时满足以下三个条件：参与干涉光波信

号的频率必须相同，参与干涉光波信号的振动方向必须相同以及参与干涉光波

信号的相位差必须恒定。此外，为使光波信号产生明显的干涉效应，参与干涉

光波信号之间的光强差也需在一定的范围之内。

图2-2 基于单Mach-Zehnder 光纤干涉仪型的分布式振动传感结构。

如图2-2 所示为单Mach-Zehnder 光纤干涉仪的传感结构图，其中C1 和C2

均为3 dB 光纤耦合器。若进入3 dB 光纤耦合器C1 的光波信号Ein(t)的角频率

为ω，则其经C1 等分后沿传感光纤和参考光纤传输的两束光波信号可表示为：



















)

cos(

)

(

)

cos(

)

(

R

R

R

S

S

S

t

A

t

E

t

A

t

E











(2-17)

式中AS，AR 分别表示传感光与参考光的振幅，φS，φR 分别表示传感光与参考光

的初始相位，Δϕ表示外部振动引入的相位变化。对于公式(2-17)中的传感光ES(t)

与参考光ER(t)在耦合器C2 处相遇产生的干涉信号Eout(t)可表示为：

)

cos(

)

(

)

(

)

(











t

A

t

E

t

E

t

E

R

S

out

(2-18)

式中A 表示为信号Eout(t)的对应幅值，φ为信号Eout(t)的对应相位，即：





































)

cos(

)

cos(

)

sin(

)

sin(

arctan

)]

cos(

2

[

2

1

2

2

R

R

S

S

R

R

S

S

R

S

R

S

A

A

A

A

A

A

A

A

A

R

S





















(2-19)

由于干涉信号的光强I 与其振幅的平方成正比，因此：

)

cos(

2

)

cos(

2

2

2

2

2

2























R

S

R

S

R

S

A

A

A

A

A

A

A

A

A

I

R

S

R

S







(2-20)

式中ΔΦ=φS+Δϕ-φR 即可视作传感光和参考光之间产生的相位差值。由于φS 与φR

是由传感光纤、参考光纤以及跨接耦合产生的固定相位差，两者在实际情况下

均可视作常量。而外部振动事件引入的相位变化Δϕ满足公式(2-16)，为随时间

第 38 页

天津大学博士学位论文

30

变化的函数且与传感光纤受到的应力大小成正比。因此，当没有振动事件作用

于传感光纤时，若忽略外部环境引入的低频噪声，干涉信号可视作稳定的直流

输出。而当有振动事件作用于传感光纤上时，由于Δϕ的影响，干涉信号的强度

将发生剧烈变化。基于此，通过特定的信号处理算法[94-96]或者相位信息解调算

法[97-100]即可实现对光纤沿线振动事件的传感与检测。

2.2 基于双光源非对称Mach-Zehnder 长臂干涉的振动传感系统

对作用于传感光纤上的振动事件，为实现其对应振动位置的解调，本节通

过对单Mach-Zehnder 光纤干涉仪结构进行扩充设计，搭建了双Mach-Zehnder

光纤干涉仪的分布式光纤等臂干涉结构。基于互相关时延估计法，利用振动信

号到两路探测器的时延不同，实现了振动位置的解调。根据光纤中散射噪声产

生的机理，分析了背向散射噪声对双Mach-Zehnder 光纤干涉仪传感检测的影

响。构建了基于双光源非对称Mach-Zehnder 长臂干涉仪结构，实现了其对背向

散射噪声的抑制和滤除。理论推导了非对称双Mach-Zehnder 长臂干涉仪型分布

式光纤振动传感系统的扰动定位检测原理，并分析了互相关时延估计算法其定

位求解的理论误差和影响。

2.2.1 双Mach-Zehnder 光纤干涉仪型分布光纤振动传感原理分析

图2-3 基于双Mach-Zehnder 光纤干涉仪型的分布式振动传感系统。

如图2-3 所示是搭建的基于双Mach-Zehnder 光纤干涉仪型分布式光纤振动

传感系统的传感结构图。其主要由激光器Laser、单向光纤隔离器ISO、分光比

为50:50 的光纤耦合器（C1、C4 与C5）、3 端口光纤环形器（C2 与C3）、传

感光纤链路、光电探测器（PD1 与PD2）、数据采集卡DAQ 和工控机IPC 等

第 39 页

第2 章基于双光源非对称干涉结构的长距离定位检测技术

31

组成。激光器输出的光波信号经光纤隔离器ISO 传输后，进入到光纤耦合器

C1 中进行等分传输。两路光信号经3 端口环形器C2 与C3 传输后，则分别以

顺时针方向和逆时针方向传输至由光纤耦合器C4 和C5 构成的Mach-Zehnder

光纤干涉仪中。顺时针方向以及逆时针方向传输的光信号首先由C4 和C5 再次

等分，而等分后的顺时针和逆时针光信号以对向传输的方向经过传感光纤链路

并在C4 和C5 处产生干涉。携带有振动传感信息的干涉光信号通过3 端口环形

器C2 与C3 分别环形传输后，直接传输至光电探测器PD1 和PD2 进行光电转

换与探测。光电探测器输出的传感电信号由数据采集卡DAQ 进行模/数转化以

及数据采集后，即可送入工控机IPC 中进行最终的解调与分析处理。

若振动事件作用于距离3 dB 耦合器C4 的x 处，则顺时针方向传输的两束

光经光纤链路传输后可表示为：



























))]

(

(

exp[

4

2

)

(

))]

(

(

exp[

4

2

)

(

1

0

2

1

0

1















t

b

t

j

A

t

E

t

b

t

j

A

t

E

R

CW

S

CW

(2-21)

式中ECW1(t)和ECW2(t)分别表示经光纤链路传输后获取的含有振动信息的两束顺

时针方向传输的光波信号，A0 表示连续光激光信号的振幅值，ω表示连续激光

信号的对应角频率，bS 以及bR 为常数，ϕ(t)表示外部振动事件引入的相位变化

信息，τ1=n(l-x)/c 表示光波信号沿顺时针方向传输至探测器PD2 的时延。而沿

逆时针方向传输的两路光信号经传感光纤链路传输后则表示为：





























))]

(

2

3

(

exp[

4

2

)

(

))]

(

2

(

exp[

4

2

)

(

2

0

2

2

0

1

















t

b

t

j

A

t

E

t

b

t

j

A

t

E

R

CCW

S

CCW

(2-22)

式中ECCW1(t)和ECCW2(t)分别表示经光纤链路传输后获取的含有振动信息的两束

逆时针方向传输的光波信号，τ2=nx/c 表示光波信号沿逆时针方向传输至探测器

PD1 的时延。公式(2-21)与公式(2-22)中的Nπ/2 (N=1, 2, 3)表示跨接耦合引入的

附加相位。由光的干涉理论，公式(2-21)中ECW1(t)和ECW2(t)在耦合器C5 处的干

涉光强以及与式(2-22)中ECCW1(t)和ECCW2(t)在耦合器C4 处的干涉光强为：































]

)

(

)

cos[(

4

1

4

1

]

)

(

)

cos[(

4

1

4

1

2

2

0

2

0

1

2

0

2

0













t

b

b

A

A

I

t

b

b

A

A

I

R

S

CCW

R

S

CW

(2-23)

令φ(t)=(bS-bR)ϕ(t)，则公式(2-23)可表示为：

第 40 页

天津大学博士学位论文

32



























]

)

(

cos[

4

1

4

1

]

)

(

cos[

4

1

4

1

2

2

0

2

0

1

2

0

2

0













t

A

A

I

t

A

A

I

CCW

CW

(2-24)

对公式(2-24)中的ICW 和ICCW 去掉其对应的直流分量，并进行取反后可得：



















)]

(

cos[

4

1

)]

(

cos[

4

1

2

2

0

1

2

0









t

A

I

t

A

I

CCW

CW

(2-25)

由公式(2-25)可知，当振动事件作用于传感光纤上时，振动位置处光波信号

到探测器PD1 和PD2 的传输时延是固定的。因此，对τ1 和τ2 求差可得：

c

nx

c

x

l

n











)

(

2

1







(2-26)

式中n，c 和l 分别表示光纤的有效折射率、光在真空中的传播常数和光纤链路

的长度，且其在实际应用中均为已知。对于时延差τ，根据公式(2-25)可知，其

可直接通过广义互相关时延估算法求得。因此，振动位置x=l/2-cτ/2n。即对双

Mach-Zehnder 干涉仪型分布式光纤振动传感系统，其振动位置根据两路干涉光

信号的互相关时延值即可直接进行解析。

2.2.2 背向散射噪声对长距离传感检测的影响分析

由第1 章内容分析可知，光波信号在光纤中传感与传输时则会同时激发产

生三种具有不同中心频率点的散射光。而双Mach-Zehnder 干涉仪型分布式光纤

振动传感系统，由于激光器输出的光源功率通常在几mw 到十几mw 之间，因

此拉曼散射光以及布里渊散射光对传感系统信噪比的影响通常可以忽略[101]。而

后向瑞利散射光与输入光波保持同频且其强度一般较大，故而成为影响双

Mach-Zehnder 干涉仪光纤振动传感系统信噪比的主要因素。

如图2-4 所示是双Mach-Zehnder 型分布式光纤振动传感系统的后向瑞利散

射光路图，其中E1(t)和E2(t)分别为图2-3 所示光纤振动传感系统中由耦合器

C1 等分后沿顺时针传输和逆时针传输的光波信号。由图2-4 可知，顺时针传播

的光波信号经3 dB 光纤耦合器C4 等分后，分为ECWS(t)和ECWR(t)沿光纤链路

顺时针传输并且同时产生对应的后向瑞利散射光信号RCWS(t)和RCWR(t)。而逆时

针传播的光波信号经3 dB 光纤耦合器C5 等分后，分为ECCWS(t)和ECCWR(t)沿光

第 41 页

第2 章基于双光源非对称干涉结构的长距离定位检测技术

33

纤链路逆时针传输并且同时产生对应的后向瑞利散射光信号RCCWS(t)和

RCCWR(t)。对于双Mach-Zehnder 型光纤振动传感系统，其激光器的线宽通常小

于100 kHz。因此，对顺时针与逆时针传输的光信号，其任意时刻产生的后向

瑞利散射光均会与激光器光源相干时间内产生的后向瑞利散射光在耦合器C4

和C5 处分别进行多光束干涉。

图2-4 双Mach-Zehnder 型分布式光纤振动传感系统的后向瑞利散射光传输图。

若激光器输出连续光波的中心波长为λ且其对应光谱半宽为Δλ，则此时光

波的相干长度即为LC=λ2/Δλ。当顺时针光波E1(t)经3 dB 光纤耦合器C4 进入光

纤链路中进行传输时，则其在距离耦合器C5 为LC/2 的长度范围内产生的后向

瑞利散射光RCWS(t)和RCWR(t)也会与ECCWS(t)和ECCWR(t)在耦合器C4 进行多光束

干涉。同理，在距离耦合器C4 为LC/2 的长度范围内产生的后向瑞利散射光

RCCWS(t)和RCCWR(t)也会与ECWS(t)和ECWR(t)在耦合器C4 进行多光束干涉。

由图2-4 所示可知，沿顺时针方向传输的光信号ECWS(t)和ECWR(t)，经光纤

链路传输后将在耦合器C5 处产生干涉；而沿逆时针方向传输的光信号ECCWS(t)

和ECCWR(t)则经光纤链路传输后将在耦合器C4 处产生干涉。考虑后向瑞利散射

光之间的多光束干涉影响以及后向瑞利散射光与传感信号光之间的多光束干涉

影响，以探测器PD1 接收到的干涉光信号IPD1 为例，根据上述分析可知，则其

可具体表示为：

1

1

1

1

RN

RS

S

PD

I

I

I

I







(2-27)

式中IS1 表示ECCWS(t)和ECCWR(t)在耦合器C4 处的干涉信号，IRS1 表示后向瑞利

散射光与传感信号光之间形成的多光束干涉信号，IRN1 表示后向瑞利散射光之

间形成的多光束干涉信号。

假设传感光纤链路总长为l，振动位置发生在距离3 dB 光纤耦合器C4 的x

处。则顺时针光波信号ECWS(t)在x 处的光强ICWS(x)可表示为：

第 42 页

天津大学博士学位论文

34

)

exp(

4

)

(

0

x

I

x

ICWS







(2-28)

式中I0 为光源输出激光信号的对应光强，α为单模传感光纤的衰减系数。而后

向瑞利散射光信号RCWS(t)在x 处的光强IRCWS(x)则可表示为：

)

exp(

4

)

(

)

(

0

0

0

x

I

K

x

I

K

x

I

R

CW

R

RCWS















(2-29)

式中K0 表示后向瑞利散射光的对应捕捉系数，αR 表示后向瑞利散射光引起的对

应光纤衰减系数。故耦合器C4 处后向瑞利散射信号的光强IRCW 为[102]：

)]

2

exp(

1[

8

)

(

exp

)

exp(

4

)

(

exp

)

(

0

0

0

0

0

0

l

I

K

dx

x

x

I

K

dx

x

x

I

I

R

l

R

l

RCWS

RCW







































(2-30)

由公式(2-30)可知，在双Mach-Zehnder 型光纤振动传感系统中，光纤的后向瑞

利散射光强会随着传感距离的延长而增大。由于IRCWS(x)随传感距离呈指数形势

衰减，因此当传感距离长度l 延长到一定值时，光强IRCW1 的增加会趋于稳定。

另一方面，在实际应用中，沿逆时针传输的光波信号E2(t)由耦合器C1 至

耦合器C5 的距离与光纤链路的总长l 近似相等。从而光波信号E2(t)沿逆时针

方向传输至耦合器C4 的总距离约为2l，故其在耦合器C4 处的干涉光强为：

)

2

exp(

4

0

l

I

ICCW









(2-31)

由于光纤链路的总长l 一般远远大于激光器光源的相干长度LC，而后向瑞利散

射光RCWS(t)和RCWR(t)与逆时针信号光在耦合器C4 处产生的干涉信号强度一般

较小，因此可以忽略其对信号干涉光的影响。故探测器PD1 处接收到干涉光的

信噪比SNRPD1 可以计算为：















1

1

1

log

10

RN

S

PD

I

I

SNR

(2-32)

由Is1=ICCW 和IRN1=IRCW，则由公式(2-30)与公式(2-31)，SNRPD1 可进一步计算为：



































































)]

2

exp(

1[

)

2

exp(

2

log

10

)]

2

exp(

1[

8

)

2

exp(

4

log

10

log

10

0

0

0

0

1

l

l

K

l

I

K

l

I

I

I

SNR

R

R

RCW

CCW

PD

















(2-33)

第 43 页

第2 章基于双光源非对称干涉结构的长距离定位检测技术

35

对普通的单模通信光纤，根据αR≈α=0.25 dB/km (1550 nm)，因此公式(2-33)

可进一步简化为：























)]

2

exp(

1[

)

2

exp(

2

log

10

0

1

l

l

K

SNRPD





(2-34)

式中后向瑞利散射光的捕捉系数K0 一般取值为1.5×10-3。

图2-5 信噪比SNRPD1，干涉信号IS1 和散射光干涉信号IRN1 随传感距离的变化关系图。

当激光器输出连续光波信号的功率为13 dBm 时，则根据公式(2-30)、公式

(2-31)以及公式(2-34)可得到探测器PD1 接收到干涉光的信噪比SNRPD1、干涉信

信号光IS1和后向瑞利散射干涉光IRN1随光纤传感距离l 的变化关系图，如图2-5

所示。根据图2-5 分析可知，探测器PD1 接收到干涉光的信噪比SNRPD1 和干涉

信号光IS1 的强度随着传感距离的延长而逐渐减小，而瑞利散射干涉光IRN1 的强

度则随着传感距离的延长而逐渐趋于稳定。由公式(2-26)可知，双Mach-Zehnder

型分布式光纤振动传感系统通过计算两路干涉信号的时延进行振动位置的具体

解析，因此干涉信号信噪比严重恶化时将影响传感系统的定位检测精度。故采

用双Mach-Zehnder 干涉仪型分布式光纤振动传感系统进行长距离定位监测时

(l > 50 km)[103]，必须对瑞利散射干涉光IRN1 进行有效的抑制和滤除，以提升对

应传感系统的整体信噪比。

2.2.3 基于双光源Mach-Zehnder 的长距离光纤振动传感理论模型

由双Mach-Zehnder 型分布式光纤振动传感系统的传输机理可知，其探测器

在接收干涉信号光的同时也会引入后向瑞利散射光。故提升双Mach-Zehnder

型光纤振动传感系统传感监测距离的关键是对后向瑞利散射光进行有效的抑

制，提升检测信号的信噪比。基于密集波分复用技术，本文设计并搭建了如图

2-6 所示的双光源非对称Mach-Zehnder 型长距离分布式光纤振动传感系统，从

而实现了其对后向瑞利散射噪声的有效抑制和滤除。

第 44 页

天津大学博士学位论文

36

图2-6 基于双光源非对称Mach-Zehnder 型的长距离分布式光纤振动传感系统。

假设激光器Laser1 的中心波长为λ1，激光器Laser2 的中心波长为λ2，而密

集波分复用器DWDM1 的带宽为λ2±0.2 nm，密集波分复用器DWDM2 的带宽

为λ1±0.2 nm。激光器Laser1 输出的连续光信号与激光器Laser2 输出的连续光

信号经3 端口环形器Circulator1、Circulator2 和偏振控制器PC1、PC2 传输后，

分别沿顺时针和逆时针方向传输至由3 dB 光纤耦合器Coupler1、Coupler2 和传

感光纤Fiber l1、Fiber l2 共同组成的Mach-Zehnder 光纤干涉仪中。根据光纤中

的散射机理可知，当中心波长为λ1 的光波信号在Mach-Zehnder 光纤干涉仪中

沿顺时针方向传输时，会同时会产生幅值较大的且沿逆时针方向传输的后向瑞

利散射光信号；当中心波长为λ2 的光波信号在Mach-Zehnder 光纤干涉仪中沿

逆时针方向传输时，则会同时会产生幅值较大的且沿顺时针方向传输的后向瑞

利散射光信号。根据光的干涉定理，沿顺时针方向传输的两束信号光会在3 dB

光纤耦合器C2 处发生干涉，同时中心波长为λ2 的沿顺时针方向传输的散射光

信号也会在耦合器C2 处产生干涉。故耦合器C2 输出的干涉光信号主要包括干

涉信号光和后向瑞利散射干涉光两部分。耦合器C2 输出的光信号经传导光纤

Fiber l3、偏振控制器PC2 和环形器Circulator2 的再次传输后，进入到密集波分

复用器DWDM2。由于DWDM2 的中心波长为λ1，因此其可以有效的抑制耦合

器C2 输出光信号中的中心波长为λ2 的后向瑞利散射干涉光。DWDM2 输出的

光信号由探测器PD2 完成光电转换，并通过数据采集卡DAQ 和工控机IPC 完

成后续的采集和解调处理。对中心波长为λ2 的沿逆时针方向传输的信号光，同

理可通过DWDM2 对中心波长为λ1 的后向瑞利散射干涉光信号进行有效的抑

制。双光源非对称Mach-Zehnder 型光纤振动传感系统可进一步等效为两个相互

独立的单Mach-Zehnder 光纤干涉仪型振动传感系统，如图2-7 所示。

第 45 页

第2 章基于双光源非对称干涉结构的长距离定位检测技术

37

图2-7 基于双光源非对称Mach-Zehnder 型的长距离分布式光纤振动传感系统等效传感光

路图。(a) λ1 光波信号的等效传感光路，(b) λ2 光波信号的等效传感光路。

其中激光器Laser1 输出的连续光信号经耦合器C1、C2、密集波分复用器

DWDM2 和探测器PD2 完成传感检测，如图2-7(a)所示。而激光器Laser2 输出

的连续光信号则经耦合器C2、C1、密集波分复用器DWDM1 和光电探测器PD1

完成传感检测，如图2-7(b)所示。故根据激光器Laser1 和Laser2 的中心工作波

长，设置合适的密集波分复用器DWDM1 和DWDM2，即可实现对应中心波长

后向瑞利散射光的抑制和滤除，从而有效提升双光源非对称Mach-Zehnder 干涉

仪型分布式光纤振动传感系统的信噪比和监测范围。

对图2-6 所示的非对称Mach-Zehnder 光纤干涉仪型分布式光纤振动传感系

统中，假设外界应力作用于距离3 dB 光纤耦合器Coupler1 的x 处，并且激光

器Laser1 和激光器Laser2 输出连续光信号的光强分别为I1 和I2。由于光纤色散

的影响，致使中心波长为λ1 的信号干涉光与中心波长为λ2 的信号干涉光在光纤

内传输时具有不同的有效折射率。忽略电路噪声以及环境噪声的影响，则光电

探测器PD1 和光电探测器PD2 所接收到的信号干涉光IPD1 和IPD2 可表示为：



































]

)

(

cos[

2

1

2

1

]

)

(

cos[

2

1

2

1

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1













l

n

k

t

k

I

I

I

l

n

k

t

k

I

I

I

PD

PD

(2-35)

式中k1=2π/λ1，k2=2π/λ2，τ1=n1(2l-x)/c，τ2=n2x/c，φ(t)表示振动事件引入的相位

信息，Δl 表示传感光纤Fiber l1 和Fiber l2 的长度差。令τ=τ1-τ1，对公式(2-35)

中的信号干涉光IPD1 和IPD2 分别去除直流成分并归一化可得：

























]

)

(

cos[

]

)

(

cos[

2

2

2

2

1

1

1

1











l

n

k

t

k

I

I

l

n

k

t

k

I

I

N

PD

N

PD

(2-36)

式中IN=I1=I2。由τ为传感信号光分别到探测器PD1 和PD2 的固定时延差，则：

第 46 页

天津大学博士学位论文

38

nt

x

l

c

n

n

n

c

x

x

l

c

n

c

x

n

x

l

c

n



























)

(

2

)

(

)

(

2

)

2

(

1

2

1

1

2

1

2

1







(2-37)

式中Δtn=x(n1-n2)/c 即为当外部振动事件作用于传感光纤上时光纤色散引入的时

延差，其又可表示为Δtn=KDx(λ1-λ2)，其中KD 为传感光纤固有的色散系数。故

由公式(2-37)，则振动事件在传感光纤上的具体位置为：

1

1

2

)

2

1

(

l

2

n

c

K

n

c

x

D















(2-38)

特别的当λ1=λ2 时，由n1=n2=n 可知，公式(2-48)可简化为：

n

c

l

n

ln

c

x

2

2

2















(2-39)

若采集卡DAQ 的采样速率为fs，根据干涉型分布式光纤振动传感系统定位

空间分辨率的定义即传感系统可以区分传感光纤上任意两点扰动事件的最小空

间距离。则根据公式(2-39)可知，双光源非对称Mach-Zehnder 型光纤振动传感

系统的定位空间分辨率Δx 可计算为：

s

1

s

s

1

s

s

1

s

1

s

s

1

f

2

2

1

f

f

2

2

1

f

lf

2

f

2

2

1

f

lf

2

1

n

Dc

c

n

Dc

n

kc

n

Dc

n

c

k

x



























)

(

)

(

)

(

)

(













(2-40)

式中k 为正整数。由于λ1 与λ2 相差很小，故公式(2-43)可简化计算为：

s

s

s

f

n

c

f

n

f

Dc

c

x

1

1

2

2

)

2

1

(















(2-41)

故双光源非对称Mach-Zehnder 干涉仪型分布式光纤振动传感系统的定位空间

分辨率Δx 理论上主要由数据采集卡DAQ 的采样速率一个参数决定。假设数据

采集卡DAQ 的实时采样速率设置为fs=5 MS·s-1，n1=1.5，c=3×108 m/s。根据公

式(2-41)可知，此时双光源非对称Mach-Zehnder 干涉仪型分布式光纤振动传感

系统的定位空间分辨率约为~±20 m。

由公式(2-25)可知，传统双Mach-Zehnder 型光纤振动传感系统可通过偏振

控制算法将两路干涉信号的固定相位差保持一致[31]，而后通过互相关时延估算

法即可求解出具体的振动位置。而对于双光源非对称Mach-Zehnder 型光纤振动

传感系统其相位差假设为Δφ，则由公式(2-36)可得：

第 47 页

第2 章基于双光源非对称干涉结构的长距离定位检测技术

39

0

2

1

1

2

2

1

1

2

1

1

2

2

1

1

2

1

1

1

2

2

1

1

2

1

2

2

2

1

1

1

)

(

)

(

)]

(

)

(

[

)

(

)

(

)

(

)]

(

)

(

[

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(





















































































































t

k

k

t

t

k

l

n

k

n

k

t

k

k

t

t

k

l

n

k

n

k

t

k

t

k

t

k

t

k

l

n

k

n

k

t

k

t

k

l

n

k

t

k

l

n

k

t

k

(2-42)

式中Δφ0=(k1n1-k2n2)Δl 表示由传感系统引入的固定相位差。而公式(2-42)等号右

侧第一项表示振动事件引入的相位信息，第二项表示激光器Laser1 和Laser2

因中心波长不同而引入的相位信息。由于第二项的相位信息是两个激光器中心

波长的函数，且随着振动事件在动态变化，因此其无法采用常规的偏振控制方

法保持双光源非对称Mach-Zehnder 型光纤振动传感系统的两路干涉信号具有

对称输出。此外，两路干涉信号的非对称性，会进一步导致传感系统无法直接

采用互相关时延估算法进行振动位置的解析。

在实际工程应用中，图2-6 所示非对称Mach-Zehnder 型分布式光纤振动传

感系统的传感光纤Fiber l1、Fiber l2 以及传导光纤Fiber l3 通常在同一多芯铠装

光缆内。因此当振动事件作用于传感光纤上时，探测器接收到的两路信号干涉

光会具有相同的相位变化趋势。另一方面，由于振动传感系统是余弦型信号传

输函数，因此实际振动事件引入的相位信息会很容易过π相位。而干涉信号的相

位每次过π均会引起信号波形的一次振荡。若单位时间内干涉信号的波形振荡次

数为N，相位变化为Δφ，则N=[Δφ/π]，即振动事件引入干涉信号频率的变化与

其引入的相位变化成正比，故非对称Mach-Zehnder 干涉仪型分布式光纤振动传

感系统获取的两路干涉信号具有相同的时频变化特征。基于此，可以采用反映

两路干涉信号时频分布信息变化的时频包络代替公式(2-36)中两路干涉信号进

行具体的时延估计，从而实现非对称Mach-Zehnder 型分布式光纤振动传感系统

对振动位置的解析。

2.2.4 互相关时延估计算法对振动位置解调的影响分析

互相关时延估计算法通过直接计算参考信号与延时信号互相关运算的最大

值，即可求解两路信号的具体时延信息[104,105]，目前已广泛应用于雷达、声吶

和其它诸多信号处理领域[106-108]。根据互相关时延估计算法的定义，对已知参

考信号和延时信号进行数学建模，则其可表示为：

















)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

2

2

1

1

t

T

t

x

t

g

t

t

x

t

g

d





(2-43)

式中x(t)表示目标参考信号，Td 为时延差，ξ1(t)和ξ2(t)为外部环境引入的高斯白

噪声。对公式(2-43)中的参考信号g1(t)与延时信号g2(t)直接互相关计算，则：

第 48 页

天津大学博士学位论文

40

)]

(

)

(

[

)]

(

)

(

[

)]

(

)

(

[

)]

(

)

(

[

)]}

(

)

(

[

)]

(

)

(

{[

)]

(

)

(

[

)

(

2

1

1

2

2

1

2

1

2

1



































































t

t

E

T

t

x

t

E

t

t

x

E

T

t

x

t

x

E

t

T

t

x

t

t

x

E

t

g

t

g

E

R

d

d

d

g

g

(2-44)

由ξ1(t)与ξ2(t)相互独立，并且二者均和x(t)无关，则：





















0

)]

(

)

(

[

0

)]

(

)

(

[

0

)]

(

)

(

[

2

1

1

2















t

t

E

T

t

x

t

E

t

t

x

E

d

(2-45)

根据公式(2-45)，则互相关计算结果Rg1g2(τ)可进一步计算为：

)

(

)]

(

)

(

[

)

(

2

1

d

xx

d

g

g

T

R

T

t

x

t

x

E

R

















(2-46)

式中Rxx(τ-Td)即为x(t)的互相关函数。根据互相关的性质，由Rxx(τ-Td)≤Rxx(0)可

知，在τ-Td=0 时，即τ=Td 时Rxx(τ-Td)可以取得最大值。因此，参考信号与其对

应延时信号的时延值Td 可通过计算其互相关函数Rxx(τ-Td)的最大值求得。

若公式(2-43)中的x(t)、ξ1(t)以及ξ2(t)在频域上均为带限信号，并假设其对

应的带宽均为B。则此时系统的信噪比SNR 可计算为[109]：

|

B

|

f

Const

G

G

df

f

G

df

f

G

SNR

NN

SS

B

N

B

S













.,

)

(

)

(

(2-47)

式中GS(·)和GN(·)分别表示信号与噪声的对应功率谱密度函数。

根据上述理论分析，则基于SNR 的具体大小，Td 的均方误差(Mean Square

Error, MSE)可直接分为两个阶段。一是SNR 大于信噪比阈值SNRth，则此时计

算出的时延值与主峰值之间不会产生偏离，且估计误差在理论上直接受克拉美

罗下界(Crammer-Rao Lower Bound, CRLB)的限制，即[110]：

2

3

2

2

1

1

8

3

SNR

SNR

T

B

MSECRLB









(2-48)

式中T 为互相关运算的观测时间。而当SNR 小于SNRth 时，由互相关运算得到

的时延值会以较大的概率偏离主峰值而滑落到边锋值上。此时估计误差将偏离

CRLB 下界，而由相关性能估计界(Correlation Performance Estimation, CPE)限

制，故其对应的均方误差MSE 可表示为[111]：

CRLB

L

CPE

MSE

P

PT

MSE

)

1(

3

2







(2-49)

式中TL 表示相关窗长度，P 表示互相关函数滑落到边峰值的概率。并且P 可由

公式(2-50)进一步计算表示，即：

第 49 页

第2 章基于双光源非对称干涉结构的长距离定位检测技术

41

dx

y

dy

x

P

M

x

1

2

2

)

2

exp(

2

]

)

(

2

1

exp[

2

1

1















































(2-50)

式中M=4BT，而α和β可具体表示为：





























2

2

2

2

)

1(

1

)

1(

2

SNR

SNR

SNR

SNR

SNR

BT





(2-51)

根据公式(2-48)、公式(2-49)和公式(2-50)分析可知，当SNR>SNRth 时，则

P≈1，CRLB 界与CPE 界重合且二者的变化趋势保持一致，此时CRLB 界可以

提供时延估计误差的紧界。另一方面，由于此时互相关时延估计的均方误差

MSECRLB 仅与信噪比SNR、带宽B 以及观测时间T 有关，且与带宽B 的三次方

以及观测时间成反比。因此可通过增大观测时间T 或者提取信号中具有高频带

宽的部分来提升互相关时延估计的运算精度。

根据上述一般传输信号互相关运算的误差估计理论，下面对双光源非对称

Mach-Zehnder 型光纤振动传感系统的时延误差进行具体分析。考虑到激光器光

源噪声、光纤双折射引入的偏振噪声、相关电路引入的附加性噪声和周围环境

引入的低频微扰噪声等，则Mach-Zehnder 光纤干涉仪的干涉输出可表示为：

)

(

)]

(

)

(

)

(

cos[

)]

(

)

(

1[

)

(

t

n

t

n

t

t

t

n

t

n

t

I

c

p

b

a

















(2-52)

式中na(t)表示激光器光源引入的可见度噪声，nb(t)表示光纤双折射引入的可见

度噪声，φ(t)表示振动引入的对应相位，ζ(t)表示外部干扰（如噪声和空气流动

等）产生的相位噪声，np(t)表示激光器光源因频率漂移而引入的噪声，nc(t)表示

电路噪声。故非对称Mach-Zehnder 型光纤振动传感系统的两路输出可表示为：

































)

(

)]

(

)

(

)

(

cos[

)]

(

)

(

1[

)

(

)

(

)]

(

)

(

)

(

cos[

)]

(

)

(

1[

)

(

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

t

n

t

n

t

t

t

n

t

n

t

I

t

n

t

n

t

t

t

n

t

n

t

I

c

p

b

a

PD

c

p

b

a

PD











(2-53)

对于公式(2-53)中的na1(t)、na2(t)、np1(t)以及np2(t)可通过选取窄线宽的激光

器进行有效的抑制，nb1(t)和nb2(t)可通过偏振控制算法进行有效的抑制。故公式

(2-53)可进一步简化为：





















)

(

)]

(

)

(

cos[

)

(

)

(

)]

(

)

(

cos[

)

(

2

2

2

1

1

1

t

n

t

t

t

I

t

n

t

t

t

I

c

PD

c

PD











(2-54)

由传感系统接收到的干涉信号一般具有较高的信噪比。因此，根据公式

第 50 页

天津大学博士学位论文

42

(2-48)可知，此时系统的互相关运算误差与观测时间T 以及带宽B 的三次方成

反比关系。在实际运算过程中，若观测时间T 较长，则势必降低互相关运算的

实时性。因此，可截取传感信号中的高频部分获得较大的B 值，达到提升互相

关运算精度的目的。而在较短的观测时间T 内，ζ1(t)和ζ2(t)变化非常缓慢可视为

常量ζ1 和ζ2，故此时公式(2-54)可表示为：





















)

(

]

)

(

cos[

)

(

)

(

]

)

(

cos[

)

(

2

2

2

1

1

1

t

n

t

t

I

t

n

t

t

I

c

PD

c

PD











(2-55)

对公式(2-55)两端关于t 同时求导，并提取其变化包络后可得：

















)

(

'

)

('

)

(

'

)

(

'

)

('

)

(

'

2

2

1

1

t

n

t

H

t

I

t

n

t

H

t

I

c

PD

c

PD



(2-56)

由公式(2-56)可知，其与一般信号的传输时延模型公式(2-47)保持一致，因此可

根据CRLB 界进行具体的互相关误差计算。

根据文献[112]可知，双光源非对称Mach-Zehnder 光纤干涉仪型光纤振动

传感系统的等效信噪比SNRE 可表示为：

)

(

1

)

(













E

SNR

(2-57)

式中ρ(τ)为互相关运算求得的最大值。等效信噪比SNRE随互相关运算最大值ρ(τ)

的变化仿真关系图如图2-8 所示。

图2-8 等效信噪比SNRE 与互相关运算最大值ρ(τ)的关系。

由图2-8 可知，当互相关运算的最大值ρ(τ)在小于1 的附近时，等效信噪比

SNRE 随ρ(τ)的增加而迅速增大。根据实际测试可知，等效信噪比SNRE 一般在此

区间。根据CRLB 的限制条件，将公式(2-57)带入公式(2-48)后可得：

)

(

)

(

1

1

8

3

2

2

3

2



















T

B

MSEE

(2-58)

第 51 页

第2 章基于双光源非对称干涉结构的长距离定位检测技术

43

式中MSEE即为双光源非对称Mach-Zehnder 型光纤振动传感系统采用互相关运

算时得到的均方误差。

2.3 基于极大值混叠离散小波变换的长距离定位技术

根据2.2 节内容分析可知，双光源非对称Mach-Zehnder 型光纤振动传感系

统在长距离传感监测时，可以有效抑制干涉光路中的后向瑞利散射噪声。但由

于该传感系统采用的两个激光器具有不同的中心波长，故其无法直接采用互相

关算法对探测器接收到的两路干涉信号进行时延估计。通过对振动事件引入的

相位变化信息分析可知，当振动事件作用于传感光纤上时，两路干涉信号在单

位时间内产生振荡的次数是相同的，即两路干涉信号具有相同的时频变化特征。

因而双光源非对称Mach-Zehnder 型光纤振动传感系统可通过提取振动信号的

时频分布信息代替两路干涉信号直接进行互相关时延估计运算，从而有效消除

中心波长非对称性对扰动位置精准求解的影响。基于极大值混叠离散小波变换

(Maximal Overlap Discrete Wavelet Transformation, MODWT)的方法，本节对干

涉信号的时频变化包络特征实现了精准提取，并基于互相关时延估计运算准确

得到了两路干涉扰动信号的时延信息，从而实现了双光源非对称Mach-Zehnder

型光纤振动传感系统对振动位置的精准解调。

图2-9 基于时频变换的定位流程图。

如图2-9 所示是基于极大值混叠离散小波变换的定位流程。其首先通过端

点检测获取干涉信号中振动事件的起始位置，并对振动信号的高频部分进行适

当截取。而后通过极大值混叠离散小波变换分别提取两路高频振动信号的时频

信息，并对其时频包络信息进行提取。最后采用互相关算法计算出两路信号的

时延信息，根据公式(2-38)即可求解出具体的振动位置信息。

2.3.1 基于中值滤波器的端点检测方法

中值滤波器作为一种典型的非线性滤波方案，其能够在有效抑制噪声信号

的同时较好的恢复出原始信号中的目标信号且不受损失[113]。中值滤波器的以上

第 52 页

天津大学博士学位论文

44

特性使得其在音频处理、图像处理、地震信号处理以及模式识别等信号处理领

域取得了广泛关注和应用[114-116]。中值滤波器在具体的信号滤波运算过程中其

是由一个含有奇数点的对称滑动窗组成，而在任意位置的输出值即为当前对应

时刻对称滑动窗的中心值。中值滤波器的噪声滤除原理如图2-10 所示。

图2-10 基于中值滤波器算法的噪声滤除原理图。

根据图2-10 可知，中值滤波器以2N+1（N 为正整数）的长度从原始信号

的左侧逐步滑动到其右侧，并在每一步的滑动过程中计算其中值输出。假设中

值滤波器输入原始信号的长度为L，其在i 处的输出值为x(i), 1≤i≤L。若y(i)是

其在i 处中值滤波的对应输出，则y(i)可表示为：































L

i

L

i

i

x

j

x

i

x

i

y

N

i

x

i

x

N

i

x

median

i

y

1

1

||

)

(

)

(

||

||

)

(

)

(

||

)}

(

,

),

(

,

),

(

{

)

(

(2-59)

式中j≠i 且1≤j≤L。对于原始输入信号若其为有限长度序列，则在中值滤波过程

中原始输入信号的起始端和终止端通常填充起始值和终止值。由于中值滤波过

程中，对称滑动窗的窗长直接影响最终的滤波效率和精度，因此其一般根据信

号的长度和复杂度进行具体设定。

为验证中值滤波器算法的端点检测有效性，本节对基于如图2-6 所示的双

光源非对称Mach-Zehnder 型分布式光纤振动传感系统也同时计算分析了传统

的过零率(Zero Crossing Rate, ZCR)阈值检测方案[117]。设置传感系统的采样速率

为5 MS·s-1，当有敲击振动事件作用于传感光纤上时，则上述两种方案的端点

检测结果如图2-11 所示。图2-11(a)为双光源非对称Mach-Zehnder 型分布式光

纤振动传感系统在0.3 s 的采样时间内获取的原始光纤振动信号。图2-11(b)为

对原始光纤振动信号进行过零率计算后得到的过零率分布。对于过零率端点检

测算法其是通过寻找光纤振动信号过零率分布的最大值计算出其对应的振动事

件起始时间位置。图2-11(c)为原始光纤振动信号经中值滤波器后的计算输出结

果。对于中值滤波算法其可通过设定固定的阈值计算出光纤振动信号的起始位

第 53 页

第2 章基于双光源非对称干涉结构的长距离定位检测技术

45

置。在本实验中，设置中值滤波器端点检测算法的阈值为|Th|=0.3。图2-11(d)

所示为上述两种方案的端点检测结果。由图2-11(d)可知，相比于传统的过零率

端点检测算法，中值滤波器端点检测算法的结果更加接近于光纤振动信号的理

想起始点位置。在处理速度上，虽然中值滤波器端点检测算法(0.10 s)略大于过

零率端点检测算法(0.06 s)，但前者仍远小于采样间隔。因此，中值滤波器端点

检测算法在具备更高检测精度的基础上也能较好满足实时性的要求。

图2-11 中值滤波器端点检测方案与过零率端点检测方案的检测结果对比。(a) 原始振动信

号，(b) 过零率计算结果，(c) 中值滤波计算结果，(d) 两种方案对比结果。

2.3.2 基于极大值混叠离散小波变换的时频分析方法

相对于传统的短时傅里叶变换(Short-Time Fourier Transform, STFT)，小波

变换(Wavelet Transform, WT)可以对随机性非平稳信号直接进行多尺度有效分

析[118]。由小波变换的基本原理可知，其在对非平稳信号处理分析时可根据信号

第 54 页

天津大学博士学位论文

46

的频率信息分布特点进行自适应时间分辨率调整。因此，其通常被誉为“数学

显微镜”[119,120]。在小波变换过程中，基本的小波包括父系小波函数ψ(t)和母系

小波函数σ(t)两个部分。且ψ(t)和σ(t)满足：



















)

(

)

(

,0

)

(

)

(

)

(

,1

)

(

2

2

R

L

t

dt

t

R

L

t

dt

t









(2-60)

式中R 为实数。小波变换通过将原始信号分别与父系小波和母系小波进行运算

后，可得到其对应的细节成分和近似成分。由文献[121]可知，母系小波通常与

信号的高频部分进行直接运算，故其变换系数可有效表征信号的时频分布信息。

为便于后续理论推导，可将双光源非对称Mach-Zehnder 型分布式光纤振动

传感系统探测器获取的两路干涉信号IPD1(t)和IPD2(t)简写为:

)]

(

cos[

)

(

t

t

I





(2-61)

由于I(t)为典型的非平稳时序信号，因此通过小波变换其可以表示为：

















k

k

k

k

k

j

k

j

k

k

j

k

j

t

w

t

w

t

a

t

I

)

(

)

(

)

(

)

(

,1

,1

,

,

,

,







(2-62)

式中j 表示为小波变换的分解层数，k 表示为从1 到N 的正整数（其中N 表示

I(t)的数据长度），aj,k 表示为父系小波变换的系数，wj,k 表示为母系小波变换的

系数。则根据文献[122, 123]，母系小波变换的系数wj,k 可进一步计算为：

dw

e

w

w

I

dt

k

t

t

I

dt

t

t

I

w

k

jw

j

j

j

j

j

k

j

k

j

j

2

,

,

)

2

(

)

(

2

2

1

)

2

2

(

)

(

2

1

)

(

)

(























(2-63)

式中I(w)与σ(w)则为I(t)和σ(t)的对应傅里叶谱。由于母系小波在时域和频域通

常具有速降特性，因此其能量主要集中于其峰值附近[124]。而2j 对应的频带只有

与I(2jk)重合时，wj,k 才不等于0。故公式(2-63)可近似为：

)

2

(

)]

2

('

2

[

2

1

)

(

2

1

)]

2

('

2

[

2

1

2

,

k

I

k

dw

e

w

I

k

w

j

j

j

j

k

jw

j

j

j

k

j

j

















(2-64)

式中Φ'(2jk)表示相位的导数。由公式(2-64)可知，wj,k 为2j 和2jk 的函数。对于固

定的2j，小波变换的模即为2jk 的函数。因此，当变换步长为1 时，wj,k 的长度

等于I(t)的长度，此时令t=2jk，则公式(2-64)可表示为：

)

(

)]

('

2

[

2

1

,

t

I

t

w

j

j

k

j







(2-65)

第 55 页

第2 章基于双光源非对称干涉结构的长距离定位检测技术

47

由于任意母系小波函数σ(t)可表示为高斯函数与其导数的线性组合[125]，因

此可设σ(t)=exp(-t2/2)。根据公式(2-36)，将σ(t)=exp(-t2/2)带入公式(2-65)后可得

干涉信号IPD1(t)和IPD2(t)的母小波变换系数为：









































)

)

(

cos(

}

)]

('

[

2

exp{

2

]

)

(

cos[

}

)]

('

[

2

exp{

2

2

2

2

2

1

2

,

1

1

2

1

1

1

,















L

n

k

t

k

t

k

I

w

L

n

k

t

k

T

t

k

I

w

j

j

N

PD

k

j

d

j

j

N

PD

k

j

(2-66)

根据公式(2-66)可知，两路干涉信号的母小波变换系数即为信号exp[φ'(t)]与高

频余弦信号cos[φ(t)]的乘积。因此，反映两路干涉信号时频变化趋势的exp[φ'(t)]

可直接通过包络提取法从公式(2-66)中解析出来。考虑到激光器Laser1 和Laser2

的中心波长差很小，因此k1 和k2 的影响可通过归一化进行消除。基于以上分

析，则两路干涉信号的时频包络曲线，即对应小波变换系数的包络函数为：

















}

)]

('

[

2

exp{

)

(

}

)]

('

[

2

exp{

)

(

2

1

2

2

1

1

t

t

EWC

t

t

EWC

j

PD

j

PD







(2-67)

式中，由于EWCPD1(t)和EWCPD2(t)除了时延τ之外，其余均相同。因此，对于双

光源非对称Mach-Zehnder 型分布式光纤振动传感系统，其两路干涉信号的时延

信息τ可通过其对应小波变换系数的包络函数进行计算。

极大值混叠离散小波变换在信号分析过程中，其变换系数不受目标信号长

度和起始点的影响，并且无需对滤波器和信号的卷积结果进行二次采样即可通

过原有保留值求解出对应的变换系数[126]。故而其相对于传统的连续小波变换

(Continuous Wavelet Transform, CWT)具有更高的处理效率。极大值混叠离散小

波变换在信号分解过程中，通过一系列低通滤波器和高通滤波器可将原始目标

信号分解为若干层近似成份和细节成份。

假设传统离散小波变换(Discrete Wavelet Transform, DWT)的低通滤波器表

示为h={hi; i=0,···l-1}，高通滤波器表示为g={gi; i=0,···l-1}，且l 表示滤波器的

阶数。则极大值混叠离散小波变换对应的低通滤波器与高通滤波器可计算为：











2

/

2

/

)

(

)

(

g

g

h

h

M

l

M

l

(2-68)

式中hl(M)和gl(M)分别表示极大值混叠离散小波变换的低通滤波器函数和高通滤

波器函数。由于hl(M)和gl(M)均为正交镜像滤波器，因此hl(M)和gl(M)也满足：























)

(

1

)

(

)

(

)

(

)1

(

)1

(

1

M

i

l

i

M

i

M

i

M

i

h

g

g

h

i

l

(2-69)

由于极大值混叠离散小波变换在分解过程中，其每一层的滤波器通过插入

第 56 页

天津大学博士学位论文

48

2i-1-1 个零作为新的滤波器，因此hl(M)和gl(M)也可表示为：























}

,0

0,

,0

0,

{

}

{

}

,0

0,

,0

0,

{

}

{

)

(

1

)

(

1

)

(

0

)

(

)

(

1

)

(

1

)

(

0

)

(

M

l

M

M

M

i

M

l

M

M

M

i

g

g

g

g

h

h

h

h

(2-70)

对于给定的任意时间序列信号x={xt; t=0,1,2,···n-1}，其中n 为正整数。则其经

极大值混叠离散小波变换后对应的父系小波变换系数wi,t(M)和母系小波变换系

数si,t(M)可表示为：



















)

mod(

)

(

)

(

,

)

mod(

)

(

)

(

,

n

i

t

M

l

M

t

i

n

i

t

M

l

M

t

i

x

g

s

x

h

w

(2-71)

式中mod 表示分解的模数。

作为一种对称类型的小波[127]，Symlet 小波在信号变换过程中具有能量泄漏

低和最佳频率定位准确等优点。基于以上优势，故可选取Symlet 小波作为极大

值混叠离散小波变换的变换函数。对图2-11(a)中的光纤振动信号，基于中值滤

波器的端点检测方法截取其高频振动部分。而后采用symlet 小波对截取的高频

振动信号进行7 层极大值混叠离散小波变换，其变换分解后结果如图2-12 所示。

图2-12 极大值混叠离散小波变换采用symlet 小波进行7 层分解时获得的小波系数。

由图2-12 可知，截取高频振动信号的时频能量主要分布于w7,t(M)中，故可

选取w7,t(M)作为干涉信号的时频变换包络信息进行具体的互相时延计算。

2.4 长距离振动定位测试结果分析与讨论

为有效验证基于极大值混叠离散小波变换定位检测方案对双光源非对称

Mach-Zehnder 干涉仪型分布式光纤振动传感系统的可行性，本节基于图2-6 所

第 57 页

第2 章基于双光源非对称干涉结构的长距离定位检测技术

49

示的传感系统结构图搭建了实验测试系统，如图2-13 所示。

(a)

(b)

图2-13 双光源非对称Mach-Zehnder 干涉仪型分布式光纤振动传感系统实验测试系统图。

(a) 室内实验系统装置图，(b) 室外铠装光缆布置图。

其中图2-13(a)所示是室内实验系统装置图（长距离传感光纤均放置于隔音

箱内以降低环境噪声的影响），图2-13(b)是用于实际振动测试时的室外铠装光

缆布置图。在实际测试过程中，激光器Laser1 和激光器Laser2 的线宽均小于

50 kHz，并且二者的最大输出功率均为10 mW。而Laser1 和Laser2 输出激光

信号的波长则分别设置为1549.95 nm 与1550.74 nm。为有效对不同中心波长的

后向瑞利散射光进行抑制，密集波分复用器DWDM1 和密集波分复用器

DWDM2 的带宽分别设置为1550.12±0.2 nm 和1550.92±0.2 nm。采集卡DAQ

的实时采样速率设置为5 MS·s-1，采样间隔设置为0.3 s。

2.4.1 振动定位实验结果分析与讨论

根据上述实验参数的具体设置，本文首先对总长为82 km 的光纤链路进行

了定位性能测试。其中传感光纤Fiber l1、传感光纤Fiber l2 以及传导光纤Fiber

l3 的长度均为82 km。基于极大值混叠离散小波变换定位检测方案对距离3 dB

光纤耦合器Coupler1 为81 km 处进行敲击测试，则其获取的光纤扰动信号以及

其对应的时频包络特征如图2-14 所示。

图2-14(a)所示为两路干涉信号经中值滤波器端点检测法获取的数据点长

度为2.3×104 的高频振动部分。由图2-14(a)可知，双光源非对称Mach-Zehnder

型光纤振动传感系统在总长为82 km 的光纤链路上仍能保持较高的信噪比。图

2-14(b)和(c)分别表示图2-14(a)中两路高频振动信号经极大值混叠离散小波变

换获得的正值小波系数(Absolute Wavelet Coefficient, AWC)。图2-14(d)表示对图

2-16(b)和(c)中的信号分别提取包络后获取的的正值小波系数包络(Envelope of

Absolute Wavelet Coefficient, EAWC)。由图2-14(d)可知，传感系统两路干涉信

第 58 页

天津大学博士学位论文

50

号的正值小波系数包络具有很好的相似性，并且二者之间的时延固定。

图2-14 基于极大值混叠离散小波变换的时频包络提取过程。(a) 截取的原始两路高频振动

信号，(b) IPD1(t)对应的小波变换系数，(c) IPD2(t)对应的小波变换系数，(d) 对图(b)和图(c)

同时提取其对应时频包络的结果。

图2-15 互相关运算获取的相关系数曲线。

根据上述的时频包络提取过程，对图2-14(d)中的正值小波系数包络直接进

行互相关运算，可得到其对应的相关系数曲线如图2-15 所示。而由图2-15 计

第 59 页

第2 章基于双光源非对称干涉结构的长距离定位检测技术

51

算出相关系数曲线的最大值即可得到两路干涉信号的时延τ。根据2.2 节的振动

定位原理可知，利用τ值即可直接求出振动事件作用于光纤上的具体位置。

图2-16 总长为82 km 的光纤链路上对81 km 处进行500 组敲击实验的定位结果。

如图2-16 所示为在81 km 处进行500 组敲击事件的定位结果。由图2-16

分析可知，500 组敲击事件的定位误差主要集中于±20 m 范围之内。根据公式

(2-41)，由采集卡DAQ 的采样率设置为5 MS·s-1 可知，传感系统的理论误差为

±20 m。因此上述500 组敲击实验的定位结果接近于系统的理论定位误差。

表2-1 总长为82 km 的光纤链路上对81 km 处进行500 组振动测试的定位误差统计。

误差分布(m)

0 ~ ±20

±20 ~ ±40

±40 ~ ±60

百分比(%)

98.2

1.4

0.4

表2-1 所示为上述500 组敲击定位实验结果的具体误差统计。由表2-1 可

知，其98.2%的定位误差位于0~±20 m，1.4%的定位误差位于±20~±40 m，0.4%

的定位误差位于±40~±60 m。

表2-2 总长为82 km 的光纤链路上对1 km 处进行500 组振动测试的定位误差统计。

误差分布(m)

0 ~ ±20

±20 ~ ±40

±40 ~ ±60

百分比(%)

97.6

2.2

0.2

如表2-2 所示为在总长为82 km 的光纤链路上对其1 km 处进行500 组敲击

定位实验后得到的定位误差统计分析结果。由表2-2 可知，其97.6%的定位误

差位于0~±20 m，2.2%的定位误差位于±20~±40 m，而仅有0.2%的定位误差位

于±40~±60 m。

为进一步验证极大值混叠离散小波变换方案对非对称Mach-Zehnder 干涉

仪型分布式光纤振动传感系统在长距离传感振动定位检测方面的可行性和稳定

第 60 页

天津大学博士学位论文

52

性，根据前述实验参数设置和如图2-6 所示的实验结构图，本文将传感光纤链

路的总长度延长至101 km 并进行了定位检测与分析。如图2-17 所示是其在距

离3 dB 光纤耦合器为100 km 处进行500 组振动定位测试的结果图。

图2-17 总长为101 km 的光纤链路上对100 km 处进行500 组敲击实验的定位结果

由图2-17可知，基于极大值混叠离散小波变换方案其100 km处进行500 组

敲击实验，其对应的定位误差也主要集中于±20 m 范围之内。并且其最大定位

误差值不超过±100 m。如表2-3 所示是总长为101 km 的光纤链路上对100 km

处进行500 组敲击实验的详细定位误差统计。

表2-3 总长为101 km 的光纤链路上对100 km 处进行500 组振动测试的定位误差统计。

误差分布(m)

0 ~ ±20

±20 ~ ±40

±40 ~ ±60

±60 ~ ±80

百分比(%)

84.8

10.8

3.8

0.6

由表2-3 可知，其84.8%的定位误差位于0~±20 m，10.8%的定位误差位于

±20~±40 m，3.8%的定位误差位于±40~±60 m，0.6%的定位误差位于±60~±80 m。

表2-4 总长为101 km 的光纤链路上对1 km 处进行500 组振动测试的定位误差统计。

误差分布(m)

0 ~ ±20

±20 ~ ±40

±40 ~ ±60

±60 ~ ±80

百分比(%)

86

9.8

3.8

0.4

如表2-4 所示为在总长为101 km 光纤链路上对其1 km 处进行500 组敲击

实验后得到的定位误差统计。由表2-4 可知，其86%的定位误差位于0~±20 m，

9.8%的定位误差位于±20~±40 m，3.8%的定位误差位于±40~±60 m，0.4%的定

位误差位于±60~±80 m。

根据表2-1、表2-2、表2-3 以及表2-4 可知，基于双光源非对称Mach-Zehnder

干涉型的分布式光纤振动传感系统可对长距离监测范围下的扰动事件进行精准

第 61 页

第2 章基于双光源非对称干涉结构的长距离定位检测技术

53

定位感知检测。特别的，对于总长为82 km 的光纤链路其99%以上的定位误差

可以控制在±40 m 以内。而当传感监测距离大于100 km 时，其95%以上的定位

误差仍可保持在±40 m 以内。以上测试结果表明，提出的极大值混叠离散小波

变换定位检测方案可完全满足双光源非对称Mach-Zehnder 干涉型分布式光纤

振动传感系统在实际应用的定位需求。考虑到此次定位实验中工控机的运算能

力，其对应的采样速率仅为5 MS·s-1，故其理论定位误差即为±20 m。因此，在

工控机运算能力允许的条件下，可通过提升双光源非对称Mach-Zehnder 干涉仪

型分布式光纤振动传感系统的采样率来进一步降低定位误差。

2.4.2 振动定位实时性测试以及对比测试分析

为有效验证基于极大值混叠离散小波变换定位检测方案对双光源非对称

Mach-Zehnder 干涉仪型分布式光纤振动传感系统的时效性，本文对前述实验中

的任意500 组敲击实验进行了时效性测试分析，测试结果如图2-18 所示。

图2-18 极大值混叠离散小波变换方案的时效性测试分析。

由图2-18 可知，在500 组敲击定位实验中，其定位处理时间主要分布于

0.118 s~0.150 s 内。而由双光源非对称Mach-Zehnder 型分布式光纤振动传感系

统的采样间隔为0.3 s，因此基于极大值混叠离散小波变换的定位方案能够完全

满足实际应用的实时性要求。

表2-5 所示为极大值混叠离散小波变换的定位方案与连续小波变换定位方

案[128]、经验模态分解(Empirical Mode Decomposition, EMD)定位方案[129]以及近

似倒数(Approximately Derivation, AD)定位方案[130]的测试对比结果。由表2-5 可

知，MODWT 定位方案在处理时间和定位精度等方面明显优于传统的CWT 定

位方案。虽然EMD 定位方案具有最高的定位精度，但其处理时间明显大于采

样间隔时间0.3 s，因此无法满足实时性的要求。而AD 定位方案虽然具有最快

的处理响应时间，但其定位精度最差。因此，综合定位精度和实时性两方面的

第 62 页

天津大学博士学位论文

54

要求，MODWT 定位方案可作为长距离精准定位检测的最佳方案。

表2-5 四种定位方案的定位结果对比与分析。

定位方案

处理时间

标准差

定位准确度

CWT

441 ms

21.4 m

0.26‰

EMD

693 ms

7.7 m

0.10‰

AD

116 ms

35.6 m

0.42‰

MODWT

135 ms

10.9 m

0.13‰

2.5 本章小结

根据光纤的应变效应、弹光效应以及泊松效应，本章对外部振动事件作用

于传感光纤上时引入的光波相位变化进行了详细的理论分析与推导，搭建了基

于双Mach-Zehnder 干涉结构的分布式光纤振动传感系统，并对其振动定位检测

原理进行了具体分析。基于光纤中光波散射理论，从信号光和后向瑞利散射光

的传输干涉角度，分析了光纤中后向瑞利散射光对双Mach-Zehnder 干涉型光纤

振动传感系统在长距离传感监测时的影响。基于密集波分复用技术，搭建了基

于双光源非对称Mach-Zehnder 的长臂干涉结构，实现了其在长距离传感监测时

对后向散射光的有效抑制。提出了基于极大值混叠离散小波变换的高精度定位

方案，有效解决了双光源Mach-Zehnder 型光纤振动传感系统因干涉信号非对称

原因而导致无法定位的检测难题。为验证提出的精准定位方案在实际工程应用

中的有效性和可行性，在总长为82 km 的光纤链路上和总长为101 km 的光纤

链路上分别进行了一系列扰动定位测试。测试结果表明，在采样速率和采样间

隔分别为5 MS·s-1 和0.3 m 的条件下，提出的极大值混叠离散小波变换精准定

位检测方案可完全满足实际应用条件下的长距离精准定位感知需求。

第 63 页

第3 章基于波分复用的融合型分布式光纤多点振动传感结构

55

第3 章基于波分复用的融合型分布式光纤多点振动传感结构

根据Φ-OTDR 型和单马赫曾德干涉仪(Mach-Zehnder Interferometer, MZI)型

分布式光纤振动传感系统在振动检测时所具有的传感优势，本章基于波分复用

的融合传感思路，设计并搭建了Φ-OTDR/MZI 融合型分布式光纤振动传感系

统。当振动事件作用传感光纤上时，基于Φ-OTDR 振动传感部分解调出对应的

振动位置信息，同时通过MZI 振动传感部分解调出对应的振动频率信息。从而

实现了上述两种传感系统的优势互补。为简化融合型振动传感结构和有效抑制

光纤双折射的影响，基于法拉第旋转镜，本章对Φ-OTDR/MZI 融合型分布式光

纤振动传感系统进行了优化设计，搭建了基于Φ-OTDR/Michelson 融合型的分

布式光纤振动传感系统，即通过法拉第旋转镜消除和抑制偏振变化对检测信号

的影响。为有效扩大融合传感系统的线性解调动态范围以及抑制其在频率解调

时存在的高次谐波倍频问题，引入了相位信息的线性解调方案。从简化传感光

路的设计角度，进一步设计并搭建了Φ-OTDR/Sagnac 融合型分布式光纤振动传

感系统，实现了单根光纤链路上可进行多点与宽频的振动传感检测。

3.1 基于Φ-OTDR/MZI 融合的分布式光纤多点振动传感结构

根据第1 章内容可知，Φ-OTDR 型分布式光纤振动传感系统可对传感光纤

臂上的多点振动事件同时进行振动传感与检测。然而，受限于脉冲光重复频率

与最大探测距离的制约限制，Φ-OTDR 型分布式光纤振动传感系统在实际应用

中通常无法直接获得较高的探测频率。另一方面，根据第2 章内容可知，MZI

型分布式光纤振动传感系统的最高探测频率理论上仅有采集设备的采样速率决

定，因此其在实际应用中通常可对较高频率的振动事件直接进行探测。通过对

以上两种振动传感系统的技术分析，本节基于密集波分复用(Dense Wavelength

Division Multiplexing, DWDM)技术，设计并构建了一种改进型的Φ-OTDR/MZI

融合型分布式光纤振动传感系统。

3.1.1 融合型分布式光纤振动传感结构的总体设计与原理分析

为实现振动信号幅频信息和位置信息的同步连续检测以及避免MZI 传感

部分和Φ-OTDR 传感部分的信号互扰，本文基于密集波分技术对上述两种传感

第 64 页

天津大学博士学位论文

56

系统进行了具体的融合设计。即通过密集波分复用技术将Φ-OTDR 的传感脉冲

光与MZI 的传感连续光共同耦合进同一光纤链路中进行传感检测。当有振动事

件作用于传感光纤链路上时，通过Φ-OTDR 部分解调出振动事件对应的位置信

息，而同时通过MZI 部分解调出振动事件的频率信息。

图3-1 基于波分复用技术的Φ-OTDR/MZI 融合型分布式光纤振动传感系统结构图。

如图3-1 所示是本文提出设计的Φ-OTDR/MZI 融合型分布式光纤振动传感

系统结构图。Laser1 和Laser2 是中心波长分别为λ1 和λ2 的窄线宽激光器，其

中Laser1 主要用于Φ-OTDR 部分的振动传感，而Laser2 主要用于MZI 部分的

振动传感。DWDM 两输入端口的工作带宽分别为λ1±0.2 nm 和λ2±0.2 nm。激光

器Laser1 输出的连续激光信号首先经单向光隔离器ISO1 传输后，而后由声光

调制器AOM 将其转换为具有一定占空比的周期性脉冲光信号。脉冲光信号经

掺铒光纤放大器EDFA1、滤波器Filter1 和3 端口环形器Circulator 传输后，输

入至DWDM 处。激光器Laser2 输出的连续光信号经单向光隔离器ISO2 以及

偏振控制器(Polarization Controller, PC)传输后，由3 dB 光纤耦合器C1 等分为

两路进行传输。其中一路直接送入参考光纤l3 中进行传输，而另一路则与中心

波长为λ1 的脉冲光信号一起经DWDM 耦合传输后，送入至由l1 和l2 组成的

传感光纤中进行振动传感检测。根据Φ-OTDR 的传感原理可知，中心波长为λ1

的脉冲光信号在传感光纤内进行传输时，其会同时产生连续后向瑞利散射光信

号，从而可实现振动位置的解调。在图3-1 所示的传感结构中，由于Filter3 的

中心波长为λ2±0.2 nm，因此只有中心波长为λ2 的连续光可通过Filter3。故携带

有振动信息的传感光与参考光可在3 dB 光纤耦合器C2 处进行干涉。因此，振

动事件的频率可直接通过传感光的干涉信号进行解调分析。

对图3-1 所示的Φ-OTDR/MZI 融合型分布式光纤振动传感系统，若振动事

件作用于传感光纤上时，则中心波长为λ1 的后向瑞利散射光以及中心波长为λ2

第 65 页

第3 章基于波分复用的融合型分布式光纤多点振动传感结构

57

的连续干涉光会同时因相位受到外力调制而产生强度的变化，因此通过工控机

IPC 的直接解调即可获得振动事件的位置信息和频率信息。由于Φ-OTDR 传感

部分与MZI 传感部分在不同的中心波长同时独立传感，故该融合型分布式光纤

振动传感系统的最高探测频率理论上仅有MZI 传感部分决定，并且其可有效克

服文献[56]中窄脉冲光对连续光信号的影响以及文献[57]中频率检测盲区的问

题。另一方面，根据融合型分布式光纤振动传感系统的检测机理可知，Φ-OTDR

传感部分对其振动事件的位置信息进行具体解析，故融合型分布式光纤振动传

感系统的空间分辨率仅有Φ-OTDR 传感部分的相关参数决定，即脉冲光的宽度、

采集卡DAQ 的采样速率以及光电探测器PD 的带宽共同决定。综上所述分析可

知，本文设计搭建的Φ-OTDR/MZI 融合型分布式光纤振动传感系统同时具有定

位精度高、频率响应高、可多点定位检测以及无频率检测盲区等优势。鉴于第

2 章已对MZI 型分布式光纤振动传感系统的传感机理进行了详细的阐述，下面

本章将对Φ-OTDR 型分布式光纤振动传感系统的多点检测机理进行重点分析。

3.1.2 Φ-OTDR 型光纤振动传感的理论建模

图3-2 脉冲光在传感光纤中的等效后向瑞利散射模型图。

为直观理解Φ-OTDR 型分布式光纤振动传感系统的工作原理，可将传感光

纤沿线的每一个传感点等效为一个具有一定反射率的且与入射脉冲光相关的光

纤反射镜[131]，如图3-2 所示。若传感光纤的长度为l，其可以等分为K0 个小区

域。则被等分后的光纤上的每个小区域Δl 长度为：Δl=l/K0。当脉冲光沿传感光

纤传输时，则其会经历K0 段反射。假设脉冲光在每个小区域Δl 的传输时间为

Δt，即Δl=cΔt，而脉冲光是在T0 时刻进入到传感光纤。则脉冲光到达第k 个反

射镜的时间为T0+kΔt，由第k 个反射镜反向传输的后向瑞利散射光到达传感光

纤入口的时间为T0+2kΔt。忽略后向瑞利散射光从传感光纤入口到解调端的传

输时延，则解调端在T0+2kΔt 时刻接收到的后向瑞利散射光即为传感光纤在kΔl

处获取的传感光。因此，根据解调端在不同时刻接收到的后向瑞利散射光与传

第 66 页

天津大学博士学位论文

58

感光纤上不同位置处反射镜的对应关系，可实现振动事件的定位监测。

在如图3-2 中，若第n 个和第n+1 个反射镜之间的Δl 区域共有N 个独立的

散射体，忽略偏振因素对每个散射中心的影响，则这N 个独立散射体叠加后得

到的后向瑞利散射光的电场矢量E 可表示为：









N

i

i

i

j

a

j

1

)

exp(

)

exp(



φ

r

E

(3-1)

式中r 为在Δl 区域所有独立散射体的振幅矢量和，φ为在Δl 区域所有独立散射

体的相位矢量和，ai 为第i 个散射体的振幅，ψi 为第i 个散射体的相位值。若

ai和ψi均匀分布于[-π, π]内，则r 和φ的概率密度函数ρ(r)和ρ(φ)可分别计算为[49]：













Otherwise

r

r

r

r

,0

0

),

exp(

)

(

2

2

2







(3-2)













.

,0

,

2

1

)

(

Otherwise

φ

-











(3-3)

式中σ表示常数。由公式(3-2)和公式(3-3)可知，r 和φ分别满足瑞利分布和均匀

分布。故当振动事件作用于第n 个与第n+1 个反射镜之间的Δl 区域时，则其N

个散射体所产生的后向瑞利散射干涉光可表示为：

















N

i

i

i

i

RB

l

n

j

P

R

E

E

1

0

]

)1

(

)

(

exp[







(3-4)

式中E0 表示脉冲光的振幅，Ri 表示第i 个散射体的反射率，Pi 表示第i 个散射

体的偏振态，Δφ表示外部振动事件引入的相位变化，α表示传感光纤的衰减系

数。根据公式(3-4)可知，Φ-OTDR 型分布式光纤振动传感系统通过振动事件对

后向瑞利散射光的相位调制，即可实现其对干涉光强变化的检测。

假设激光脉冲信号的频率为v 且持续时间设置为W。则沿传整个传感光纤

l 传输后，在传感光纤入口处的后向瑞利散射光可表示为[132]：

)

(

)}

(

2

exp{

)

exp(

)

(

1

W

t

rect

t

j

n

c

a

t

e

i

i

i

M

N

i

i























(3-5)

式中τi 表示第i 个散射光波的往返总时间，n 表示光纤的有效折射率，且：

















Otherwise.

t

W

t

rect

i

i

,0

1

0

,1

)

(





(3-6)

根据公式(3-5)，则后向瑞利散射光的对应光功率可具体计算为[133]：

第 67 页

第3 章基于波分复用的融合型分布式光纤多点振动传感结构

59



































M

N

i

M

N

i

j

j

i

j

i

j

i

j

i

M

N

i

i

i

i

W

t

rect

W

t

rect

n

c

a

a

W

t

rect

n

c

a

t

e

t

p

1

,

1

2

2

)

(

)

(

])

(

exp[

cos

2

)

(

)

2

exp(

|)

(

|

)

(



















(3-7)

式中φi,j 表示由第i 个散射光波与第j 个散射光波之间的相位差。公式(3-7)中等

号右侧第一项表示在传感光纤内所有独立散射光波的功率之和，其不受光源频

率以及外部振动事件的影响。公式(3-7)中等号右侧第二项表示在脉冲宽度W 内

所有后向瑞利散射光波产生干涉后获取的功率。若第i 个散射光波导距离传感

光纤入口的距离可表示为di，则：

n

c

d

i

i

2





(3-8)

因此，第i 个散射光波和第j 个散射光波之间形成的相位差φi,j 可计算为：

)

(

4

)

(

2

,

j

i

j

i

j

i

d

d

c

vn

v



















(3-9)

若振幅为A 的振动事件作用于传感光纤上，则根据光纤的应变效应和光纤

的弹光效应可知，其对应位置处的光纤长度与折射率均会发生变化。假设振动

事件作用于第i 个散射光波与第j 个散射光波附近，则第i 个散射光波与第j 个

散射光波之间的相位差Φi,j 此时可表示为：

]

)

(

)[

(

4

)

)(

(

4

)

(

4

,

,

,

A

n

n

n

d

d

c

v

A

n

n

d

d

c

v

d

d

c

vn

j

i

j

i

j

i

j

i

j

i

j

i

















































(3-10)

由公式(3-10)可知，后向瑞利散射光相位的变化与作用于传感光纤上振动事件的

振幅成正比关系。根据后向瑞利散射光相位的变化会引起对应位置处后向瑞利

散射光强度的变化，而没有受到振动事件影响其他位置处的后向瑞利散射光的

光强基本不变。因此可通过差值化算法解调出具体的振动位置。

3.1.3 Φ-OTDR 型分布式光纤振动传感系统的信号预处理算法

根据Φ-OTDR 型分布式光纤振动传感系统的传感原理可知，用于传感的后

向瑞利散射光非常微弱。特别是在长距离传感监测过程中，由于传感光纤本身

具有一定的传输损耗，故此时后向瑞利散射光很容易受到外部环境噪声和电路

附加性噪声的影响。基于以上分析，Φ-OTDR 型分布式光纤振动传感系统在实

际传感检测过程中必须对获取的后向瑞利散射信号进行预处理，以提升其传感

第 68 页

天津大学博士学位论文

60

信噪比，从而便于关键振动信息的解调。下面对Φ-OTDR 型分布式光纤振动传

感系统中常用的累加平均法和滑动平均法进行详细介绍。

累加平均法是Φ-OTDR 型分布式光纤振动传感系统在实际应用中最为常见

的一种降噪处理算法[134]。其通过对连续探测到的后向瑞利散射信号按固定的次

数直接累加，而后根据累加的次数进行平均运算得到其对应平均的后向瑞利散

射曲线。若Φ-OTDR 型分布式光纤振动传感系统在单个触发脉冲下采集到的后

向瑞利散射信号的长度为M，则其在连续N 个触发脉冲下获取到的后向瑞利散

射信号XNM 可表示为：





























NM

N

N

M

M

NM

x

x

x

x

x

x

x

x

x

X

2

1

2

22

21

1

12

11













(3-11)

则对公式(3-11)中获取的N 条后向瑞利散射光信号进行累加求平均后可得：



































N

x

x

x

N

x

x

x

N

x

x

x

X

NM

M

M

N

N

2

1

2

22

12

1

21

11

'



(3-12)

式中X'即为Φ-OTDR 型分布式光纤振动传感系统在N 次累加平均后得到后向瑞

利散射光信号。若单条后向瑞利散射光信号的噪声功率为σ2，则经N 次累加平

均后其噪声功率值变为σ2/N，即噪声对平均后的后向瑞利散射光信号的影响变

为原来的1/N。因此，通过累加平均法可以有效的抑制后向瑞利散射光中的随

机噪声，提升传感系统的传感信噪比。

由于累加平均法是通过对传感系统连续采集到的N条瑞利散射曲线进行累

加平均而达到降噪的目的，因此累加平均后的后向瑞利散射曲线其采样周期相

对于无累加平均前的后向瑞利散射曲线增大了N 倍，也即采样率缩减为原来的

1/N。若脉冲光的重复频率也即振动信号的采样率为fs，则在对后向瑞利散射曲

线进行N 次累加平均后，其等效采样率即为fequal=fs/N。根据奈奎斯特采样定理

以及文献[18]可知，则此时Φ-OTDR 型分布式光纤振动传感系统的最高探测频

率fmax 可表示为：

N

f

f

f

s

equal

2

2

max





(3-13)

由公式(3-13)可知，累加次数N 过大会严重限制Φ-OTDR 型分布式光纤振动传

感系统的最高探测频率。假如进入传感光纤中脉冲光的重复频率为20 kHz，对

探测到的后向瑞利散射光进行累加平均的次数N=50。则此时Φ-OTDR 型分布

式光纤振动传感系统的等效采样率为fequal=20 kHz/50=400 Hz。故根据信号的采

第 69 页

第3 章基于波分复用的融合型分布式光纤多点振动传感结构

61

样定理，此时传感系统的有效探测频率小于等于200 Hz。在超长距离振动传感

检测时，受脉冲光最高重复频率的限制，若此时进行后向瑞利散射光进行累加

平均运算，则传感系统的最高探测频率仅为数十Hz。

为有效解决累加平均法的不足，近年来相关学者基于Φ-OTDR 型分布式光

纤振动传感系统提出了滑动平均的信号处理方法[135]。移动平均的本质是低通滤

波，即通过滤除原始信号中的高频异常抖动，得到平滑的低频趋势。移动平均

的计算原理是根据原始信号序列的长度，按指定长度逐项推移，并依次计算指

定长度内的序列平均值。由移动平均算法处理的是前一时刻发生的信号，因此

其可以有效的滤除原始信号序列中的随机性波动噪声。移动平均处理方法依据

其具体的计算过程主要包括简单移动平均处理算法和指数移动平均处理算法两

类。其中简单移动平均处理算法主要应用于对给定时间长度内的时间序列信号

进行平均计算；而指数移动平均处理算法则主要应用于对已知的平均运算结果

给出邻近数据最大的权重，其更注重于计算结果对未来趋势的影响。

若对连续N 个触发脉冲下获取到的后向瑞利散射信号可表示为XNM，其按

移动平均次数K 进行运算，其中1≤K≤N。则XNM 经移动平均计算后得到的后向

瑞利散射信号X'N-K+1,M 可表示为：























































































K

x

x

K

x

x

K

x

x

x

K

x

x

x

K

x

x

x

K

x

x

x

X

M

N

M

K

N

N

K

N

M

K

M

M

K

M

K

M

M

K

M

K

N

,

,1

1,

1,1

,1

3

2

1,1

22

21

,

2

1

1,

21

11

,1

'

























(3-14)

由公式(3-14)可知，相比于传统的累加平均算法，移动平均算法通过对采集到的

后向瑞利散射曲线在时间维度上进行累加平均运算。因此，经移动平均算法得

到的任意相邻的两条后向瑞利散射曲线的强度值非常接近。为得到经移动平均

运算后振动事件引起的明显的强度变化信息，可选择一条固定的后向瑞利散射

曲线作为差值化运算的参考，而将传感系统采集到的其他时刻的后向瑞利散射

曲线依次与参考曲线进行差值运算，则即可得到振动事件引起的明显的强度变

化信息。若经移动平均运算后得到的参考后向瑞利散射曲线为X'j,M，其中

1≤j≤N。则对后向瑞利散射信号X'N-K+1,M 分别与X'j,M 进行做差后可得：









































M

j

M

K

N

M

j

M

M

j

M

M

K

N

X

X

X

X

X

X

R

,

,

,

,2

,

,1

,

'

'

'

'

'

'



(3-15)

第 70 页

天津大学博士学位论文

62

式中RN-K,M 即为N 条连续后向瑞利散射曲线经移动平均运算和差值运算后的结

果。由公式(3-15)可知，相比于传统的累加平均算法，N 条连续后向瑞利散射曲

线经移动平均运算和差值运算后的轨迹数量只减少了K。因此，移动平均运算

方法在一定程度上可以削弱其对Φ-OTDR 型分布式光纤振动传感系统最高频率

响应的影响和限制。

3.1.4 振动实验测试分析与讨论

双路光电探测器

偏振控制器

AOM

1550.12 nm激光器

1550.74 nm激光器

测试光纤箱

脉冲EDFA

连续EDFA

3端口环形器

图3-3 基于Φ-OTDR/MZI 融合型的分布式光纤振动传感系统测试光路图。

为验证图3-1 所示Φ-OTDR/MZI 融合型分布式光纤振动传感系统的有效

性，搭建了如图3-3 所示的振动实验测试系统。其中Φ-OTDR 传感部分激光器

Laser1 的中心工作波长为1550.12 nm 且其输出功率为20 mw；声光调制器AOM

的移频量为200 MHz；注入传感光纤脉冲光的重复频率为18 kHz 且脉冲宽度为

200 ns；而激光器Laser2 的中心工作波长为1550.74 nm 并且其输出功率约为5

mw。滤波器Filter3 的相应带宽选取为1550.92±0.2 nm。传感光纤l1 的长度为

1.98 km，传感光纤l2 的长度为1 km；参考光纤l3 的长度为2.98 km。将幅值

为0.3 V，频率为50 kHz 的高频振动信号通过PZT 施加于传感光纤l1 与l2 之

间，即振动信号作用与传感光纤l1 的1.98 km 处。如图3-4 所示是Φ-OTDR/MZI

融合型分布式光纤振动传感系统对50 kHz 振动信号的具体解调结果。

如图3-4(a)所示为Φ-OTDR/MZI 融合型分布式光纤振动传感系统在50 kHz

振动信号作用下Φ-OTDR 部分获取的100 条原始后向瑞利散射曲线。由图3-4(a)

的细节放大图可以看出，其在1.98 km 处有明显的瑞利散射强度变化。图3-4(b)

所示为图3-4(a)中原始后向瑞利散射曲线经差值化处理后获取到的对应特征曲

线，可以看出其在1.98 km 处有明显的振动尖峰变化，并且其空间分辨率约为

第 71 页

第3 章基于波分复用的融合型分布式光纤多点振动传感结构

63

~20 m（与注入传感光纤脉冲光的宽度200 ns 相吻合）。图3-4(c)所示为在振动

信号作用下MZI 部分获取的时域信号波形，可以看出待测信号的周期性得到了

较好的恢复。图3-4(d)所示即为图3-4(c)中的时域信号经FFT 运算后获取的对

应频谱图。由图3-4(d)可知其在50 kHz 位置处有明显的频率尖峰，从而与待测

振动信号的频率信息相一致。而图3-4(d)中100 kHz 处的微小频率尖峰，其主

要是由于采用直接强度解调时引入的高次谐波倍频效应。

0

1000

2000

3000

4000

-2

-1

0

1

2

3

1,960

1980

-2

0

2

0

1000

2000

3000

4000

1

2

3

4

1,960 1,980

0

2

0

1

2

3

-0.2

-0.1

0

0.1

0.2

50

100

150

200

250

300

0

0.1

0.2

(a)

Amplitude (a.u)

Distance (m)

Amplitude (a.u)

Distance (m)

Amplitude (a.u)

Time (ms)

Frequency (kHz)

Amplitude (a.u)

(b)

(c)

100 kHz

50 kHz

(d)

~20 m

~20 m

图3-4 Φ-OTDR/MZI 融合型分布式光纤振动传感系统的高频振动实验结果。(a) Φ-OTDR

传感部分获取的100 条原始后向瑞利散射曲线，(b) 对图(a)进行差值运算的结果，(c) MZI

传感部分解调出的时域信号，(d) 对图(c)进行FFT 运算后得到的频谱图。

综上所述分析可知，基于密集波分复用技术所设计的Φ-OTDR/MZI 融合型

分布式光纤振动传感系统可对高频振动信号的位置信息和频率信息实现精准的

解调。此外，由于Φ-OTDR 传感部分与MZI 传感部分同时工作于不同的中心波

长，故其对应的传感部分可注入充足的功率以提升传感检测信号的信噪比。

3.2 基于Φ-OTDR/Michelson 融合的分布式光纤多点振动传感结构

根据3.1 节内容可知，Φ-OTDR/MZI 融合型分布式光纤振动传感系统，可

对作用于传感光纤上的振动事件实现高频检测和精准定位检测。然而，MZI 传

感部分受光纤双折射的影响，其干涉信号的可见度在振动传感过程中会产生一

第 72 页

天津大学博士学位论文

64

定的衰落。故在应用中须加入偏振控制器PC 对其传感信号进行实时偏振态优

化调整。为有效抑制偏振衰落对信号可见度的影响以及简化融合振动传感系统

的复杂度，本节以Φ-OTDR 型与单Michelson 型分布式光纤振动传感系统为基

础，通过密集波分复用技术，优化设计了基于Φ-OTDR/Michelson 融合型的分

布式光纤振动传感结构。为有效扩大融合型传感系统的线性解调范围，抑制其

频率解调时存在的高次谐波倍频问题，本节进一步引入了一种3×3 耦合器的线

性解调算法和一种改进型的相位生成载波(Phase Generated Carrier, PGC)线性解

调算法，并对二者进行了一系列振动实验测试与分析。

3.2.1 融合型光纤振动传感系统的结构设计和工作原理分析

基于Michelson 光纤干涉仪的分布式光纤振动传感系统，由于其尾部接至

的法拉第旋转镜(Faraday Rotator Mirror, FRM)可以有效抑制传感光纤双折射的

影响，保证干涉信号的可见度。故可选取其作为融合型分布式光纤振动传感系

统的频率解调。另一方面，为实现振动信息的同步连续检测以及有效避免

Michelson 光纤干涉仪和Φ-OTDR 部分传感信号的相互串扰，故仍可选用密集

波分技术对上述两种传感系统进行具体的融合设计。

图3-5 基于Φ-OTDR/Michelson 融合型的分布式光纤振动传感系统结构图。

如图3-5所示为设计的基于Φ-OTDR/Michelson融合型的分布式光纤振动传

感系统。图3-5 中激光器Laser1 的中心波长为λ1，激光器Laser2 的中心波长为

λ2，且λ1 与λ2 的波长差为0.6 nm。激光器Laser1 输出的连续激光信号经光纤

隔离器ISO1 传输至声光调制器AOM，而后AOM 将连续激光信号调制成具有

一定占空比的周期性脉冲信号。AOM 输出的周期性脉冲光信号首先由脉冲型

第 73 页

第3 章基于波分复用的融合型分布式光纤多点振动传感结构

65

掺铒光纤放大器EDFA1 对其进行功率放大，而后由滤波器Filter1 滤除其放大

后脉冲光中的自发辐射噪声。滤波器Filter1 输出的脉冲光信号最后经3 端口环

形器Circulator 输入至密集波分复用器DWDM 中。而激光器Laser2 输出的连

续激光信号经光纤隔离器ISO2 以及3 dB 光纤耦合器Coupler 等分后，直接传

输至密集波分复用器DWMD 中。密集波分复用DWDM 中的脉冲光λ1 与连续

光λ2 而后同时以相同的方向传输至传感光纤l1 和l2 中。当脉冲光λ1 与连续光

λ2 传输至滤波器Filter3 时，由于Filter3 的中心波长为λ2±0.2 nm，因此只有连

续光λ2 能够传输至光纤法拉第旋转镜FRM2 处。连续光λ2 通过FRM2 的反射

后再次通过Filter3，与脉冲光λ1 产生的后向瑞利散射光信号再次同向传输至密

集波分复用器DMDM 中。中心波长为λ1 的后向瑞利散射光经密集波分复用器

DWDM分束（对应脉冲光λ1的输入端口）输出后，再次经3端口环形器Circulator

传输到连续弱光掺铒光纤放大器EDFA2 中进行功率放大，而后通过滤波器

Filter2 滤除其在放大过程中产生的自发辐射光。滤波器Filter2 输出的后向瑞利

散射光信号最后直接传输至光电探测器PD 中进行光电探测。中心波长为λ2 的

连续光则由密集波分复用器DWDM 的另一个端口（对应连续光λ2 的输入端口）

输出，而后直接与参考光纤l3 返回的参考光在3 dB 光纤耦合器Coupler 处产生

干涉。中心波长为λ2 的干涉信号最后也直接送入到光电探测器PD 中进行光电

探测。光电探测器PD 对两路信号经光电转换后，由数据采集卡DAQ 完成对应

数据采集，最后统一送入到工控机IPC 中进行振动信息的解调。

由第1 章单Michelson 干涉仪型分布式光纤振动传感系统的传感检测机理

可知，当振动事件作用于传感光纤链路上时，则其在图3-5 所示Michelson 传

感部分3 dB 光纤耦合器处产生的干涉信号I(t)可表示为：

)]

(

)

(

cos[

)

(

0 t

t

B

A

t

I











(3-16)

式中A 表示直流分量的幅值，B 表示干涉信号的振幅，φ(t)表示外部振动事件引

入的相位信息，φ0(t)表示初始相位。根据公式(3-16)可知，Michelson 光纤干涉

仪输出的干涉信号与相位信息φ(t)成余弦型传输变化关系，因此其输出信号的变

化受初始工作点和相位信息φ(t)两个因素共同影响，如图3-6 所示。

图3-6(a)所示为Michelson 光纤干涉仪的初始工作点为Q1，此时若振动事

件引入的相位信息较小时，则其输出和输入仍能够保持较好的线性关系。而若

振动事件引入的相位信息较大时即此时输入较大，则由于余弦函数非线性部分

的影响，此时输出信号会产生严重的波形振荡，从而破坏了原始输入信号的周

期性，并且输出信号的频谱中也会同时产生高次谐波倍频的问题。如图3-6(b)

所示为单Michelson 光纤干涉仪的初始工作点设置为Q2。由于此时Michelson

光纤干涉仪的传输函数工作于余弦函数的线性区域，则无论输入信号大小，其

第 74 页

天津大学博士学位论文

66

输出都能够保持较好的线性度。而由输出信号与输入信号保持相同的周期性可

知，此时较大信号输出频谱中的高次谐波倍频问题可以得到较好的抑制。

图3-6 Michelson 光纤干涉仪在不同初始工作点时的输入输出对应关系。

基于上述分析可知，Φ-OTDR/Michelson 融合型的分布式光纤振动传感系

统的Michelson 干涉仪部分在实际应用中需要设置合适的初始工作点，增大其

线性解调动态范围，从而达到线性解调的目的。然而，考虑到实际应用中外部

环境噪声等因素对初始工作点的影响，故通过设置合适的工作点扩大Michelson

干涉仪的线性解调范围具有适用性差和稳定性不足等问题。根据第2 章内容可

知，振动事件引入的相位信息与其本身产生的作用力成正比。若振动信号可表

示为v(t)=Dcos2πfvt，则v(t)正比于φ(t)。故对融合型振动传感系统，可通过对相

位信息φ(t)的解调，实现其对振动事件幅频信息的线性解调。

3.2.2 基于3×3 耦合器线性相位解调方案的振动测试与分析

1. 基于3×3 耦合器线性相位解调方案的原理分析

基于3×3 耦合器的线性相位解调方案因其具有结构简单和线性解调范围大

等优势，目前已广泛应用于各种类型的分布式光纤振动传感检测中[136]。如图

3-7 所示为基于3×3 耦合器线性相位解调方案所设计搭建的Φ-OTDR/Michelson

融合型分布式光纤振动传感系统。由图3-7 所示可知，相比于图3-5 所示的融

合型分布式光纤振动传感系统，基于3×3 耦合器线性相位解调方案的融合型分

布式光纤振动传感系统将Michelson 光纤传感部分中的3 dB 光纤耦合器替换为

了3×3 光纤耦合器。并且Michelson 光纤干涉仪得到的干涉光由3×3 光纤耦合

器等分为两路传输至光电探测器PD2 中。探测器PD2 输出的两路传感电信号

经数据采集卡DAQ 完成模/数转换与采集，而后由工控机IPC 完成相应振动频

率信息的解调与还原。

第 75 页

第3 章基于波分复用的融合型分布式光纤多点振动传感结构

67

图3-7 基于3×3 耦合器线性解调的Φ-OTDR/Michelson 融合型分布式光纤振动传感系统。

在图3-7 所示的Φ-OTDR/Michelson 融合型分布式光纤振动传感系统中，若

振动事件作用于光纤链路l1 和l2 之间并同时忽略环境噪声引入初始相位φ0(t)

的影响，则PD2 同时获取到的两路干涉信号可分别表示为：



















]

)

(

cos[

)

(

]

)

(

cos[

)

(

2

2

2

1

1

1









t

B

A

t

I

t

B

A

t

I

(3-17)

式中I1(t)和I2(t)即为光电探测器PD2 探测到的对应两路干涉光信号，A1 和A2

分别为两路干涉信号的对应直流量，B1 和B2 分别为两路干涉光信号的振幅，φ(t)

为振动事件引入的相位值，ζ为3×3 光纤耦合器两端口之间固有的相位差值。因

此对公式(3-17)中I1(t)和I2(t)分别去除直流成份并进行归一化计算后，则公式

(3-17)可进一步简化为：















]

)

(

cos[

)

(

]

)

(

cos[

)

(

2

1









t

t

I

t

t

I

(3-18)

按如图3-8 所示的3×3 耦合器的线性相位解调方案对公式(3-18)的I1(t)和

I2(t)分别进行微分交叉相乘运算、差值运算以及积分运算则可得与相位信息φ(t)

成正比关系的线性变量y(t)。

图3-8 基于3×3 耦合器的振动相位信息解调原理图。

根据图3-8 所示，对I1(t)和I2(t)分别进行差值以及求和运算后可得：

第 76 页

天津大学博士学位论文

68

















































)

cos(

)]

(

cos[

2

]

)

(

cos[

]

)

(

cos[

)

(

)

(

)

(

)

sin(

)]

(

sin[

2

]

)

(

cos[

]

)

(

cos[

)

(

)

(

)

(

2

1

2

2

1

1

























t

t

t

t

I

t

I

t

X

t

t

t

t

I

t

I

t

X

(3-19)

对公式(3-19)中的X1(t)和X2(t)分别进行微分交叉相乘运算后可得：























)

cos(

)

sin(

)]

(

[

sin

)

('

4

)

(

'

)

(

)

(

)

cos(

)

sin(

)]

(

[

cos

)

('

4

)

(

)

(

'

)

(

2

2

1

2

2

2

1

1

















t

t

t

X

t

X

t

S

t

t

t

X

t

X

t

S

(3-20)

根据公式(3-20)的计算结果，对S1(t)和S2(t)直接进行差值运算可得：

)

cos(

)

sin(

)

('

4

)]}

(

[

sin

)]

(

[

){cos

cos(

)

sin(

)

('

4

)

cos(

)

sin(

)]

(

[

sin

)

('

4

)

cos(

)

sin(

)]

(

[

cos

)

('

4

)

(

)

(

)

(

2

2

2

2

2

1

































t

t

t

t

t

t

t

t

t

S

t

S

t

S





















(3-21)

最后对公式(3-21)中的S(t)积分并取反后可得：

)

2

sin(

)

(

2

)

cos(

)

sin(

)

(

4

)

cos(

)

sin(

)

('

4

)

(

)

(

















t

t

dt

t

dt

t

S

t

y















(3-22)

由3×3 光纤耦合器两端口之间固有的相位差ζ在实际运算中可等效为常数，故公

式(3-22)中的y(t)即线性相位解调方案的输出结果与振动信号引入的相位信息

φ(t)成正比关系。因此，基于3×3 耦合器的线性相位解调方案可以有效扩大融

合型分布式光纤振动传感系统的线性解调范围。

若幅值为1 V，频率为15 kHz 的振动信号作用于Michelson 光纤干涉仪的

传感光纤上，采用直接解调方案以及3×3 耦合器的线性相位解调方案分别对振

动信号进行解调，解调输出结果如图3-9 所示。图3-9(a)所示为直接解调方案

时获取的原始时域信号。由图3-9(a)中的两个细节放大图可以看出，15 kHz 的

振动信号因传输函数的非线性映射致使其解调输出信号的周期性受到了严重的

破坏。图3-9(b)所示为对3-9(a)中的时域信号进行FFT 运算后得到的对应频谱

图。由图3-9(b)可以看出，其除了在15 kHz 处有明显的频率尖峰，在30 kHz

和45 kHz 处也有明显的频率尖峰。即此时直接解调方案的频谱中存在严重的高

次谐波倍频问题。图3-9(c)所示为采用3×3 耦合器的线性相位解调方案获取的

第 77 页

第3 章基于波分复用的融合型分布式光纤多点振动传感结构

69

原始时域信号。由图3-9(c)的细节放大图可以看出，此时解调输出的信号具有

良好的周期性，并且没有波形振荡的现象。图3-9(d)所示为对图3-9(c)直接进行

FFT 运算后得到的对应频谱图。由图3-9(d)可以很明显看出，此时频谱中只有

15 kHz 一个频率尖峰。即直接解调方案中存在的高次谐波倍频问题可通过3×3

耦合器的相位解调方案得到较好的抑制。因此，基于3×3 耦合器的相位解调方

案，Φ-OTDR/Michelson 融合型光纤振动传感系统可解调出准确的频率信息。

10

20

30

40

50

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

0

2

4

6

8

10

-3

-2

-1

0

1

2

4

4.5

0

1

2

10

20

30

40

50

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

0

2

4

6

8

10

1

2

3

4

5

6

4

4.5

1

2

3

7

7.5

0.5

1

1.5

图3-9 Michelson 光纤干涉仪采用直接解调方案与3×3 耦合器线性相位解调方案的解调输

出结果对比。(a) 15 kHz 振动信号采用直接解调方案获取的时域信号，(b) 对图(a)进行FFT

运算后得到的对应频谱图，(c) 15 kHz 振动信号采用3×3 耦合器线性相位解调方案获取的

时域信号，(d) 对图(c)进行FFT 运算后得到的对应频谱图。

2. 振动实验测试结果分析与讨论

由如图3-7 所示的Φ-OTDR/Michelson 融合型分布式光纤振动传感系统，搭

建振动实验测试系统。图3-10 所示即为此次振动测试时的部分器件接线图。图

3-10(a)所示为3×3 耦合器的接线图，图3-10(b)所示为在Michelson 传感部分其

光纤尾部接至的反射中心波长为1550 nm 的FRM 接线图。在测试系统中，激

光器Laser1 和Laser2 的中心波长分别为1550.12 nm 和1550.74 nm，输出功率

分别为20 mw 和3 mw；声光调制器AOM 的移频量为200 MHz；注入传感光

纤的脉冲光重复频率为20 kHz 且其对应的脉冲宽度为200 ns；滤波器Filter3

的工作带宽为1550.92±0.2 nm；Φ-OTDR 传感部分的采样速率设置为100

MS·s-1，Michelson 光纤干涉仪部分的实时采样速率设置为500 KS·s-1。下面基

第 78 页

天津大学博士学位论文

70

于图3-7所示的Φ-OTDR/Michelson融合型分布式光纤振动传感系统分别进行单

点振动测试和多点振动测试，以验证其振动传感检测的有效性。

(a)

(b)

图3-10 基于3×3 耦合器线性解调方案进行振动测试的接线图。(a) 3×3 耦合器接线图，(b)

反射波长为1550 nm 的FRM 接线图。

a. 单点振动实验测试与分析

根据上述实验条件以及图3-7 所示的实验振动传感系统，传感光纤和参考

光纤的长度分别选取为2.89 km。在距离入射光纤端口的1.89 km 处接入光纤压

电陶瓷管(Piezoelectric Transducer, PZT)作为实验振动传感系统的振动源。光纤

PZT 则由任意信号发生器(Arbitrary Function Generator, AFG)输出的一个电压幅

值为1 V，频率为45 kHz 的正弦信号驱动。

0

1000

2000

3000

4000

-4

-2

0

2

4

1880

1920

-2

0

2

0

1000

2000

3000

4000

1

2

3

4

1880

1920

0

2

4

Amplitude (a.u)

Amplitude (a.u)

Distance (m)

Distance (m)

(a)

(b)

~20 m

图3-11 融合振动传感系统的单点振动位置解调。(a) Φ-OTDR 传感部分获取的100 条原始

后向瑞利散射曲线，(b) 对图(a)进行差值运算的结果。

如图3-11 所示为Φ-OTDR/Michelson 融合型分布式光纤振动传感系统在振

动信号作用下通过Φ-OTDR 部分获取的100 条后向瑞利散射曲线。由图3-11(a)

可知，相对于传感光纤的其他空间位置，获取的100 条原始后向瑞利散射曲线

在~1.89 km 处的幅值变化最为明显。图3-11(b)为对图3-11(a)中原始曲线通过差

第 79 页

第3 章基于波分复用的融合型分布式光纤多点振动传感结构

71

值运算后得到的结果。可以看出图3-11(b)在~1.89 km 的位置处有明显的振动尖

峰变化，并且其空间分辨率为~20 m 与传感系统设置的脉冲宽度相吻合。

如图3-12所示为融合振动传感系统在振动信号作用下，同时通过Michelson

光纤干涉仪以及3×3 耦合器的线性相位解调方案得到的振动解调结果。图

3-12(a)所示为解调输出的时域信号，由其细节放大图可以看出此时解调输出信

号具有良好的周期性。图3-12(b)所示为对图3-12(a)中的信号直接进行FFT 后

得到的对应频谱图。由图3-12(b)可知，其在45 kHz 处有明显的频率尖峰，从

而与作用于传感光纤上振动信号的频率信息完全一致。

0

10

20

30

40

-4

-2

0

2

4

6

23

23.2

-3

-2

10

20

30

40

50

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

Amplitude (a.u)

Amplitude (a.u)

Time (ms)

Frequency (kHz)

45 KHz

(a)

(b)

图3-12 融合振动传感系统的单点振动频率解调。(a) Michelson 传感部分解调出的解调出

的时域信号，(b) 对图(a)进行FFT 运算后得到的对应频谱图。

为进一步验证Φ-OTDR/Michelson 融合型分布式光纤振动传感系统在其他

振动频率点的有效性。对光纤PZT 分别施加5~45 kHz 的高频振动振动信号进

行测试，其中测试的频率间隔为~5 kHz，测试结果如图3-13 所示。由图3-13

可知，5~45 kHz 的高频振动信号均可以被Φ-OTDR/Michelson 融合型分布式光

纤振动传感系统准确的解调出来，并且具有较好的信噪比。

图3-13 融合振动传感系统对5~45 kHz 振动信号的频率解调结果。

b. 双点振动实验测试与分析

第 80 页

天津大学博士学位论文

72

为进一步验证Φ-OTDR/Michelson 融合型分布式光纤振动传感系统在多点

振动事件同时作用于传感光纤上的检测能力，将如图3-7 所示传感光纤和参考

光纤的长度分别设置为3.89 km。其中传感光纤由一卷1.89 km 的光纤和两卷1

km 的光纤共同组成，两个光纤PZT 分别接至于PZT1 和PZT2 处如图3-14 所

示。在本实验中，光纤PZT1 和PZT2 分别由任意信号发生器AFG 输出的频率

为45 kHz 和17 kHz 的高频信号同时驱动。

图3-14 融合振动传感系统进行双点振动传感检测时的光纤链路。

0

1000

2000

3000

4000

-4

-2

0

2

4

0

1000

2000

3000

4000

1

2

3

4

5

6

7

8

0

10

20

30

40

-4

-2

0

2

4

14

15

-2

-1

10

20

30

40

50

0

0.1

0.2

0.3

0.4

(a)

Amplitude (a.u)

Distance (m)

Amplitude (a.u)

Distance (m)

Amplitude (a.u)

Time (ms)

Frequency (kHz)

Amplitude (a.u)

17 kHz

45 kHz

(b)

(c)

(d)

图3-15 融合振动传感系统进行双点振动检测结果，(a) Φ-OTDR 传感部分获取的100 条原

始后向瑞利散射曲线，(b) 对图(a)进行差值运算的结果，(c) Michelson 传感部分解调出的

解调出的时域信号，(d) 对图(c)进行FFT 运算后得到的对应频谱图。

如图3-15 所示为17 kHz 和45 kHz 两个振动信号同时作用于传感光纤链路

上时，Φ-OTDR/Michelson 融合型分布式光纤振动传感系统的解调结果。图

第 81 页

第3 章基于波分复用的融合型分布式光纤多点振动传感结构

73

3-15(a)为Φ-OTDR 传感部分获取的100 条原始后向瑞利散射曲线。图3-15(b)

为对图3-15(a)中对应原始后向瑞利散射曲线通过差分运算后得到的结果。由图

3-15(b)可以看出其在~1.89 km 和~2.89 km 两处有明显的振动尖峰变化，即与两

个振动信号实际作用于传感光纤链路上的位置相吻合。图3-15(c)为Michelson

传感部分通过3×3 耦合器的线性相位解调方案解调出的原始时域信号，由图

3-15(c)的细节图可以看出解调出的时域信号具有明显的周期性。图3-15(d)为对

图3-15(c)中的时域信号直接进行FFT 运算后得到的对应频谱图，可以看出其在

17 kHz 和45 kHz 处有明显的频率尖峰值，即与施加于传感光纤链路上振动信

号的频率相一致。综上可知，Φ-OTDR/Michelson 融合型分布式光纤振动传感

系统可以同时完成多点振动事件的高频检测。

由Michelson 光纤干涉仪的传感原理可知，其最高频率响应理论上仅有采

集卡的采样速率决定，因此Φ-OTDR/Michelson 融合型分布式光纤振动传感系

统的最高探测频率理论上也仅有采集卡的采样速率一个参数决定。然而，由于

单Michelson 光纤干涉仪输出的干涉信号中不含有振动事件的位置信息。故当

有多个振动事件作用于传感光纤链路上时，虽然可通过对干涉信号的分析解调

出对应的频率尖峰，但其无法与具体的振动位置建立起一一对应的关系。因而

Φ-OTDR/Michelson 融合型分布式光纤振动传感系统无法直接对其多点振动引

起的频率信息进行有效区分。考虑到Φ-OTDR 传感系统的振动位置与振动频率

具有一一对应的关系，并且当振动频率不满足奈奎斯特采样定理时会有对应的

虚假频率与之对应。因此，当多个振动信号的频率均高于融合传感系统的脉冲

光重复频率时，可通过Φ-OTDR 传感系统的虚假频率与Michelson 光纤干涉仪

的实际振动频率建立一一对应关系，从而确定振动频率对应的位置信息。假设

Michelson 传感部分获取的振动信号的频率为fMichelson，Φ-OTDR 传感部分获取

的虚假频率为fΦ，则fMichelson 和fΦ的对应关系可表示为[137]：

)

(

2

/

Z

N

f

f

N

f

f

N

f

f

repetition

repetition

repetition

Michelson























-

(3-23)

式中frepetition 表示融合传感系统脉冲光的重复频率。故对于Φ-OTDR/Michelson

融合型的分布式光纤振动传感系统，当有多个振动事件作用于传感光纤上时且

其振动频率高于脉冲光的重复频率，可通过Michelson 传感部分解析出其对应

的实际频率fMichelson，而后通过Φ-OTDR 传感部分解析出对应的虚假频率fΦ，最

后根据公式(3-23)即可确定实际频率fMichelson 对应的实际振动位置。

根据前述实验条件可知，进入到传感光纤的激光脉冲其重复频率设置为20

kHz，而作用于传感光纤上的实际振动频率分则别为45 kHz 和17 kHz。故必须

采用公式(3-23)所示的虚假频率映射法对振动频率和振动位置建立一一对应的

第 82 页

天津大学博士学位论文

74

关系。对1.89 km 处获得的后向瑞利散射曲线进行频率解析，可得其对应的虚

假频率fΦ=5 kHz 如图3-16(a)所示。另一方面，根据fMichelson=45 kHz 和frepetition=20

kHz 可知，当N=2 时，公式(3-23)成立，此时5 kHz=|45-2×20| kHz。因此，可

判定出45 kHz 高频振动信号作用于1.89 km 处。同理，对2.89 km 处获得的后

向瑞利散射曲线进行频率解析，可解调出其对应的虚假频率fΦ=3 kHz 如图

3-16(b)所示，则当N=1 时，公式(3-23)成立，即3 kHz=|17-1×20| kHz。故此时

可判定出17 kHz 高频振动信号作用于2.89 km 处。

0

2

4

5

8

0

0.5

1

1.5

2

0

2

4

6

8

0

1.5

1

1.5

2

Amplitude (a.u)

Frequency (kHz)

(a)

Amplitude (a.u)

Frequency (kHz)

(b)

3 kHz

5 kHz

图3-16 Φ-OTDR 传感部分在1.89 km 处和2.89 km 处解析出的虚假频率。(a) 1.89 km 处的

虚假频率，(b) 2.89 km 处的虚假频率。

综上所述分析可知，对于Φ-OTDR/Michelson 融合型分布式光纤振动传感

系统，当多点高频振动事件同时作用于传感光纤上时，可通过公式(3-23)所述的

虚假频率映射法对振动位置和振动频率建立一一对应关系。

c. 实验结果讨论与分析

根据对上述实验结果的分析可知，相比诸如文献[56, 57, 72]提出的融合型

分布式振动传感方案，图3-7 所示的融合振动传感方案可允许充足的功率注入

到Φ-OTDR 传感部分和Michelson 传感部分，因此其解调获取的传感信号具有

更高的信噪比。由于Michelson 传感部分可实现连续传感检测，故图3-7 所示

的融合型分布式光纤振动传感系统不存在频率检测盲区。此外，相比于上述已

报到的融合型分布式光纤振动传感系统，图3-7 所示的融合型分布式光纤振动

传感系统其Φ-OTDR 传感部分和Michelson 传感部分可独立传感检测，故其具

有振动位置信息和频率信息可直接独立解调的优势。

3.2.3 基于改进型相位生成载波解调方案的线性解调测试与分析

1. 基于改进型相位生成载波解调方案的原理分析

基于3×3 耦合器线性相位解调方案虽然可以有效扩大Φ-OTDR/Michelson

第 83 页

第3 章基于波分复用的融合型分布式光纤多点振动传感结构

75

融合型分布式光纤振动传感系统的线性解调范围。但由公式(3-22)可知，其解调

结果受3×3 耦合器端口之间固定相位差ζ的影响，并且相位差ζ在实际应用中会

随环境噪声的影响而变化。在实际应用中，采用基于3×3 耦合器线性相位解调

方案，Φ-OTDR/Michelson 融合型分布式光纤振动传感系统在振动传感检测时

需要三路探测器才能同时完成振动位置信息和频率信息的准确解调。

图3-17 基于相位生载波线性相位解调方案的Φ-OTDR/Michelson 融合型分布式光纤振动

传感系统。

为解决3×3 耦合器线性相位解调方案的不足，本节设计并搭建了一种基于

相位生成载波线性相位解调方案的Φ-OTDR/Michelson 融合型分布式光纤振动

传感系统，如图3-17 所示。由图3-17 可知，相比于图3-5 所示的融合型分布式

光纤振动传感系统，基于相位生成载波线性相位解调方案的Φ-OTDR/Michelson

融合型分布式光纤振动传感系统在Michelson 光纤干涉仪的参考光纤上引入了

一个由任意信号发生器AFG 驱动的高频载波信号假设其可表示为Ccoswct，其

中C 表示调制深度，wc 表示载波频率。若振动信号引入的相位信息为φ(t)，则

此时探测器PD 接收到Michelson 传感部分的干涉光信号I(t)可表示为：

)]

(

)

cos(

cos[

)

(

t

t

w

C

B

A

t

I

c









(3-24)

式中A 表示I(t)的固有直流分量，B 则表示I(t)的对应振幅值。

为解调出公式(3-24)中振动信号引入的相位信息φ(t)，传统的PGC 解调方案

主要包括微分交叉相乘(Differential Cross Multiplying, DCM)即PGC-DCM 方案

和反正切方案[138,139]。相比于后者，基于PGC-DCM 方案具有更好的线性度和

更低的谐波倍频效应，因此本文选取基于PGC-DCM 的解调方案进行相位信息

φ(t)的解调与恢复。由文献[140]可知，对公式(3-24)中的I(t)直接进行PGC-DCM

第 84 页

天津大学博士学位论文

76

方案的解调，其解调结果Y(t)可表示为：

)

(

)

(

)

(

)

(

2

1

2

t

C

J

C

J

B

t

Y





(3-25)

其中J1(C)与J2(C)表示为关于调制深度C 的对应贝塞尔函数项。由公式(3-25)

可知，PGC-DCM 解调方案的解调结果虽然与振动信号引入的相位信息φ(t)成线

性正比关系，但其仍受干涉光强以及贝塞尔函数项的影响。干涉光强B 一般受

激光器光源和外部环境噪声的影响而发生变化。而J1(C)和J2(C)通常小于1 且

随着调制深度的变化而变化，如图3-18 所示。根据图3-18 可知，J1(C)和J2(C)

的乘积通常远小于1，且受调制深度的影响而发生变化。

图3-18 J1(C)和J2(C)随调制深度C 的变化关系曲线。

为有效抑制干涉光强和贝塞尔函数项对PGC-DCM 解调方案输出结果的影

响，本文提出了一种改进型PGC 的线性相位解调方案，如图3-19 所示。通过

微分交叉相除(Differentiate Multiply and Divide, DMD)即PGC-DMD 方案有效的

抑制了干涉光强B 以及贝塞尔函数项的影响。

图3-19 基于PGC-DMD 的线性相位解调方案。

下面根据图3-19 所示的线性相位解调方案，对Φ-OTDR/Michelson 融合型

分布式光纤振动传感系统中Michelson 传感部分获取的干涉信号I(t)进行具体推

导和求解。首先对公式(3-24)中的直流分量进行滤除并对其展开后可得：

第 85 页

第3 章基于波分复用的融合型分布式光纤多点振动传感结构

77

)]

(

sin[

)]

cos(

sin[

)]

(

cos[

)]

cos(

cos[

)]

(

)

cos(

cos[

)

(

t

t

w

C

B

t

t

w

C

B

t

t

w

C

B

t

I

c

c

c















(3-26)

根据三角函数的性质，则公式(3-27)和公式(3-28)的贝塞尔函数展开式成立，即：

)

2

cos(

)

(

)1

(

2

)

(

)]

cos(

cos[

2

1

0

kx

C

J

C

J

x

C

k

k

k













(3-27)

]

)1

2

cos[(

)

(

)1

(

2

)]

cos(

sin[

1

2

0

x

k

C

J

x

C

k

k

k













(3-28)

式中Jk(C)表示关于C 的第k 阶贝塞尔函数项。根据公式(3-27)和公式(3-28)，则

I(t)可进一步展开为：

)]}

(

sin[

]

)1

2

cos[(

)

(

)1

(

{

2

)]}

(

cos[

])

2

cos(

)

(

)1

(

2

)

(

{

)

(

0

1

2

1

2

0

t

t

w

k

C

J

B

t

t

kw

C

J

C

J

B

t

I

k

c

k

k

k

c

k

k

































(3-29)

由图3-19 可知，对滤除直流分量后的干涉信号首先分别乘以一次谐波载波

信号Ccoswct 和二次谐波载波信号Ccos2wct，而后通过两个低通滤波器(Low

Pass Filter, LPF)滤除其对应的高频成份后可得：















)]

(

cos[

)

(

)

(

)]

(

sin[

)

(

)

(

2

22

1

11

t

C

BJ

t

I

t

C

BJ

t

I





(3-30)

为有效滤除和抑制公式(3-30)中干涉光强B，以及贝塞尔函数项J1(C)和J2(C)

对最终干涉信号解调结果的影响，下面根据图3-19 所示设计的PGC-DMD 方案

对振动信号引入的相位信息φ(t)进行详细的理论推导与分析。首先进行微分自相

乘和交叉相乘运算，得到I33(t)，I44(t)和I55(t)为：

)]

(

cos[

)]

(

sin[

)]

('

)[

(

)

(

)

(

)

(

2

1

2

11

11

33

t

t

t

C

J

B

dt

t

dI

t

I

t

I













(3-31)

)]

(

cos[

)]

(

sin[

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

2

1

2

22

11

44

t

t

C

J

C

J

B

t

I

t

I

t

I











(3-32)

)]

(

cos[

)]

(

sin[

)]

('

)[

(

)

(

)

(

)

(

2

2

2

22

22

55

t

t

t

C

J

B

dt

t

dI

t

I

t

I















(3-33)

对I33(t)与I44(t)直接相除得到S1(t)，对I33(t)与I55(t)直接相除后取反和求方根后

第 86 页

天津大学博士学位论文

78

得到S2(t)，则S1(t)和S2(t)为：

)]

('

[

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

2

1

44

33

1

t

C

J

C

J

t

I

t

I

t

S







(3-34)

)

(

)

(

]}

)

(

)

(

[

1

{

}

)

(

)

(

1

{

)

(

2

1

2

/

1

2

2

2

1

2

/

1

55

33

2

C

J

C

J

C

J

C

J

t

I

t

I

t

S

















(3-35)

最后对公式(3-34)和公式(3-35)的S1(t)和S2(t)直接相除并取积分后可得：

)

(

)]

('

[

)

(

)

(

)

(

2

1

t

dt

t

dt

t

S

t

S

t

S















(3-36)

由公式(3-36)可知，通过PGC-DMD 方案，干涉光强B 和贝塞尔函数项对

解调结果的影响可以得到完全消除和抑制，因而此时Φ-OTDR/Michelson 融合

型分布式光纤振动传感系统在具体的振动传感解调过程中具有更高的稳定性和

鲁棒性。并且图3-18 中的调制深度C 也无需根据实际的应用要求进行特殊的设

定。由于PGC-DMD 方案的解调结果S(t)即为振动信号引入的相位变化信息φ(t)，

而φ(t)正比于振动信号v(t)且φ(t)≈v(t)。因而，Φ-OTDR/Michelson 融合型分布式

光纤振动传感系统可通过PGC-DMD 的线性相位解调方案，即可实现对振动信

号幅频信息的线性解调。需要说明的是，在实际应用中，无论是否有振动事件

作用于传感光纤上，Michelson 传感部分的传感光与参考光之间的相位差很难为

0。一方面是由于外部环境噪声的影响（诸如空气流动、声音噪声和温度变化等）

使得传感光和参考光之间存在一定的相位初始值。另一方面原因是在实际应用

中传感光纤和参考光纤的长度很难完全相等，而两者之间的长度差也会产生一

定相位初始值。因而上述提出的PGC-DMD 方案中不会出现零比零型的非稳定

性因素。故解调结果具有很好的稳定性。

假设一个幅值为0.5 V，频率为1 kHz 的振动信号作用于光纤链路上。并且

Michelson 传感部分获取的干涉信号同时受到了慢变信号0.2+0.09cos(40π/fs)的

调制，其中fs 为500 KS·s-1。对上述干涉信号分别进行直接解调方案和改进型相

位生成载波线性解调方案解调输出，解调结果如图3-20 所示。图3-20(a)所示

为直接解调方案获取的原始时域信号，由其细节放大图可以看出受慢变调制信

号以及余弦型传输函数的影响，直接解调方案输出原始时域信号的幅值和周期

受到了严重的影响。图3-20(b)为原始时域信号直接FFT 运算后解析出的对应频

谱图。由图3-20(b)可以看出其频谱图中出现了严重的高次谐波倍频问题，即在

2 kHz 处也存在明显频率尖峰。图3-20(c)所示为采用改进型相位生成载波线性

解调方案获取的时域信号，由其细节放大图可以看出此时解调输出信号的幅值

和周期性都得到了较好的恢复，并且其峰峰值与输入信号的幅值相等即为0.5

第 87 页

第3 章基于波分复用的融合型分布式光纤多点振动传感结构

79

V。图3-20(d)所示为对图3-20(c)中的时域信号直接进行FFT 运算后得到的频谱

图，由其可以看出在1 kHz 处有明显的频率峰值，并且在2 kHz 处的高次谐波

成份也被得到了较好的抑制。

0

20

40

60

80

100

-1.5

-1

-0.5

0

0.5

30

35

40

45

50

-0.5

0

0.5

0

20

40

60

80

100

-0.06

-0.04

-0.02

0

0.02

30

35

40

45

50

-0.02

0

0.02

1

2

3

4

5

0

0.005

0.01

0.015

0

1

2

3

4

5

0

0.2

0.4

0.6

(a)

Amplitude (V)

Time (ms)

Amplitude (V)

Frequency (kHz)

Amplitude (V)

Time (ms)

Amplitude (V)

Frequency (kHz)

(b)

(c)

(d)

图3-20 直接解调方案与PGC-DMD 线性解调方案的解调结果对比。(a) 直接解调方案获取

的时域信号，(b) 对图(a)中的信号进行FFT 运算解析出的对应频谱图，(b) PGC-DMD 线性

解调方案获取的时域信号，(d) 对图(c)中的信号进行FFT 运算解析出的对应频谱图。

2. 振动实验测试结果分析与讨论

下面基于如图3-17 所示的传感系统，根据3.2.2 节的实验参数搭建实验测

第 88 页

天津大学博士学位论文

80

试系统，以验证PGC-DMD 线性解调方案在Φ-OTDR/Michelson 融合型分布式

光纤振动传感系统进行振动传感检测的有效性。在实际测试过程中，本文选取

任意信号发生器AFG 同时为传感光纤上的PZT 和参考光纤上的PZT 提供载波

信号源和振动信号源。如图3-21 所示是此次振动实验测试系统过程中载波信号

的具体接线图。图3-21(a)所示是任意信号发生器AFG 的接线图，图3-21(b)所

示是参考光纤链路上PZT 的接线图。在本实验中，Φ-OTDR/Michelson 融合型

分布式光纤振动传感系统的传感光纤和参考光纤的长度均设置为2 km，并将振

动传感源PZT 接至于距离光纤入口的1 km 处以实现振动信号的测试。

(a)

(b)

图3-21 基于PGC-DMD 线性相位解调方案进行振动测试时的载波信号接线图。(a) 任意信

号发生器AFG 接线图，(b) 参考光纤PZT 接线图。

根据对Φ-OTDR/Michelson 融合型分布式光纤振动传感系统的传感原理分

析可知，其振动位置和振动频率可同时独立解调，因此PGC-DMD 线性解调方

案不影响Φ-OTDR 传感部分的振动位置解调。故而对于图3-17 所示传感系统的

振动位置解调部分在此不再复述。下面对单频率点振动信号具有不同的调制深

度，单频率点振动信号具有不同的调制幅度以及宽频振动信号具有不同的调制

幅度三种情况分别进行实验分析和讨论。

a. 单频点振动信号具有不同的调制深度

为有效验证PGC-DMD 线性解调方案在Φ-OTDR/Michelson 融合型分布式

光纤振动传感系统在进行振动传感检测时，其不受调制深度C 和干涉光强B 的

影响，本节首先选取一个幅值为1 V，频率为5 kHz 的单频率点振动信号进行

验证测试。其中载波信号的频率为50 kHz，对应调制深度分别设置为1 rad 和4

rad。为说明调制深度C 和干涉光强B 对解调结果的影响，此次实验对PGC-DCM

的线性相位解调方案也进行了具体的分析。如图3-22 所示为5 kHz 单频率点振

动信号作用于Φ-OTDR/Michelson 融合型分布式光纤振动传感系统的传感光纤

上时，通过PGC-DCM 方案和PGC-DMD 方案分别取得的解调结果。

第 89 页

第3 章基于波分复用的融合型分布式光纤多点振动传感结构

81

0

5

10

15

20

-3

-2

-1

0

1

5

6

7

8

9

10

-1

0

1

0

5

10

15

20

-3

-2

-1

0

1

5

6

7

8

9

10

-1

0

1

0

5

10

15

20

-0.2

-0.1

0

0.1

5

6

7

8

9

10

-0.1

0

0.1

0

5

10

15

20

-4

-2

0

2

10-3

5

6

7

8

9

10

-2

0

2

10-3

Amplitude (V)

Time (ms)

Amplitude (V)

Time (ms)

Amplitude (V)

Time (ms)

Amplitude (V)

Time (ms)

(a)

(c)

(b)

(d)

图3-22 传统PGC-DCM 方案和PGC-DMD 方案对5 kHz 单频率点振动信号在不同调制深

度作用下的解调结果。(a) 在调制深度为1 rad 时，传统PGC-DCM 解调出的时域信号，(b)

在调制深度为4 rad 时，传统PGC-DCM 方案解调出的时域信号，(c)在调制深度为1 rad 时，

PGC-DMD 方案解调出的时域信号，(d) 在调制深度为4 rad 时，提出的PGC-DMD 方案解

调出的时域信号。

图3-22(a)所示为在调制深度为1 rad 时，通过PGC-DCM 方案获得的时域

信号波形，由其细节放大图可知，待测振动信号的周期性得到了恢复。然而由

于干涉光强B 和贝塞尔函数项在1 rad 处的影响，解调信号的幅值受到了严重

的影响。图3-22(c)所示为在调制深度为1 rad 时，通过提出的PGC-DMD 线性

解调方案获取的时域信号波形，由其细节图可以看出5 kHz 振动信号的振幅和

周期同时得到了较好的恢复。图3-22(b)所示为在调制深度为4 rad 时，通过

PGC-DCM 方案解析出的时域信号波形，由其细节图可以看出此时解调信号的

幅值受到了更为严重的影响。图3-22(d)所示为在调制深度为4 rad 时，通过

PGC-DMD 方案解析出的时域信号波形，由其细节图可以看出此时5 kHz 振动

信号的幅值和周期仍得到了较好的解调。综上分析可知，Φ-OTDR/Michelson

融合型光纤振动传感系统，基于PGC-DMD 线性相位解调方法，可在不同调制

深度下对振动信号幅频信息实现较好的恢复和解调。

b. 单频点振动信号具有不同的调制幅度

为进一步验证基于PGC-DMD 线性解调方案对待测振动信号的动态线性解

调范围，下面基于图3-17 所示Φ-OTDR/Michelson 融合型分布式光纤振动传感

系统分别对150 Hz 和15 kHz 的单点频率振动信号在0.2~1.4 V 的调制幅度范围

内进行振动传感测试。

第 90 页

天津大学博士学位论文

82

图3-23 融合型分布式光纤振动传感系统基于直接解调方案和PGC-DMD 解调方案，对150

Hz 和15 kHz 振动在不同调制幅度下的解调结果。(a) 在不同调制幅度下150 Hz 振动信号

的时域波形，(b) 在不同调制幅度下15 kHz 振动信号的时域波形，(c) 150 Hz 振动信号在

不同调制幅度下通过直接解调方案获取的频谱图，(d) 15 kHz 振动信号在不同调制幅度下

通过直接解调方案获取的频谱图，(e) 150 Hz 振动信号在不同调制幅度下通过PGC-DMD

解调方案获取的频谱图，(f) 15 kHz 振动信号在不同调制幅度下通过PGC-DMD 解调方案

获取的频谱图，(g) 150 Hz 振动信号基于PGC-DMD 解调方案得到的线性拟合结果，(h) 15

kHz 振动信号基于PGC-DMD 解调方案得到的线性拟合结果。

图3-23(a)和(b)所示分别为150 Hz 和15 kHz 振动信号在不同调制幅度下的

时域波形。图3-23(c)和(d)所示分别为150 Hz 和15 kHz 振动信号在不同调制幅

度下通过直接解调方案解析出的频谱图。由图3-23(c)和(d)可知，虽然上述两个

第 91 页

第3 章基于波分复用的融合型分布式光纤多点振动传感结构

83

振动信号对应频谱图中在150 Hz 处和15 kHz 处有明显的频率尖峰值，然而当

两个信号的调制幅度大于0.4 V 时其对应的频谱中会产生严重的高次谐波倍频

问题，即在150 Hz 处和15 kHz 的整数倍处也出现明显的频率尖峰。图3-23(e)

和(f)分别为150 Hz 和15 kHz 振动信号在不同调制幅度下通过改进型相位生成

载波线性相位解调方案解析出的频谱图。由图3-23(e)和(f)可以看出，其对应频

谱中仅在150 Hz 和15 kHz 处有明显的频率尖峰值，而其他高次谐波倍频成份

被有效的进行了抑制。图3-23(g)和(h)分别为基于改进型相位生成载波线性相位

解调方案对150 Hz 和15 kHz 振动信号的解调幅值进行线性拟合的结果。由图

3-23(g)和(h)可知，Φ-OTDR/Michelson 融合型分布式光纤振动传感系统通过改

进型相位生成载波线性相位解调方案，在有效抑制高次谐波倍频效应的同时可

实现对振动信号幅频信息的线性解调。

c. 宽频振动信号具有不同的调制幅度

10

20

30

40

0

2

4

6

0

10

20

30

40

50

-2

-1

0

1

2

0

10

20

30

40

50

-0.2

0

0.2

10

20

30

40

0

2

4

6

Amplitude (V)

Time (ms)

Frequency (kHz)

Time (ms)

Amplitude (V)

Time (ms)

Frequency (kHz)

Time (ms)

(a)

(c)

(b)

(d)

图3-24 改进型相位生成载波解调方案对1~3 kHz 宽频振动信号在不同调制幅度下的解调

结果。(a) 1~3 kHz 宽频振动信号在调制幅度为0.2 V 时解调出的时域信号，(b) 1~3 kHz 宽

频振动信号在调制幅度为1.4 V 时解调出的时域信号，(c) 对图(a)中的时域信号进行STFT

运算后得到的频谱图，(d)对图(b)中的时域信号进行STFT 运算后得到的频谱图。

前述两个实验均为单频率点振动测试，下面基于Φ-OTDR/Michelson 融合

型分布式光纤振动传感系统，对改进型相位生成载波线性相位解调方案进行宽

频振动信号测试。调整任意信号发生器使其输出1~3 kHz 的宽频振动信号，并

将调制幅度分别设置为0.2 V 和1.4 V。通过改进型相位生成载波线性相位解调

方案对上述宽频振动信号分别进行解调，解调结果如图3-24 所示。

图3-24(a)所示为0.2 V 的调制幅度下，改进型相位生成载波线性相位解调

第 92 页

天津大学博士学位论文

84

方案对1~3 kHz 宽频振动信号的解调结果。图3-24(b)所示为1.4 V 的调制幅度

下，改进型相位生成载波线性相位解调方案对1~3 kHz 宽频振动信号的解调结

果。由图3-24(a)和(b)可知，通过改进型相位生成载波线性相位解调方案，1~3

kHz 宽频振动信号在不同调制幅度下的周期和幅值均能被有效的恢复出来。图

3-24(c)为对图3-24(a)中的时域信号进行短时傅里叶变换(Short Time Fourier

Transform, STFT)运算后得到的频谱图，图3-24(d)为对图3-24(b)中的时域信号

进行STFT 运算后得到的频谱图。由图3-24(c)和图3-24(d)可以看出，在不同的

观测时间段内，其对应频谱中在1~3 kHz 频率范围内有明显的强度变化。

d. 实验结果讨论与分析

综合上述实验结果可知，相比于传统微分交叉相乘的相位生成载波线性相

位解调方案，提出的微分交叉相除方案可以较好的消除调制深度变化对振动信

号解调幅值的影响，实验结果如图3-22 所示。相比于直接解调方案，提出的相

位生成载波线性相位解调方案可以有效的扩大Φ-OTDR/Michelson 融合型分布

式光纤振动传感系统中Michelson 传感部分的线性解调范围，消除高次谐波倍

频效应对频率信息解调的影响，实现振动信号幅频信息的线性解调，实验结果

如图3-23 所示。此外，提出的改进型相位生成载波线性相位解调方案基于

Φ-OTDR/Michelson 融合型分布式光纤振动传感系统中也可实现对宽频振动信

号的精确解调，如图3-24 所示。而对于图3-17 所示的Φ-OTDR/Michelson 融合

型分布式光纤振动传感系统，由于振动信号的位置信息由Φ-OTDR 传感部分进

行独立解调，因此上述融合传感系统可通过调整进入传感光纤脉冲光的宽度提

升系统的空间分辨率。在最大传感距离方面，由于Φ-OTDR 与Michelson 光纤

干涉仪的最大传感距离L 理论上仅由传感光纤入口处的传感光功率Pin 和光电

探测器能探测到的最小功率Pmin 决定，即L=(Pin-Pmin)/α，其中α为传感光纤的损

耗系数。而对于Φ-OTDR 传感系统其传感功率Pin 即为传感光纤入口处的后向

瑞利散射功率，其相对于Michelson 光纤干涉仪的入口光功率通常很弱。故

Φ-OTDR/Michelson 融合型分布式光纤振动传感系统的最大传感监测距离理论

上由Φ-OTDR 传感部分决定。

3.3 基于Φ-OTDR/Sagnac 融合的分布式光纤多点振动传感结构

由3.2 节内容可知，基于Φ-OTDR/Michelson 融合型分布式光纤振动传感系

统可同时实现对传感光纤链路的多点和宽频振动传感监测，即通过密集波分复

用技术可实现Φ-OTDR 传感部分对振动位置信息的解调，通过Michelson 传感

部分实现对振动频率信息的解析。然而，Michelson 光纤干涉仪至少需要两路光

第 93 页

第3 章基于波分复用的融合型分布式光纤多点振动传感结构

85

纤即传感光纤和参考光纤才能实现对光信号的干涉检测，其在一定程度上增加

了实际应用中施工的复杂度。为简化上述融合型分布式光纤振动传感系统对参

考光纤的依赖，本节基于波分复用技术设计了一种直线型的Φ-OTDR/Sagnac 融

合光纤振动传感系统，其利用单路传感光纤即可同时实现后向瑞利散射光和前

向干涉光的振动传感检测。

3.3.1 Φ-OTDR/Sagnac 融合传感系统设计与工作原理分析

为实现Φ-OTDR/Sagnac 融合型分布式光纤振动传感系统可在单路传感光

纤上进行振动传感监测，故可选取直线型Saganc 光纤干涉仪作为融合振动传感

系统的振动频率检测与解调。而后通过波分复用技术将Φ-OTDR 的传感光和直

线型Sagnac 光纤干涉仪的传感光共同注入同一传感光纤链路中进行振动传感

检测。当有振动事件作用于传感光纤上时，通过Φ-OTDR 传感部分解调出振动

事件的位置信息，而通过直线型Saganc 光纤干涉仪解调出振动事件的频率信

息。同理，由于直线型Saganc 光纤干涉仪的最大探测频率理论上只受到采集卡

的采样速率限制，因此基于Φ-OTDR/Sagnac 融合型分布式光纤振动传感系统可

同时实现对多点宽频振动事件的传感检测。

图3-25 基于Φ-OTDR/Sagnac 融合型的分布式光纤多点振动传感系统。

图3-25 所示为基于Φ-OTDR/Sagnac 融合型的分布式光纤振动传感系统结

构图。其Laser1 为超辐射发光二极管(Superluminescent Laser Diode, SLD)的宽

谱激光器，其中心波长为1310 nm。而激光器Laser2 为线宽小于3kHz 且中心

波长为1550.12 nm 的窄线宽光源。Filter3 为中心波长为1310 nm 的带通滤波器。

激光器Laser2 输出的激光信号经脉冲调制和功率放大后，由3 端口环形器

Circulator 传输至密集波分复用器DWDM 处。激光器Laser1 输出的连续宽频激

第 94 页

天津大学博士学位论文

86

光信号首先经光纤隔离器ISO1 传输至由3 dB 光纤耦合器C1、C2、传导光纤

l2 和延迟光纤l1 组成的非平衡单MZI 中。而后连续宽频激光信号通过3 dB 光

纤耦合器C2传输至密集波分复用器DWDM处。1310 nm的连续光与1550.12 nm

的脉冲光经密集波分复用器DWDM 汇合后共同向由光纤l3，l4 和l5 组成的传

感光纤链路进行传输。由与滤波器Filter3 的中心波长设置为1310 nm，故只有

1310 nm 的连续光能够传输至光纤法拉第旋转镜FRM 处进行对应反射。经FRM

反射的连续光与脉冲光产生的后向瑞利散射光而后以相同的方向再次经过光纤

链路，并传输至密集波分复用器DWDM 处。其中后向瑞利散射光经密集波分

复用器传输后，经3 端口环形器Circulator 再次传输以及连续弱光EDFA2 和滤

波器Filter2 放大滤波后，由光电探测器PD2 进行探测。而密集波分复用器

DWDM 反向传输的连续光经非平衡单MZI 再次传输后，由光电探测器PD1 进

行直接探测与光电转换。

根据文献[26]和第一章内容可知，激光器Laser1 输出的连续光在整个

Φ-OTDR/Sagnac 融合型分布式光纤振动传感系统中共有以下4 条传输路径：

R1: C1→l1→C2→DWDM→l3, l4, l5→FRM→l5, l4, l3→DWDM→C2→l2→C1；

R2: C1→l2→C2→DWDM→l3, l4, l5→FRM→l5, l4, l3→DWDM→C2→l1→C1；

R3: C1→l1→C2→DWDM→l3, l4, l5→FRM→l5, l4, l3→DWDM→C2→l1→C1；

R4: C1→l2→C2→DWDM→l3, l4, l5→FRM→l5, l4, l3→DWDM→C2→l2→C1。

在图3-25 所示的Φ-OTDR/Sagnac 融合型分布式光纤振动传感系统中，由延迟

光纤l1 通常远大于激光器Laser1 的光波相干长度，则由第1 章的内容可知，只

有路径R1 和路径R2 的光会在3 dB 光纤耦合器C1 处产生干涉。而对于路径

R3 和路径R4 传输的光波信号则其可当做直流量被光电探测器PD1 探测并处

理。当有振动事件作用于传感光纤上时，根据Φ-OTDR/Sagnac 融合型分布式光

纤振动传感系统的传感检测机理可知，其可通过Φ-OTDR 传感部分实现对振动

位置信息的解调，而振动事件的频率信息则可由直线Sagnac 光纤干涉仪直接进

行探测和解调。下面对上述融合振动传感系统进行具体的振动传感测试。

3.3.2 振动实验结果分析与讨论

按如图3-25 所示的Φ-OTDR/Sagnac 融合型分布式光纤振动传感系统，设

计振动实验测试系统以验证其振动检测的有效性。其中激光器Laser1 为SLD

光源如图3-26 所示，其输出的功率为5 mw。激光器Laser2 和声光调制器AOM

的参数设置与3.2 节所涉及到的Φ-OTDR 实验测试系统相同。注入传感光纤脉

冲光的重复频率和脉冲宽度分别设置为22 kHz 和200 ns。Φ-OTDR 传感部分的

采样速率设置为100 MS·s-1，Sagnac 传感部分的采样率设置为10 MS·s-1。传感

第 95 页

第3 章基于波分复用的融合型分布式光纤多点振动传感结构

87

光纤l3，l4 和l5 的长度分别为2 km，1 km 和1km。而PZT1 和PZT2 作为实验

测试系统的振动源并则由任意信号发生器AFG 驱动。

图3-26 Φ-OTDR/Sagnac 融合型分布式光纤振动传感系统测试过程中选用的SLD 光源。

a. 单点振动实验测试与分析

根据上述实验条件，首先由任意信号发生器AFG 输出一个频率为49 kHz

的正弦信号对图3-25 中的PZT2 进行驱动，以验证Φ-OTDR/Sagnac 融合型分布

式光纤振动传感系统对单振动事件的传感检测性能，实验结果如图3-27 所示。

0

1000

2000

3000

4000

0

0.1

0.2

0.3

0.4

2980

3000

3020

0.05

0.1

0

1000

2000

3000

4000

-0.2

0

0.2

2980

3000

3020

-0.1

0

0.1

Amplitude (a.u)

Amplitude (a.u)

Fiber Length(m)

Fiber Length(m)

(a)

0

0.5

1

1.5

2

0

0.5

1

1

1.1

1.2

-0.2

0

0.2

0

50

100

0

0.1

0.2

0.3

Amplitude (a.u)

Amplitude (a.u)

Time (ms)

Frequency (kHz)

49 kHz

(b)

(c)

(d)

~20

图3-27 Φ-OTDR/Sagnac 融合振动传感系统单点振动检测结果。(a) Φ-OTDR 传感部分获取

的100 条原始后向瑞利散射曲线，(b) 对图(a)进行差值运算的结果，(c) Saganc 传感部分解

调出的时域信号，(d) 对图(c)进行FFT 运算后得到的对应频谱图。

图3-27(a)所示为上述融合型分布式光纤振动传感系统的Φ-OTDR传感部分

第 96 页

天津大学博士学位论文

88

获取的100 条原始后向瑞利散射曲线，其细节放大图为在2.98~3.020 km 处的

后向瑞利散射曲线幅值变化情况，可以看出在3 km 处获取的后向瑞利散射曲

线有明显的幅值变化。为得到明显振动位置信息，对图3-27(a)中的100 条原始

后向瑞利散射曲线进行差值运算得到其对应的差值特征曲线，如图3-27(b)。由

图3-27(b)可以看出其在3 km 处有明显的幅值尖峰变化，并且其空间分辨率为

~20 m 与注入传感光纤脉冲光的宽度相一致。图3-27(c)为在49 kHz 高频振动信

号作用于PZT2 上时通过Sagnac 传感部分获取的干涉信号时域波形图，由其细

节放大图可以看出解调出的时域信号具有明显的周期性。图3-28(d)所示为对图

3-27(c)中的干涉时域信号直接进行FFT 运算后得到的频谱图，可以看出其在49

kHz 处有明显的频率尖峰值，从而与作用于PZT2 上振动信号的频率相吻合。

为验证Φ-OTDR/Sagnac 融合型分布式光纤振动传感系统在其他振动频率

点的传感检测有效性，对PZT2 分别施加10~100 kHz 的高频振动信号进行验证

测试，测试结果如图3-28 所示。由图3-28 可知，10~100 kHz 的高频振动信号

均可被上述融合型分布式光纤振动传感系统解调出来，并具有良好的信噪比。

图3-28 Φ-OTDR/Sagnac 融合振动传感系统对10~100 kHz 振动信号的频率解调结果。

b. 双点振动实验测试与分析

根据上述实验条件，下面对Φ-OTDR/Sagnac 融合型分布式光纤振动传感系

统进行双点振动传感测试，此时由任意信号发生器AFG 分别输出一个频率为

35 kHz 的正弦信号和一个频率为65 kHz 的正弦信号对PZT1 和PZT2 同时进行

驱动。35 kHz 与65 kHz 高频振动信号的振动传感检测结果如图3-29 所示。

图3-29(a)所示为35 kHz 与65 kHz 高频振动信号同时作用于传感光纤上时

Φ-OTDR 传感部分获取的100 条原始后向瑞利散射曲线。图3-29(b)即为原始后

向瑞利散射曲线经差值计算后得到的对应特征曲线，可以看出其在2 km与3 km

处分别有明显的幅值变化尖峰，从而与35 kHz 和65 kHz 振动信号作用于传感

光纤上的位置相一致。图3-29(c)为Sagnac 传感部分同时获取的原始干涉时域

第 97 页

第3 章基于波分复用的融合型分布式光纤多点振动传感结构

89

信号，由其细节放大图可以看出此时获取的干涉信号明显为两个不同周期信号

的叠加。图3-29(d)为对图3-29(c)中的干涉时域信号直接进行FFT 运算后得到

的结果，可以看出其在35 kHz 和65 kHz 处有明显的频率尖峰，即与施加在PZT1

和PZT2 上振动信号的频率相一致。综上分析可知，Φ-OTDR/Sagnac 融合型分

布式光纤振动传感系统可实现对多点高频振动信号的有效检测。

0

0.5

1

1.5

2

-0.5

0

0.5

1

1.5

2

0.4

0.5

0.6

-0.5

0

0.5

0

1000

2000

3000

4000

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0

1000

2000

3000

4000

-0.1

-0.05

0

0.05

0.1

Amplitude (a.u)

Fiber Length(m)

Amplitude (a.u)

Fiber Length(m)

(a)

0

50

100

0

0.1

0.2

0.3

Amplitude (a.u)

Amplitude (a.u)

Time (ms)

Frequency (kHz)

(b)

(c)

(d)

35 kHz

65 kHz

图3-29 Φ-OTDR/Sagnac 融合振动传感系统双点振动检测结果。(a) Φ-OTDR 传感部分获取

的100 条原始后向瑞利散射曲线，(b) 对图(a)进行差值运算的结果，(c) Saganc 传感部分解

调出的时域信号，(d) 对图(c)进行FFT 运算后得到的频谱图。

c. 实验结果讨论与分析

通过上述实验结果分析可知，基于波分复用技术，Φ-OTDR/Sagnac 融合型

分布式光纤振动传感系统通过单路传感光纤即可实现后向瑞利散射光与

Sagnac 干涉光的融合振动传感。相比于3.2 节设计的Φ-OTDR/Michelson 融合型

分布式光纤振动传感系统，其可以消除对传感光纤的依赖，更适合于对传感光

纤数量要求有限的工程应用中。对于Φ-OTDR/Sagnac 融合型分布式光纤振动传

感系统，当有多个振动事件同时作用于传感光纤链路上时，且振动信号的频率

均大于脉冲光的重复频率，则此时仍可通过3.2 节所述的虚假频率映射法对振

动频率和振动位置建立起相应的对应关系。即通过Φ-OTDR 传感部分首先解调

出实际振动信号对应的虚假频率fSagnac，而后根据公式(3-23)的即可建立实际振

动频率与fSagnac 的对应关系另一方面，相对于Sagnac 传感部分注入传感光纤时

的连续传感光信号功率，Φ-OTDR 传感部分注入传感光纤时后向瑞利散射光的

第 98 页

天津大学博士学位论文

90

光功率仍为较弱。因此Φ-OTDR/Sagnac 融合型分布式光纤振动传感系统的最大

传感监测距离，从理论上其仍受限于Φ-OTDR 传感部分的最大监测距离。

3.4 本章小结

根据Φ-OTDR 型分布式光纤振动传感系统具有定位精度高和可多点定位检

测等优势，本章基于密集波分复用技术，搭建了Φ-OTDR/MZI 融合型分布式光

纤振动传感系统，实现了多点振动检测与高频振动检测的目的。而为有效抑制

光纤双折射对传感信号可见度的影响，设计并搭建了基于Φ-OTDR/Michelson

融合型的分布式光纤振动传感结构。在有效扩大Michelson 传感部分的动态线

性解调范围方面，设计了基于3×3 耦合器的线性相位解调方案。其通过对振动

信号引入相位信息的解调，实现了线性解调范围的扩大，有效抑制了解调频谱

中存在的高次谐波倍频问题。为进一步实现对振动信号幅频信息的线性解调与

还原，基于相位生成载波线性相位解调方法，设计了基于PGC-DMD 方案的线

性相位解调方案。通过一系列振动传感测试，提出的Φ-OTDR/Michelson 融合

型分布式光纤振动传感系统，其基于PGC-DMD 方案可在总长为2 km 的光纤

链路上对150 Hz、15 kHz 单频振动信号以及1~3 kHz 宽频振动信号实现线性解

调。为简化融合型分布式光纤振动传感结构，本章最后设计了Φ-OTDR/Sagnac

融合型分布式光纤振动传感系统，其通过单路传感光纤即可实现后向瑞利散射

光与Saganc 干涉光的独立传感与解调。经实验测试，在总长为4 km 的光纤链

路上，其可对100 kHz 的高频振动信号实现±10 m 的空间分辨率。

第 99 页

第4 章基于分布式光纤振动传感的智能识别分类检测

91

第4 章基于分布式光纤振动传感的智能识别分类检测

由第1 章内容可知，分布式光纤振动传感系统由于其具有定位精度高、响

应速度快和可对监测目标实现连续式分布测量等优点，目前已广泛应用于重点

区域周界安防、长距离传输管线安全监测和重大安全设施健康检测等领域。然

而，由于分布式光纤振动传感系统在实际工程应用中存在应用背景环境复杂和

传感模式多样等问题，致使其仍存在误报率高和可靠性差等不足。模式识别技

术作为近年来兴起和发展起来的一种新型信号处理技术，通过对已知数据的处

理和分析，即可对相同条件下获取的数据进行预测和分类。模式识别技术因其

具有识别率高和通用性强等优点，目前在音频处理、图像识别和人工智能等领

域得到了广泛应用。根据1.3 节的内容可知，目前已有相关学者将基于神经网

络的模式识别技术成功应用于分布式光纤振动传感系统，并取得了良好的识别

检测结果，有效抑制了实际应用中存在高误报率的问题。然而，现有的识别技

术仍然存在识别准确度低、识别效率差和传感模式识别有限等不足。为有效解

决现有识别技术的不足，本章首先基于径向基(Radial Basis Function, RBF)神经

网路和支持向量机分类器(Support Vector Machine, SVM)，通过构建包含有传感

信号在时频、频域、统计域和能量熵等方面的多维度典型特征向量，实现了对

复杂应用环境下多类别振动传感模式的精确识别和分类。为进一步提升识别分

类的处理效率和降低复杂扰动信号在特征提取方面的处理复杂度，基于二维卷

积神经网络(Two Dimensional Convolutional Neural network, 2DCNN)与长短期

记忆(Long Short Term Memory, LSTM)网络，搭建了2DCNN-LSTM 混合深度学

习模型，设计了基于二维灰度图和Mel 时频图的多维信号预处理方案。最后根

据实际应用测试环境，进行了一系列实验验证和测试。

4.1 光纤传感事件的智能识别分类原理和流程

模式识别技术基于待识别分类目标的样本库，通过计算机的自适应训练和

学习机制即可建立起特定的识别分类映射函数，从而实现对待测目标的精准识

别和分类。模式识别的实现过程通常包括三个阶段即原始数据预处理阶段、关

键特征信息提取阶段以及识别结果决策输出阶段。数据预处理阶段主要对原始

数据进行降噪或者信号维度转换等处理，以便于后续特征提取；典型特征提取

阶段则主要对预处理后的数据进行降维和关键信息提取以便后续分类器进行识

第 100 页

天津大学博士学位论文

92

别和分类；分类决策阶段则根据输入的特征向量进行学习训练，而后完成结果

输出。本节基于模式识别技术的基本处理流程，对光纤传感事件的智能识别分

类原理和流程进行了阐述，并对特征提取和分类设计的过程进行了分析。

4.1.1 光纤传感事件的识别分类原理分析

根据Φ-OTDR/MZI 融合型分布式光纤振动传感系统的传感机理可知，MZI

型分布式光纤振动传感系统具有频率响应高、信号处理方便和传感结构简单等

诸多优点，且外部振动引入的干涉光信号变换与具体的振动位置无关，故其也

具有模式检测方便的优势。根据以上的传感检测优点和优势，本章将基于双

Mach-Zehnder 干涉型分布式光纤振动传感系统作为振动事件的传感载体，并进

行复杂应用环境下光纤传感模式的识别与分类研究。

图4-1 基于双Mach-Zehnder 干涉仪型分布式光纤振动传感系统的智能检测网络结构图。(a)

双Mach-Zehnder干涉仪型分布式光纤振动传感系统，(b) 光纤传感事件的识别网络流程图。

如图4-1 所示为双Mach-Zehnder 干涉型分布式光纤振动传感系统的智能识

别检测网络结构图。其中振动传感系统的传感光纤、参考光纤以及C3 与C5 之

间的传导光纤均位于同一铠装光缆中，而铠装光缆则以正弦型紧固在周界围栏

上。当有振动事件作用于周界围栏或者传感光纤上时，根据第2 章干涉理论可

知，光电探测器PD1 和PD2 接收到的干涉光信号因受到振动事件引入的相位

第 101 页

第4 章基于分布式光纤振动传感的智能识别分类检测

93

调制会产生强度的变化。根据振动事件作用于传感光纤处传感光信号到光电探

测器PD1 和PD2 处的时延不同，则通过互相关时延估计理论即可进一步求解

出具体的振动位置信息。由于传感光纤与参考光纤位于同一铠装光缆内，故光

电探测器PD1 和PD2 接收到的两路干涉光信号具有相同变化特征（忽略环境

噪声和初始相位的影响），因此选取两路干涉光信号中的任意一路即可进行光

纤传感模式的识别与分类研究。

工控机IPC 经数据采集卡DAQ 获取到原始传感信号后即可进行定位和模

式识别处理，其中模式识别处理的过程如图4-1(b)所示。由图4-1(b)可知，光纤

传感信号通过构建具体的识别网络结构完成具体的传感模式识别与分类。基于

神经网络的识别分类结构主要包括输入层、隐藏层以及输出层，其中输入层的

作用主要是完成原始数据的输入；隐藏层的作用主要是对输入层接收到的数据

进行抽象和映射计算，实现原始数据的线性可分；输出层则首先根据前一层的

输出进行分类判决计算，而后将最终结果直接输出。在实际应用中，神经网络

通常需要先根据已知的目标分类数据集对其进行多次学习和训练以达到其对待

测目标最优的识别状态，而后即可对未知待测数据进行识别与分类。

4.1.2 智能光纤传感检测的整体框架模型

如图4-2 所示为光纤传感事件的模式识别流程图，其主要包括信号预处理

阶段、特征提取阶段以及分类器设计阶段。其中分类器设计阶段又可进一步分

为分类器训练和分类器测试两个过程。分类器训练过程主要是根据已知特征数

据集建立的样本库对分类器各层之间的连接权重系数进行反复调整和优化；而

分类测试则是根据已训练好的分类模型完成对待测特征数据的识别和分类。

图4-2 智能光纤传感检测的整体框架模型图。

根据图4-2 可知，光电探测器PD1 或PD2 获取的原始传感信号I(t)需要首

先进行信号预处理运算，其主要原因是传感系统在振动传感检测过程中通常会

受到诸如电路附加性噪声和其他环境背景噪声的影响。因此需对其进行特定的

第 102 页

天津大学博士学位论文

94

信号分解或者滤波运算，以提升后续特征向量构建的有效性。另一方面，由双

Mach-Zehnder 干涉型分布式光纤振动传感系统的传感采集过程可知，其获取的

原始传感信号I(t)为典型的一维时序信号，而诸如2DCNN 的深度学习模型其输

入一般为二维数据，因此也需要对原始传感信号I(t)进行特定维度的预处理转

换运算。为获取丰富的原始传感信息，在实际工程应用中，原始传感信号I(t)

的数据长度通常为数千个点至数万个点。若将原始传感信号I(t)直接输入到神

经网络进行识别分类，一方面神经网络会因输入层节点过大致使后续隐藏层和

输出层的设计变得更为复杂，影响整个网络的处理效率；另一方面，由于原始

传感信号I(t)为一维时序信号，其仅包含幅值变化信息和时间变化信息，故很

难直接应用神经网络对多类别复杂传感事件进行有效识别和区分。因此，对原

始传感信号I(t)进行有效的特征提取是神经网络准确识别光纤传感事件的关键。

基于上述分析可知，对信号预处理输出结果进行特征提取的主要作用是提

升传感事件在其他维度的表征度和降低神经网络的输入节点数，以便于后续神

经网络分类器进行识别与分类。假设信号预处理输出的仍为时间序列数据并且

其可表示为x(i)，其中1≤i≤N，N 表示时间序列的数据长度。则对其进行其他信

号表示域进行特征提取诸如对x(i)进行时域、频域和统计域等提取特征后构建

的特征向量可表示为F(j)，其中1≤j≤M，M 表示特征向量F(j)的长度且其通常

远远小于N。由于在特征提取后y(j)可以很好的剔除原始时间序列x(i)中不相关

和冗余的特征数据，仅保留能够有效表征x(i)的多维度特征数据，因此F(j)相比

于x(i)更容易被神经网络进行识别与分类。

图4-3 两类传感特征映射图。(a) 原始信号数据分布图，(b) 特征数据映射分布图。

如图4-3(a)所示为两种振动传感事件Event1 和Event2 分别作用于周界围栏

上时获取的传感数据，可以看出两部分振动传感数据具有不同的分布区域，但

受原始传感数据冗余信息和低维度表征信息的影响，很难通过线性分割对其进

行整体型划分。如图4-3(b)所示为对两种振动传感数据进行多维度特征信息提

取后得到的表征特征数据分布，可以看出通过剔除冗余特征数据和高纬度特征

第 103 页

第4 章基于分布式光纤振动传感的智能识别分类检测

95

映射，两部分传感特征数据具有了明显聚类分割效应，故此时通过神经网络分

类器即可对上述两种传感事件实现较高准确率的识别与分类。根据神经网络的

识别分类原理[141]，在传感事件进行特征提取时，对于不同类型的传感事件其提

取的传感信号特征应具有明显的差异性；而对于相同类型的传感事件则其提取

的传感信号特征应具有高度的相似性。基于以上分析可知，在不影响识别分类

效率的同时，应尽量提升表征传感信号的特征维度。

由图4-2 可知，神经网络在分类设计时包括训练和测试两个阶段。其中在

训练阶段，神经网络分类器需要首先根据已知的特征输入和目标输出建立训练

样本库，而后对神经网络各层之间的连接权重系数进行训练和调整；而在测试

阶段，神经网络分类器则直接根据已经训练好的权重系数模型对输入的未知特

征向量进行计算输出，从而得到最后的分类结果。下面根据图4-4 所示的单节

点神经网络分类器，对其具体的学习训练过程进行简要推导和阐述。

图4-4 单节点神经网络分类器。

在神经网络的训练阶段，若输入特征向量F=[F(1), F(2), ···, F(M)]对应的目

标输出为T=[T(1), T(2), ···, T(M)]。而神经网络分类器在训练的初始阶段对每一

个连接赋予一个随机权重系数为ωi，其中1≤i≤M，假设此时神经网络分类器的

输出为Y=[Y(1), Y(2), ···, Y(M)]，则根据图4-4 可知，Y 可进一步表示为：

)

)

(

(

1









M

i

b

i

b

i

F

G





Y

(4-1)

式中b 为偏置系数，ωb 为偏置权重系数。假设神经网络分类器在特征向量输入

时获取的输出Y 与其对应的目标输出T 之间的误差为δ，则误差δ模的大小即可

作为调整优化权重系数的依据，从而在样本训练过程中建立输入特征向量与其

目标输出的对应关系。当δi=T(i)-Y(i)>0 时，则表示神经网络分类器实际输出的

Y(i)小于对应的目标输出T(i)，故此时需要对相应的权重系数ωi 进行增大。反

第 104 页

天津大学博士学位论文

96

之当δi=T(i)-Y(i)<0 时，即表示神经网络分类器实际输出的Y(i)大于对应的目标

输出T(i)，则此时需要对相应的权重系数ωi 进行减小调整。若权重系数ωi 每次

调整时其对应的改变量为Δωi，则Δωi=η·F(i)，式中η表示为学习速率(Learning

Rate, LR)，其可以直接控制权重系数每次改变量的大小。神经网络分类器在训

练过程中通常以单次单个样本的方式顺序进行，直到学习完成所有的训练样本

数据。在实际工程应用中，为提升神经网络分类器的准确度，通常会构建大量

的训练样本数据以建立精准的识别与分类模型。

4.2 基于多维度混合特征向量的智能光纤传感检测方案

根据4.1 节内容可知，分布式光纤振动传感系统在智能光纤传感检测时其

关键问题是对各种类型的传感信号进行有效的特征构建，而后基于神经网络分

类器实现具体传感模式的识别与分类。由于分布式光纤振动传感系统具有应用

环境复杂以及传感模式多样等特性，故对多类别光纤传感信号其通常很难通过

单一或者少量的特征向量进行有效表征。在复杂应用环境下，为实现神经网络

分类器对多类别光纤传感事件的准确识别和分类，本节提出并构建了一种多维

度混合特征向量的提取方案，其从传感信号的时域、频域、统计域、不规则性

和复杂性等多方面同时进行传感模式表征，从而有效增大同类别传感信号的相

似性以及不同类别传感信号之间的差异性。为验证提出方案的有效性，提出的

混合特征向量基于RBF 神经网络和SVM 分类器，通过双Mach-Zehnder 干涉型

分布式光纤振动传感系统对常见的五种传感事件进行了现场应用测试研究。

4.2.1 多维度混合特征向量构建

为构建能够有效区分不同传感模式的混合特征向量，下面基于过零率、变

分模态分解、小波能量熵、多尺度排列熵以及样本熵分别对传感信号的时域特

征、统计域特征、频域特征、复杂度特征和不规则性进行具体的特征分析，从

而构建出能够反映传感信号典型特征的多维度混合特征向量，以提升其在复杂

应用环境下多类别传感事件的识别准确率。

1.

基于过零率算法的时域特征提取

过零率(Zero Crossing Rate, ZCR)是表征时序信号其幅值在给定时间内经过

零值的频率。过零率可以直观的反映时序信号在单位时间的幅值变化情况，故

其经常用于表征时序信号的时域特征[142]。根据第2 章内容，则双Mach-Zehnder

干涉型分布式光纤振动传感系统其光电探测器获取的传感信号是一种典型的时

序信号，而有无振动事件作用于传感光纤上时，探测器获取到干涉信号的幅值

第 105 页

第4 章基于分布式光纤振动传感的智能识别分类检测

97

变化具有明显的差异，并且不同大小作用力的振动事件引起的幅值变化也会存

在一定的差异。故基于ZCR，传感信号的时频分布信息可被准确的表征。假设

传感系统单次获取传感信号x(n)的长度为N，则其过零率可表示为：

l

n

x

sign

n

x

sign

ZCR

N

n

2

|

)]

1

(

[

)]

(

[

|

1









(4-2)

式中sign(·)即为符号函数，其可具体可计算为：















0

)

(

,1

0

)

(

,1

)]

(

[

n

x

n

x

n

x

sign

(4-3)

2.

基于变分模态分解的统计域特征提取

2014 年，变分模态分解(Variational Mode Decomposition, VMD)由美国学者

Dragomiretskiy K 和Zosso D 提出[143]，其相比于传统经验模态分解(Empirical

Mode Decomposition, EMD)算法，具有计算简单和分解层数可灵活设置等诸多

优点，目前已在故障诊断、信号去噪以及模式识别等领域取得了广泛关注和应

用。VMD 作为一种非递归信号处理算法，其根据待分解目标信号的频率分布

可对本征模态分量(Intrinsic Mode Function, IMF)的数量进行适当调整，从而有

效避免了EMD 算法在对信号分解处理过程中存在的边界效应和模态混叠问题

[144]。例如一个周期性时间序列信号S，其由3 个不同频率的正弦信号以及一定

强度的高斯噪声叠加而成，即:

)

(

)

576

cos(

5

2

)

48

cos(

5

2

)

8

cos(

2

1

0 t

n

t

t

t

S















(4-4)

式中n0(t)表示高斯白噪声。时间序列信号S 分别进行6 层EMD 和VMD 分解

后，则可得到其对应的6 层IMF 分量如图4-5 所示。

图4-5 VMD 与EMD 对时序信号进行6 层分解时的IMF 对比。

由图4-5 可知，VMD 与EMD 在对信号S 进行分解时，其对应的IMF 分量

分别以升频和降频的方式进行排列。由图4-5(a)可以看出在VMD 分解过程中

其每个频率成份的信号均可通过对应的IMF 分量进行较好的恢复与重构。而在

第 106 页

天津大学博士学位论文

98

EMD 分解过程中，由图4-5(b)可以看出其在IMF3 分量处产生了严重的模态混

叠问题和边界效应，从而严重影响了原始信号的恢复与重构。

若对时序信号x(t)共进行K 层VMD 分解，而每层分解获得的IMFk 可表示

为uk(t)，其中1≤k≤K。则：







K

k

k

t

x

t

u

1

)

(

)

(

(4-5)

对公式(4-5)中的每一个模态函数uk(t)进行希尔伯特黄变换，则可得其对应的单

边频谱fk，即为：

)

(

]

)

(

[

t

u

t

j

t

f

k

k











(4-6)

式中δ(t)表示Dirichlet 函数。基于指数因子exp(-jωkt)对公示(4-6)进行修正，则

可将每个模态的频谱调制到对应的基频带上，即：

)

exp(

)}

(

]

)

(

{[

t

j

t

u

t

j

t

B

k

k

k

















(4-7)

式中ωk 即为每个模态分量各自对应的中心角频率。根据公式(4-7)以及频谱梯度

的范数平方则可得VMD 在信号分解过程中的变分约束模型为[145]：



















2

}

{

},

{

||

)

exp(

)}

(

]

)

(

){[

(

||

min

t

j

t

u

t

j

t

t

k

k

u

k

k









(4-8)

在求解公式(4-8)的变分约束模型问题时，可直接引入二次惩罚因子α与拉

格朗日乘子λ，则可得到不受约束的拉格朗日表达式：

























k

k

k

k

t

jw

k

k

t

k

k

t

u

t

x

t

t

u

t

x

e

t

u

t

j

t

w

u

L

k

)

(

)

(

),

(

||

)

(

)

(

||

||

)]

(

)

)

(

[(

||

)

},

{

},

({

2

2

2

2











(4-9)

对于公式(4-9)其可通过典型的乘法算子交替方向(Alternate Direction Method of

Multipliers, ADMM)法进行具体求解，其具体过程如下[146]：

(1) 对{uk}，{ωk}，λ和n 分别初始化为0。

(2) 将{uk}，{ωk}和λ利用Parseval/Plancherel 傅里叶等距转换到对应的频域

并进行更新迭代，其中{uk}和{ωk}具体的迭代表达式如下：

























































0

2

1

0

2

1

1

2

,1

,1

1

1

1

|)

(

|

/

|)

(

|

)

(

]

)

(

2

1

/[

])

(

)

(

)

(

)

(

[

)

(

































d

u

d

u

u

u

x

u

n

n

n

k

k

K

k

i

i

n

K

k

i

i

n

i

n

i

n

k

k

k

(4-10)

式中n 表示在进行最优求解时的迭代次数，xk(ω)，uk(ω)，ωk(ω)和λ(ω)分别表示

对应的傅里叶变换。而对于拉格朗日乘子λ则其更新迭代表达式可表示为：

第 107 页

第4 章基于分布式光纤振动传感的智能识别分类检测

99

])

(

)

(

[

)

(

)

(

1

1

1















K

k

n

k

n

n

u

x















(4-11)

式中τ表示拉格朗日乘子λ的更新参数。

(3) 设置收敛阈值Thr>0，令n=n+1，分别对公式(4-10)和公式(4-11)进行重

复迭代计算，直到满足迭代终止条件即：

Thr

u

u

u

K

k

n

k

n

k

n

k











1

2

2

2

2

1

)

||

||

/

||

(||

(4-12)

综上分析可知，VMD 处理算法结合Dirichlet 分布，以二次惩罚因子α和拉

格朗日乘子λ等数学理论为基础，通过非递归的形式则可将信号分解问题转变为

变分约束问题，最后通过递增迭代的方式即可寻求出最优解，因此其相对于传

统的EMD 信号处理算法具有更好的鲁棒性。

翘度是一个无量纲的统计参数，其可直接对时序信号整体幅值的变化分布

进行准确的刻画和描述[147]。由于翘度对非平稳信号的微小变化非常灵敏，因此

其对应的翘度系数常用于描述信号波形峰值的分布信息。根据VMD 的信号分

解原理可知，光纤传感信号经VMD 分解后，其各个IMF 分量即为光纤传感信

号在各个频带的详细分布信息。而翘度系数又可以对非平稳信号的瞬时变化特

征进行详细刻画，因此对传感信号各IMF 分量进行翘度系数计算，可实现传感

信号在统计域的翘度特征提取。假设双Mach-Zehnder 干涉型分布式光纤振动传

感系统在固定采样间隔内获取的传感信号可表示为x(n)，其中1≤n≤N。而对传

感信号x(n)直接进行K 层VMD 分解后得到的第K 个本征模态分量IMF 可表示

为IMFk，其中1≤k≤K。则对IMFk 直接进行翘度系数计算可得[148]：

4

1

)

(

1 



















N

n

k

k

k

k

n

IMF

N

F





(4-13)

式中Fk 即为第k 个模态分量IMFk 的翘度系数，μk 和σk 分别表示IMFk(n)对应的

均值和标准差。对公式(4-13)中的Fk 进行归一化后可得：







K

k

k

k

k

F

F

V

1

(4-14)

根据公式(4-14)可知，对传感信号x(n)进行K 层VMD 分解，而后对每一层

IMFk(n)求取翘度系数并归一化后可建立特征向量V=[V1, V2,···, Vk]。

3.

基于小波包分解的频域特征提取

小波包分解是在小波分解基础上发展起来的一种非平稳信号处理方法。相

比于小波分解信号处理算法，小波包分解算法在对信号进行分解处理时可同时

第 108 页

天津大学博士学位论文

100

获得反映信号低频特征的近似成份以及反映信号高频特征的细节成份[149]。小波

包对信号的分解过程可用一个自上至下的平衡树形结构进行表征，如图4-6 所

示为对信号S 进行3 小波包分解后得到的树形结构图，其中Fs 表示采样速率。

图4-6 信号S 进行3 小波分解后得到的树形结构图。

由图4-6 可知，对信号S 进行i 层小波包分解后，则其可获得2i 个不同的

频带。令Ci,j 表示第i 层分解后获得第j 个频带的小波包系数，其中j=0, 1, ···, 2i，

则信号S 在经小波分解后在第i 层第j 个频带的信号能量可表示为：







N

n

j

i

j

n

C

E

1

2

,

|)

(

|

(4-15)

式中N 表示信号S 的长度。根据香农熵理论，则信号S 在所有频带的小波包能

量熵(Wavelet Packet Energy Entropy, WPEE)可表示为[150]:









i

j

Total

j

Total

j

E

E

E

E

WPEE

2

0

)

/

ln(

)

/

(

(4-16)

式中ETotal 表示信号S 在经小波包i 层分解后所有频带的信号能量之和。为进一

步刻画信号S 在其他频段的能量分布，本文对0~Fs/4 和Fs/4~Fs/2 频段的WPEE

值也分别进行了计算[151]：









2

/

2

0

)

/

ln(

)

/

(

1

i

j

Total

j

Total

j

E

E

E

E

WPEE

(4-17)











i

i

j

Total

j

Total

j

E

E

E

E

WPEE

2

1

2

/

2

)

/

ln(

)

/

(

2

(4-18)

基于公式(4-16)，公式(4-17)和公式(4-18)，则对于传感信号经小波包分解后

在频域方面的能量特征可表述为[WPEE, WPEE1, WPEE2]。

第 109 页

第4 章基于分布式光纤振动传感的智能识别分类检测

101

4.

基于多尺度排列熵的复杂度特征提取

多尺度排列熵(Multi-scale Permutation Entropy, MPE)是一种可以从多个尺

度对一维时间序列信号的复杂度进行精确计算和测量的信号分析方法[152]。鉴于

多尺度排列熵可以准确的反映光纤振动信号的微小突变行为并具有较高的灵敏

度，故可选取其作为光纤传感信号在复杂度方面的典型表征。多尺度排列熵在

计算过程中首先需要对原始时间序列信号直接粗粒化运算，而后通过对粗粒化

的片段分别进行排列熵计算即可实现其在多维度方面的对应复杂度表征。若传

感信号可表示为x(i)，其中1≤i≤N，则对其粗粒化计算可得[153]：

)

1

),

(

1

)

(

1

)

1

(

s

N

j

i

x

s

j

y

js

s

j

i

s















(

(4-19)

式中s 表示尺度因子，ys(j)表示粗粒化后获得的多尺度时间序列信号。特别的

当s=1 时，则时间序列信号粗粒化为一个信号片段，此时计算的熵值即为排列

熵值。对ys(j)进行相空间重构后获得的时间序列若为Ys，则其可表示为：

)}

)1

(

(

,

),

(

),

1

(

{

















m

n

y

n

y

n

y

Y

s

s

s

s

(4-20)

式中1≤n≤N-(m-1)τ，m 为对应的嵌入维数值，τ为对应的延迟时间值。若对公式

(4-20)中的时间序列Ys 按升序进行排列，则时间序列共有m!种排列方式。假设

获取每种排列方式的概率为Ps(n)，其中1≤n≤m。则x(i)的多尺度排列熵即为：







!

1

)]

(

ln[

)

(

)

(

m

n

s

s

PE

n

P

n

P

m

H

(4-21)

因此，根据公式(4-21)，对于嵌入维数设置为m 时，传感信号x(i)的多尺度

排列熵特征可表示为[HPE(1), HPE(2), ···, HPE(m)]。在实际应用中，不同的嵌入维

数m 以及延迟时间对最终的多尺度排列熵运算结果会产生不同的影响。根据文

献[154, 155]，嵌入维数m 过大会严重影响多尺度排列熵的计算实时性，而过小

则会导致表征信息不完整。本文根据双Mach-Zehnder 干涉型分布式光纤振动传

感系统在进行振动传感监测时单次获取的信号帧长以及光纤传感信号自身的振

动分布特点，嵌入维数m 和延迟时间τ均设置为5。

5.

基于样本熵的不规则性特征提取

样本熵(Sample Entropy, SE)是在近似熵基础上发展起来的，其通常用于统

计和反映时间序列信号的不规则性[156]。若时间序列信号具有较高的相似性，则

此时其对应的样本熵值则较小，反之，若时间序列信号具有很大的不规则性或

者随机性，则此时其对应的样本熵值则往往较大。根据双Mach-Zehnder 干涉型

分布式光纤振动传感系统的传感原理可知，光纤传感信号是一种随机性的非平

稳性信号，因此可选取样本熵提取其不规则性特征。若对上述单帧光纤传感信

第 110 页

天津大学博士学位论文

102

号可表示为x(i)，其中1≤i≤N。则其样本熵值可按下列步骤进行计算[157]：

(1) 对传感信号x(i)进行m 模式维数重构，若重构后得到的矩阵为X，则：



































































)]

1

(

[

)1

(

)

(

)]

1

(

2

[

)

3

(

)

2

(

)]

1

(

1[

)

2

(

)1(

)

(

)

2

(

)1(

m

n

x

n

x

n

x

m

x

x

x

m

x

x

x

n

















X

X

X

X

(4-22)

式中n 表示重构后得到的向量个数，且1≤n≤N-m+1。

(2) 假设d[X(i),X(j)]表示对应元素之间的距离，则：

|}

)

(

)

(

{|

max

)]

(

),

(

[

1

0

k

j

x

k

i

x

j

i

d

m

k















X

X

(4-23)

设定相似容限的阈值r，其中r>0。若对于给定的X(i)，公式(4-23)中的d[X(i),X(j)]

小于等于r 的个数为Numi，则其与向量X 所包含的总向量个数比值可表示为：

m

N

Num

r

B

i

m

i





)

(

(4-24)

根据公式(4-24)则可计算出两个序列在阈值r 下匹配m 个点的概率值，即为：











m

N

i

m

i

m

r

B

m

N

r

B

1

)

(

)

(

1

)

(

(4-25)

(3) 将维数增加到m+1，根据步骤(2)，计算出此时d[X(i),X(j)]小于等于r

的个数Num'i 与向量X 所包含的总向量个数N-m-1 比值，假设为Aim(r)，则：

1

'

)

(







m

N

Num

r

A

i

m

i

(4-26)

由公式(4-26)，则可进一步计算出两个序列在阈值r 下匹配m+1 个点的概率为：











m

N

i

m

i

m

r

A

m

N

r

A

1

)

(

)

(

1

)

(

(4-27)

(4) 由于传感信号x(i)为有限长时间序列信号，则由公式(4-25)和公式(4-27)

可计算出此时传感信号x(i)的样本熵SE 即为：

)]

(

/)

(

ln[

r

B

r

A

SE

m

m





(4-28)

综上可知，对双Mach-Zehnder 干涉型分布式光纤振动传感系统其传感信号

基于过零率、变分模态分解的翘度值、小波能量熵、多尺度排列熵以及样本熵

共同构建的特征向量F 可表示为F=[ZCR, SE, WPEE, WPEE1, WPEE2, V1, V2,···,

Vk, HPE(1), HPE(2), ···, HPE(m)]。从而特征向量F 可同时实现对传感信号的时域

特征、统计域特征、频域特征、复杂度特征和不规则性特征准确进行表述，有

效克服了传统模式识别方案中采用单一特征提取方案无法对多类别复杂传感信

号进行有效区分的不足。基于上述构建的多维度混合特征向量F，下面对SVM

第 111 页

第4 章基于分布式光纤振动传感的智能识别分类检测

103

模式分类器和RBF 神经网络模式分类器的选型和设计进行详细介绍。

4.2.2 模式分类器选取和设计

由图4-2 所示的智能光纤传感检测整体框架模型图可知，模式分类器用于

对表征传感信号的特征向量进行具体的识别与分类。对不同类别的传感事件进

行识别与分类属于非线性分类问题，因此必须选用非线性分类器对其进行具体

的识别与分类。相比于其他类型的模式分类器，SVM 模式分类器和RBF 神经

网络模式分类器在处理多分类问题时具有结构简单、运算速度快和识别准确率

高等诸多优点，因此可选取SVM 和RBF 神经网络分类器共同对多类别传感事

件进行识别与分类检测。

1.

基于SVM 的模式分类器

1995 年，俄罗斯学者Cortes C 和Vapink V 基于统计学理论首先提出了SVM

模式分类器[158]。SVM 模式分类器以风险最小化为基本原则，对样本数量要求

较低并且具有较强的泛化能力，因此其特别适用于小样本、多维度和非线性的

识别分类情况[159]。SVM 模式分类器的核心思想是将线性不可分的数据由低纬

空间通过非线性映射函数将其映射到高维空间，从而将低纬空间的线性不可分

问题转换为高维空间的线性可分问题。SVM 模式分类器一般由输入层、非线性

映射层和输出层组成，如图4-7 所示。其中输入层主要是直接完成原始数据的

输入，非线性映射层主要是完成输入数据的高维空间映射与转换，最后输出层

主要根据映射层的输出结果进行分类判决。

图4-7 基于SVM 模式分类器的结构图。

基于SVM 的模式分类器其分类原理由最佳分类平面扩展而来，即将低纬

空间不可分的特征数据通过特定的映射核函数将其转换到高纬空间，而后在线

性可分的高维空间基于线性分离或者近似分离算法创建具有最大分类距离的线

第 112 页

天津大学博士学位论文

104

性分类超平面，从而达到准确目标数据识别与分类的目的。如图4-8 所示为两

种不同类别的传感数据Event1 和Event2 经SVM 模式分类器处理后得到的最优

分类处理结果。其中平面P1 和平面P2 即图4-8 中虚线通过的数据定义为支持

向量，平面P1 和平面P2 之间的距离称之为分类间隙，而平面O 为SVM 模式

分类器运算处理后得到的最佳线性分类超平面。由图4-8 可知，平面O 不仅可

以有效的区分传感数据Event1 和Event2，而且其可以最大程度上的提升分类间

隙以取得最低的分类风险。

图4-8 SVM 对于二分类问题的最优分类平面图。

下面根据简单的二分类问题对SVM 模式分类器的分类原理进行具体的分

析和推导，若已知的样本数据集可表示为{(xi, yi)| i=1, 2, ···, N}，其中N 为样本

数，xi∈RN表示第i 个输入的样本数据，而yi∈{-1, 1}表示对应的分类输出。则(xi,

yi)在高维度空间的分类超平面可具体表示为：

0



b

w

i

T x

(4-29)

式中w 表示对应的权重系数矩阵向量，而b 表示对应的偏置系数矩阵向量。则

对于任意一点xi，其到公式(4-29)中超平面的距离d 可计算为：

||

||

|

|

w

b

w





i

T x

d

(4-30)

若公式(4-29)表示的分类超平面可以对样本数据集进行完全正确的分类，则

对于yi=1 时，有wTxi+b>0；而当yi=-1 时，有wTxi+b<0。故样本数据集在高维空

间的二分问题可进一步表征为：

.

,

,2,1

,1

)

(

N

i

x

y

i

T

i









b

w

(4-31)

根据图4-8 以及公式(4-31)可知，两个不同类别的支持向量数据到公式(4-29)表

第 113 页

第4 章基于分布式光纤振动传感的智能识别分类检测

105

示的分类超平面距离之和可表示为：

||

||

2

w



d

(4-32)

公式(4-32)中的d 即为样本数据集在高维空间的分类间隔，为使d 值取得最大即

等价为在满足公式(4-31)的条件下，||w||取得的最小值。因此，SVM 模式分类器

的最佳线性分类超平面可表述为[160]：



















.

,

,2,1

,1

)

(

..

||

||

2

1

min

,

2

N

i

x

y

t

s

i

T

i

b

w

w

b

w

(4-33)

公式(4-33)即为典型的凸优化问题，其可进一步简化为等价拉格朗日问题即：



































N

i

i

i

i

N

i

N

j

i

j

i

j

i

j

i

i

N

i

y

x

x

y

y

1

1

1

,

.

,

,2,1

,0

,0

)

,

(

2

1

max











(4-34)

式中αi 表示为对应拉格朗日乘子。根据公式(4-34)，则SVM 模式分类器最终的

最优分类函数则可表示为：

]

)

,

(

[

1







N

i

i

i

i

x

x

K

y

sign

Y

b



(4-35)

式中K(·)表示非线性映射层对应的核函数。

在本文中，对双Mach-Zehnder 干涉型分布式光纤振动传感系统的传感信号

识别与分类属于多分类问题，因此必须选取多类别决策的SVM 模式分类器对

其进行处理。考虑到本文研究的光纤传感信号为小样本分类问题，因此可选取

一对一(One Versus One, OVO)的多类别决策模型对不同类型的光纤传感事件进

行具体的识别与分类[161]。特别的，对于N 种传感事件进行识别与分类，则基

于一对一的分类决策模型，共需要构造N(N-1)/2 个子分类器才能完成对样本数

据集的训练工作。而在识别测试过程中，则可选取常用的“多数赢取”投票规

则对待检测的传感事件进行识别与分类。

2.

基于RBF 神经网络的模式分类器

RBF 神经网络作为一种典型的前馈神经网络，其具有拓扑结构紧凑、分类

能力强、收敛速度快和鲁棒性高等优点，目前已在图像处理、故障诊断和模式

识别等领域取得了广泛应用[162]。相比于反向传输(Back Propagation, BP)型神经

网络，RBF 神经网络通过高斯核函数作为整个网络的激活函数，故RBF 网络

模型的输入和输出为非线性的映射过程，并且其可以通过调整参数逼近任意给

第 114 页

天津大学博士学位论文

106

定的目标函数。类似于传统的神经网络，RBF 神经网络也通常包括三层结构即

输入层、隐藏层以及输出层，如图4-9 所示。输入层为RBF 神经网络的感知单

元，主要用于接收待识别与分类的数据并将其传输至隐藏层。隐藏层主要用于

对输入层输出的数据进行非线性变换和映射，即将低纬度下不可分的输入数据

转换到高纬度空间中。RBF 神经网络其隐藏层所采用的是中心点径向对称的非

线性变换函数即径向基函数。而RBF 神经网络隐藏层神经元节点数通常根据待

识别与分类目标的类别以及复杂度进行相应设定。RBF 神经网络的输出层则主

要是根据隐藏层输出的结果首先对其线性加权和计算，而后进一步通过线性方

程完成对应运算结果的输出。

图4-9 RBF 神经网络结构图。

对于如图4-9 所示的RBF 神经网络模式分类器，假设其输入层的特征数据

可表示为X=[x1, x2, ···, xN]T，其对应的目标输出可表示为Y=[y1, y2, ···, yM]T。由

高斯核函数通常作为RBF 神经网络其对应的激活函数，故其可表示为[163]：



















2

2

||

||

2

1

exp

)

,

(

c

X

c

x

R



(4-36)

c 为径向基函数的中心点，σ为输入向量X 与中心点c 之间的间距。根据公式

(4-36)，若图4-9 所示的RBF 神经网络模式分类器根据输入向量X 的维度共包

含h 个隐藏单元节点，则此时输出层对应的输出yj 可表示为[164]：





















2

2

1

||

||

2

1

exp

c

X

w

y

h

i

ij

j



(4-37)

式中1≤j≤M，wij 为第i 个隐藏单元节点和对应第j 个输出单元之间的权重系数。

第 115 页

第4 章基于分布式光纤振动传感的智能识别分类检测

107

RBF 神经网络在识别过程中同样包括两个阶段即训练阶段和测试阶段。在

训练阶段，RBF 神经网络模式分类器根据已知的样本数据集，首先建立起输出

与输入的对应关系，而后其根据设定的训练参数进行自适学习和训练，并得到

最终的分类模型。假设第i 类事件的特征向量输入至RBF 神经网络模式分类器

时，将输出层第i 个单元的输出置为1，而其他输出单元则同时置为0。由上述

输入和输出的对应关系对RBF 神经网络模式分类器直接学习训练后，则当待测

事件对应的特征向量传输至RBF 神经网络模式分类器的输入层时，此时输出层

的M 个输出单元会同时进行输出，若此时第k 个输出单元的输出值最为接近于

1，而其他输出单元均接近于0，则可判定此时未知事件为第k 类事件。

3.

模式分类器识别结果融合判定

通过对SVM 模式分类器和RBF 神经网络分类器的识别原理分析可知，两

种类型的模式分类器均可以对双Mach-Zehnder 干涉型分布式光纤振动传感系

统获取的多类别传感事件进行有效的识别与分类。在实际应用中，单模式分类

器因在对多类别传感事件识别过程中存在一定的误报率，即识别结果存在一定

的误判性，故单模式分类器在实际应用中其识别结果缺乏一定的准确性和稳定

性。为进一步提升模式分类器的准确性和可靠性，本文基于SVM 和RBF 模式

分类器，提出了一种识别结果融合判断的传感模式识别方案，如图4-10 所示。

图4-10 基于SVM 与RBF 融合型模式分类器的识别输出流程图。

如图4-10 所示的传感模式识别方案，双Mach-Zehnder 干涉型分布式光纤

振动传感系统获取的传感信号I(t)经信号预处理以及特征提取后，分别送入到

SVM 模式分类器和RBF 神经网络分类器进行学习训练以及识别输出。对于同

一类别传感事件，只有当SVM 模式分类器和RBF 模式分类器识别结果保持一

致时，此时融合分类器才进行识别结果输出，否则不进行输出。例如双

Mach-Zehnder 干涉仪分布式光纤振动传感系统获取的传感信号共计有M 种类

别，基于上述融合型分类器对其第i 类传感事件进行识别分类时(1≤i≤M)，则只

有当SVM 模式分类器输出i 类事件并且RBF 神经网络模式分类器输出层的第

第 116 页

天津大学博士学位论文

108

i 个输出单元接近于1 时，此时第i 类事件才能被融合型模式分类器进行识别与

输出。综上所述，基于SVM 与RBF 融合型的模式分类器可进一步提升其在实

际工程应用中对多类别传感事件识别与分类的准确性和可靠性。

4.2.3 多类别传感事件实验测试与分析

为验证本文提出的多维度混合特征向量以及融合型模式分类器在复杂应用

环境下对多类别光纤传感事件识别与分类的有效性，本节对如图4-1 所示的双

Mach-Zehnder 干涉仪型分布式光纤周界安防系统搭建了实际环境下的实验测

试平台。在实验测试系统中，激光器光源的中心波长为1550 nm，输出线宽小

于50 kHz，输出最大功率为12.5 mW，采集卡DAQ 的采样速率为3 KS·s-1，采

样间隔为1 s。为提升双Mach-Zehnder 干涉仪型分布式光纤振动传感系统的检

测灵敏度和有效传感检测区域，本文用一个长为2.25 km 的6 芯通信铠装光缆

（其中传感光纤、参考光纤以及传导光纤均位于铠装光缆内）以正弦的形式通

过铁质扎带将其紧固在周界围栏上如图4-11(a)所示。而后按图4-11(b)所示对常

见的5 种典型光纤传感事件即无入侵事件、晃动事件、攀爬事件、脚踢事件以

及剪切事件共进行了769 组实验测试。其中无入侵事件为140 组，晃动事件为

161 组，攀爬事件为122 组，脚踢事件为180 组，剪切事件为166 组。

图4-11 测试现场以及5 种典型的光纤传感事件，(a) 传感光缆现场铺设图，(b) 5 种典型的

光纤传感事件分别作用于周界围栏上。

a. 多维度混合特征向量提取与构建

根据4.1 节内容可知，有效的特征提取与构建是多类别传感事件实现准确

识别与分类的关键。而对于本文所提出的多维度混合特征向量则其可根据公式

(4-2)-(4-28)进行构建。特别的，对于变分模态分解的翘度值特征和小波包分解

的能量熵特征，其分解层数越多，则光纤传感信号在相关方面的特征表述越为

明细。然而，分解层数过多会严重制约整体的特征提取效率。根据本文一帧光

纤传感信号的采集长度，变分模态分解和小波包分解层数分别设置为5 和3。

第 117 页

第4 章基于分布式光纤振动传感的智能识别分类检测

109

5

0

3000

Data Points

2.5

(a)

Amplitude Value (V)

5

0

2.5

Amplitude Value (V)

3000

Data Points

5

0

2.5

Amplitude Value (V)

3000

Data Points

5

0

2.5

Amplitude Value (V)

3000

Data Points

5

0

2.5

Amplitude Value (V)

3000

Data Points

0.5

0

ZCR (a.u)

0.25

I

II

III

IV

V

2.0

0

SampEn (a.u)

1.0

I

II

III

IV

V

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

1.8

2.0

No Intrusion

Waggling

Climbing

Kicking

Cutting

1

2

3

4

5

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

0.30

0.35

No Intrusion

Wagging

Climbing

Kicking

Cutting

1

2

3

4

5

0.60

0.65

0.70

0.75

0.80

0.85

0.90

0.95

1.00

No Intrusion

Waggling

Climbing

Kicking

Cutting

WPEE (a.u)

Scale

Kurtosis (a.u)

Scale

(j)

PE (a.u)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(g)

(h)

Scale

(i)

图4-12 5 种典型光纤传感事件的时域信号以及其对应的特征向量。(a) 无入侵信号(I)，(b)

晃动信号(II)，(c) 攀爬信号(III)，(d) 脚踢信号(IV)，(e) 剪切信号(V)，(f) 5 种传感事件的

过零率特征，(g) 5 种传感事件的样本熵特征，(h) 5 种传感事件的能量熵特征，(i) 5 种传感

事件的翘度值特征，(j) 5 种传感事件的多尺度排列熵特征。

第 118 页

天津大学博士学位论文

110

综上所述，多类别光纤传感信号通过过零率、变分模态分解的翘度值、小

波能量熵、多尺度排列熵以及样本熵构建的特征向量F 共计包含15 个特征元

素，即F=[ZCR, SE, WPEE, WPEE1, WPEE2, V1, V2,···, V5, HPE(1), HPE(2), ···,

HPE(5)]。如图4-12 所示为5 种典型光纤传感信号的时域波形以及其对应的多维

度混合特征向量。图4-12(a)至图4-12(e)依次分别为无入侵事件、晃动事件、攀

爬事件、脚踢事件和剪切事件所对应的时域信号波形。图4-12(f)为5 种光纤传

感事件的过零率特征，可以看出5 种传感信号的过零率特征具有明显差异，从

而证明过零率为光纤传感信号的一种有效时域表征。由图4-12(g)可以看出，晃

动事件的样本熵特征明显不同于其它三种人为入侵事件。尽管攀爬事件和脚踢

事件的样本熵特征值非常相似，可能会引起识别过程中误判行为的发生。然而

由图4-12(h)和(i)可以看出，攀爬事件和脚踢事件在小波能量熵特征以及翘度值

特征两方面具有明显不同的变化趋势。根据图4-12(h)可以看出，相比于脚踢事

件，攀爬事件的小波能量熵特征具有明显拐点。并且二者也具有不同的起始和

终止值。而根据图4-12(h)可以看出，攀爬事件和脚踢事件的翘度值具有完全相

反的变化趋势，特别的攀爬事件的翘度值随着尺度的增加呈下降趋势，而脚踢

事件的翘度值则随着尺度的增加呈上升趋势。图4-12(j)为5 种传感事件的多尺

度排列熵特征，可以看出5 种传感事件的多尺度排列熵特征总体上也具有不同

的变化特性，因此多尺度排列熵特征可进一步丰富5 种传感事件在特征域的区

分细节。虽然晃动事件和攀爬事件的多尺度排列熵特征随着尺度的增大，其变

化具有重合的趋势，然而，在具体的识别与分类过程中，其可通过对应的样本

熵特征和翘度值特征进行有效的区分。

通过对以上5 种光纤传感事件在不同特征域的分析可知，构建多维度混合

特征向量可以有效克服单一特征向量无法对多类别光纤传感事件进行有效区分

的不足，提升不同类别光纤传感事件在特征域的差异性。

b. 基于SVM-RBF 融合型模式分类器的识别与分类测试

下面基于上述构建的多维度混合特征向量，通过SVM-RBF 融合型模式分

类器对5 种光纤传感事件进行具体的识别与分类。首先，在训练阶段，每种传

感事件随机抽取60 组样本数据共同构建一个大小为300 组的训练样本集，而后

其余的469 组数据用于识别与分类测试，其中无入侵事件80 组，晃动事件101

组，攀爬事件62 组，脚踢事件120 组和剪切事件106 组。为验证SVM-RBF 融

合型模式分类器训练模型的有效性，在300 组训练样本集中随机选取100 组样

本数据进行识别与分类测试，结果表明选取的100 组样本其识别准确率均为

100%，故融合型模式分类器的准确性和鲁棒性得到了有效验证。SVM-RBF 融

合型模式分类器基于300 组训练样本集训练学习完成后，则可直接利用其对剩

第 119 页

第4 章基于分布式光纤振动传感的智能识别分类检测

111

余的469 组测试样本数据进行识别与分类测试，测试结果如下表4-1 所示。由

表4-1 可以看出，SVM 模式分类器和RBF 神经网络分类器均可对5 种传感事

件进行有效的识别与分类，且对应的平均识别率分别为98.23%和98.27%。而

相比于单模式分类器，SVM-RBF 融合型模式分类器对5 种传感事件的平均识

别率为97.10%，略低于单模式分类器。其主要是因为SVM-RBF 融合型模式分

类器对识别分类结果的判断更为严格，即只有当两个单模式分类器对同一种传

感事件输出相同的识别结果时，SVM-RBF 融合型模式分类器才判定其被正确

识别与分类。因此，相比于单模式分类器，SVM-RBF 融合型模式分类器输出

的识别结果具有更优的可靠性。

表4-1 5 种光纤传感事件识别与分类结果。

传感事件类型

SVM

RBF

SVM-RBF

无入侵事件

98.75%

97.50%

97.50%

晃动事件

96.04%

100%

96.04%

攀爬事件

100%

100%

100%

脚踢事件

99.17%

96.67%

96.67%

剪切事件

97.16%

97.17%

95.28%

平均识别率

98.23%

98.27%

97.10%

根据表4-1 的识别结果分析可知，本文提出的多维度混合特征向量，基于

SVM-RBF 融合型模式分类器可以对5 种典型的光纤传感事件进行有效的识别

与分类。表4-2 所示分别统计分析了单模式分类器以及SVM-RBF 融合型模式

分类器的识别处理时间。由表4-2 可知，SVM 模式分类器具有最快的识别处理

速度故其总体识别响应时间最短，而SVM-RBF 融合型模式分类器由于需要对

两种模式分类器的识别结果进行融合，故其总体识别响应时间约为1.011 s，略

慢于SVM 和RBF 神经网络分类器。

表4-2 传感识别方案的识别响应时间分析。

识别方案

SVM

RBF

SVM-RBF

识别响应时间

0.030 S

0.209 S

0.239 S

总体响应时间

0.802 S

0.981 S

1.011 S

c. 实验结果分析与讨论

通过对上述实验结果分析可知，基于多维度混合特征向量，SVM-RBF 融

第 120 页

天津大学博士学位论文

112

合型模式分类器可对双Mach-Zehnder 干涉型分布式光纤周界安防系统在实际

应用中常见的5 种典型光纤传感事件进行准确的识别与分类。并且5 种传感事

件的平均识别率高达97.10%，平均识别响应时间为1.011 s。相比于文献[73-77]

的多类别识别检测方案，其具有更高的识别准确率以及更复杂的入侵模式检测

能力。根据前述识别与分类的检测机理可知，本节提出的识别方案可同时对多

类别传感事件进行有效的甄别与检测，其主要是基于构建了能够准确反映不同

类型传感事件信息的多维度混合特征向量。需要注意的是，多维度混合特征向

量数量的增加虽然可以在一定程度上可提升传感事件识别的准确性，但其会增

加信号特征提取的复杂度和严重影响整体的识别响应时间。因此，在实际应用

中，需要根据现场应用环境的复杂性以及识别目标的多样性，对上述多维度混

合特征向量进行适当的调整。

4.3 基于自适应特征提取的智能光纤传感检测方案

由4.2 节内容可知，提出的SVM-RBF 融合型模式分类器基于多维度混合

特征向量，可对双Mach-Zehnder 干涉型分布式光纤周界安防系统在实际应用环

境中常见的5 种传感事件进行有效甄别。然而，根据上述识别方案的识别过程

和识别原理可知，其识别准确率的高低严重依赖于手动构建的特征向量，即手

动构建的特征向量能否有效的从高纬度空间对不同类别的传感事件进行有效区

分，是上述识别方案对多类别传感事件进行准确识别与分类的关键。根据4.2

节中构建多维度混合特征向量的具体过程可知，其在提取传感信号的有效特征

时，必须对传感系统的工作机理以及相关的信号处理算法具有充分的理解。另

一方面，手动构建特征向量时其维度的增加也会在一定程度上影响整体的识别

效率。为有效解决上述识别方案的不足，本节基于传感信号二维化的预处理算

法，提出了基于自适应特征提取的深度学习识别与分类方案，即通过深度学习

模型中的卷积和池化等运算，自适应提取传感信号中的时域特征、频域特征以

及空间域特征等，最后通过分类运算即可实现传感事件的识别与分类。

4.3.1 传感信号二维化处理分析

根据双Mach-Zehnder 干涉型分布式光纤振动传感系统的采集过程可知，其

采集获取的传感信号为一维时序信号，而本文采用基于二维卷积神经网络的深

度学习模型其输入通常为而二维矩阵信号。因此，必须对传感信号进行二维转

化处理。为提升深度学习模型在自适应特征提取过程中构建特征向量的有效性

和实时性，本文分别提出了基于Mel 时频谱的二维化转换方法和基于灰度图的

第 121 页

第4 章基于分布式光纤振动传感的智能识别分类检测

113

二维化转换方法，从而使得深度学习模型可以实时有效的提取传感信号中的时

域特征、频域特征以及空间域特征等信息。

1. 基于Mel 时频谱的二维信号预处理方法

分布式光纤振动传感系统在实际工程应用中，由于受光源噪声、电路噪声

以及背景环境噪声的影响，其获取传感信号的频谱中通常会存在具有一定带宽

的且幅值较强的低频带频率成份。由于上述噪声的影响存在于每一种传感事件

中，则其在传感事件识别与分类过程中可表现为冗余信息。因此，必须对其进

行有效的抑制和滤除。根据双马赫增曾德干涉仪型分布式光纤振动传感系统在

振动检测过程中获取传感信号的特点，本文仍采用第2 章中的中值滤波法对其

噪声成份进行抑制和消除。如图4-13 所示为采用中值滤波算法对敲击信号进行

滤除噪声信号以后获取的时频谱。

图4-13 敲击信号采用中值滤波法对其噪声滤除前后获取的时频谱。(a) 原始敲击信号，(b)

原始敲击信号的时频谱，(c) 滤除噪声后获取的时频谱，(d) 噪声信号的时频谱。

如图4-13(a)所示为双马赫增曾德干涉仪型分布式光纤振动传感系统在采

样速率为100 KS·s-1，采样间隔为0.3 s 时获取的敲击振动信号。图4-13(b)所示

第 122 页

天津大学博士学位论文

114

为图4-13(a)中的信号直接进行短时傅里叶变换(Short Time Domain Transform,

STFT)后获取的时频谱，可以看出其时频图中明显存在幅值较强的低频噪声成

份。图4-13(c)为采用中值滤波算法后获取的信号时频谱，图4-13(d)为采用中值

滤波算法后获取的噪声时频谱。由图4-13(c)和(d)可知，中值滤波算法可以对传

感信号中的噪声频谱实现较好的剔除。

如上所述可知，对一维时序传感信号直接进行STFT 运算即可得到其对应

的时频谱，而后传感信号的时频谱即可直接送入到二维卷积神经网络中进行识

别与分类。若双Mach-Zehnder 干涉型分布式光纤振动传感系统获取的传感信号

可表示为x(t)，则其经STFT 运算后得到的频谱y(f,τ)可表示为：

dt

e

t

x

t

h

f

y

f







2

)

(

)

(

)

,

(













(4-38)

式中h(t-τ)表示汉明窗。若设置汉明窗函数的长度为2048，步长为1024，则直

接对图4-13(a)中的传感信号进行STFT 运算后可得到一个1025×28×3 二维时频

谱。根据深度学习模型的分类原理可知，此时若将1025×28×3 二维时频谱直接

输入到二维卷积神经网络中进行运算处理，则其在上位机配置一般的条件下将

严重影响识别与分类的训练效率和处理效率。

图4-14 一维传感信号对应的二维Mel 时频谱获取流程图。

为有效降解决传感信号经STFT 运算后得到时频图尺寸过大的问题，本文

提出采用Mel 时频谱的方法对传感信号在不同时间尺度下的频率能量分布进行

准确表征。Mel 变换是一种非线性时频变换，其在有效降低时频图维度的同时

可有效保留原始信号中典型的时频特征信息[165]。基于以上时频变换优势，Mel

时频变换目前在故障诊断、语音识别、目标检测和分类等领域取得了广泛的应

用。如图4-14 所示为光纤传感信号在噪声抑制后其对应的Mel 时频谱获取流程

图。首先对传感信号进行STFT 运算获取其对应的时频谱；其次将其与设定好

的Mel 滤波器组进行乘积运算得到稀释后的时频谱矩阵；最后将稀释后的时频

谱矩阵取对数运算即可得到最终的Mel 时频谱矩阵。若传感信号在Mel 尺度下

第 123 页

第4 章基于分布式光纤振动传感的智能识别分类检测

115

的频率表示为fMel，则其与正常频率f 的对应关系为：

)

700

1(

log

2595

10

f

fMel





(4-39)

由Mel 时频谱的转换原理可知，Mel 时频谱是通过Mel 滤波器组对时频图

中的中低频率成份直接进行滤波放大处理，对中高频成份直接进行滤波降权处

理，从而实现其在有效保留时频信息的同时有效降低其维度。故Mel 滤波器组

通常基于等高三角形滤波器对时频图进行具体的频谱降维处理。若Mel 滤波器

组包含M 个等高三角形滤波器函数并且可表示为HMel(f)，则[166]：

























































)1

(

,0

)1

(

)

(

,)

(

)1

(

)1

(

)

(

)1

(

,)1

(

)

(

)1

(

)1

(

,0

)

(

m

f

f

m

f

f

m

f

m

f

m

f

f

m

f

m

f

f

m

f

m

f

m

f

m

f

f

m

f

f

f

H

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

Mel

(4-40)

式中fc(m)表示第m 个等高三角形滤波器的中心点频率，1≤m≤M。对图4-13(a)

中的敲击振动信号，若设置M=28，则其经Mel 时频变换后得到的Mel 时频谱

的大小为28×28×3。因此，相比于STFT 得到的时频谱，Mel 时频谱可有力提

升深度学习模型的训练效率和识别效率。

2. 基于灰度图的二维信号预处理方法

图4-15 传感信号灰度图的转换流程图。

为进一步降低传感信号的预处理复杂度以及提升其处理效率，本文针对双

Mach-Zehnder 干涉型分布式光纤振动传感系统获在实际应用中获取传感信号

的时域特征，进一步提出了传感信号灰度图二维化的预处理方法。图4-15 所示

为传感信号灰度图的转换流程图，传感系统获取的时序信号首先按设定步长进

行重新排列得到一个固定尺寸的二维信号矩阵，而后直接对二维信号矩阵中的

第 124 页

天津大学博士学位论文

116

元素进行幅值计算即可得到对应的灰度图。假如双Mach-Zehnder 干涉型分布式

光纤振动传感系统在一个采样间隔内获取的传感信号可表示为x(i)，其中

1≤i≤N2。按如图4-15 所示的转换流程图，对x(i)以设定步长为N 直接进行重新

排列，则可得到一个N×N 的二维矩阵，对该二维矩阵进行归一化运算可得：

)]

(

min[

)]

(

max[

)]

(

min[

]

)1

[(

)

,

(

i

x

i

x

i

x

k

N

j

x

k

j

g













(4-41)

式中g(j,k)表示为归一化运算后得到的二维信号矩阵，且1≤j,k≤N。由公式(4-41)

可知，矩阵g(j,k)即为原始传感信号x(i)的灰度图。二维卷积神经网络在对图像

识别与分类中，其池化层的参数设置一般为2×2。因此，卷积层输入的图像特

征尺寸经池化层运算后其会减小一半。为保证池化运算后得到完整的图像特征

信息，故二维卷积神经网络输入图像的尺寸一般为2n×2n，其中n 为正整数。根

据双Mach-Zehnder 干涉型分布式光纤振动传感系统采样参数的设置以及工控

机的运算能力，本文设定传感信号的二维灰度图尺寸为64×64。

4.3.2 基于深度学习模型的模式分类器

根据深度学习模型的识别分类原理可知，其在对传感事件进行识别分类时

可自适应提取传感信号中的典型特征诸如时域特征、频域特征以及空间域特征

等，而后基于这些特征通过分类器即可达到识别与分类的目的。相比于其他深

度学习的分类模型，二维卷积神经网络(Two Dimensional Convolutional Neural

Network, 2DCNN)与长短期记忆网络(Long Short-Term Memory, LSTM)可根据

二维输入信息的分布特点，自适应提取蕴含在输入信息中的空间关联特征和时

间关联特征。故本文选取2DCNN 深度学习模型和LSTM 深度学习模型对传感

事件进行具体的识别与分类。下面对两种深度学习模型进行详细介绍。

1. 基于2DCNN 的深度学习模型

图4-16 基于2DCNN 深度学习模型的识别分类网络结构图。

不同于传统的神经网络分类器，2DCNN 通过局部感受野、权重系数共享

以及池化维度降低等策略在降低分类网络模型复杂度的同时，仍可保持出众的

模型分类能力[167]。如图4-16 所示是基于2DCNN 深度学习模型的典型网络结

第 125 页

第4 章基于分布式光纤振动传感的智能识别分类检测

117

构图，可以看出2DCNN 模型主要包括输入层、卷积层、池化层、全连接层和

输出层。其中输入层主要用于将原始二维数据输入至2DCNN 网络中。而卷积

层则是整个卷积神经网络的核心，其首先通过固定尺寸的滤波器完成对输入信

息的特征提取，而后以一定的方式将特征信息映射到池化层中。对于给定的卷

积神经网络模型，假设其第k 层为卷积层，则其输出可表示为：

)

(

1

k

j

k

ij

M

i

k

i

k

j

b

W

x

f

y

j













(4-42)

式中yjk 表示第j 个神经元的对应输出，xjk 表示第k-1 层的第i 个神经元的对应

输出，f(·)表示为激活函数，Wijk 表示为滤波器的权重系数矩阵，bjk 表示为训练

过程中得到的偏置系数，‘’符号表示为卷积运算。

由图4-16 可知，池化层位于卷积层之后，其主要用于对卷积层输出的特征

图进行降维运算。在2DCNN 网络中，池化层通常选取最大值池化方法对特征

图进行降维处理，即通过对输入到池化层的特征数据按照固定尺寸逐步提取其

最大值，而后将提取的最大值元素重新排列即可得到池化层输出。假设最大值

池化运算函数可表示为pooling(·)，则其池化输出可表示为：

)

(

k

j

k

j

k

j

y

pooling

p





(4-43)

式中pjk 表示池化层第j 个神经元的输出，βjk 表示池化运算中的权重系数。重复

卷积和池化运算，则隐含在原始数据中的典型特征信息即可被有效的提取出来。

经卷积和池化运算得到的二维特征数据而后与全连接层的每个神经元进行

连接，以便将其按固定的顺序展开为一维列向量。全连接层根据输入特征向量

进行非线性映射运算即可得到其目标分类输出，即：

)

(

0

0

b

X

W

g

Z





(4-44)

式中Z 表示全连接层的输出，W0 表示全连接层的系数矩阵，X 表示全连接层的

输入特征数据，b0 表示偏置系数，g(·)表示全连接层的非线性映射激活函数。根

据公式(4-44)的计算结果，假如Z 此时属于第i 类，则其通过输出层的Softmax

函数后可得最终的分类结果为：







class

i

i

N

i

Z

Z

i

i

e

e

)

Z

max

Soft

r

1

(

(4-45)

式中ri 表示输出结果属于第i 类的概率，Nclass 表示给定样本中总类别数。根据

公式(4-45)，则2DCNN 即可判定并输出最终的识别与分类结果。

2. 基于LSTM 的深度学习模型

LSTM 神经网络是一种改进型的循环神经网络(Recurrent Neural Network,

RNN)，其主要用于解决RNN 在处理长时数据时存在的梯度消失问题和梯度爆

第 126 页

天津大学博士学位论文

118

炸问题[168]。由于LSTM 神经网络在处理数据时能够自适应学习数据之间的长

期依赖关系并具有较强的自适应能力，因此其被广泛应用于语音识别、模型预

测和故障诊断等领域。LSTM 神经网络同样由输入层、隐藏层和输出层共同构

成。相比于传统的RNN，LSTM 神经网络在其隐藏层增加了记忆细胞和用于控

制记忆细胞状态的遗忘门、输入门以及输出门，如图4-17 所示。

图4-17 基于LSTM 深度学习模型的网络结构图。

由图4-17 可知，LSTM 神经网络的遗忘门、输入门和输出门共同作用可决

定记忆细胞是否对输入数据进行运算处理。特别的，遗忘门主要用于判定记忆

细胞是否丢弃数据信息，假设遗忘门的输出为ft，则：

)

]

,

[

(

1

f

t

t

f

t

b

x

h

W

f











(4-46)

式中σ(·)表示为非线性激活函数，xt 表示为当前记忆细胞的输入，ht-1 表示为前

一层的输出，Wf 和bf 分别表示为遗忘门的权重系数矩阵和偏置系数。

根据图4-17 可知，输入门主要根据非线性激活函数σ(·)和传输函数tanh(·)

决定是否更新输出和产生输出，若更新输出为it，产生输出为yt，则：

)

]

,

[

(

1

i

t

t

i

t

b

x

h

W

i











(4-47)

)

]

,

[

tanh(

1

c

t

t

c

t

b

x

h

W

y









(4-48)

式中Wi 和Wc 以及bi 和bc 分别为输入门的对应权重系数与对应偏置系数。由当

前记忆细胞的更新输出ct 主要取决于遗忘门、输入门以及前一层记忆细胞的更

新输出ct-1，则根据图4-17 可知，ct 可表示为：

t

t

t

t

t

y

i

c

f

c









1

(4-49)

式中‘Θ’符号表示哈达玛乘积算子。

LSTM 神经网络的输出门主要用于判定当前的记忆细胞是否需要更新输出

ht。根据LSTM 神经网络的工作原理可知，当前记忆细胞的输出ht 主要取决于

第 127 页

第4 章基于分布式光纤振动传感的智能识别分类检测

119

初始输出Ot 以及当前的细胞状态输出ct，故有：

)

]

,

[

(

1

o

t

t

o

t

b

x

h

W

o











(4-50)

)

tanh( t

t

t

c

o

h





(4-51)

3. 基于2DCNN-LSTM 的混合深度学习模型

根据前述分析可知，2DCNN 深度学习模型在对信号处理分析时，其通过

卷积与池化运算可自适应提取输入信息中蕴含的空间关联特征，而LSTM 神经

网络通过对记忆细胞的精准控制可自适应提取输入信息中的时间关联特征。基

于以上2DCNN 与LSTM 神经网络在信号处理过程中具有的自适应特征提取特

点，本文针对双Mach-Zehnder 干涉型分布式光纤振动传感系统，提出并设计了

一种改进型的2DCNN-LSTM 混合深度学习模型，从而使其可自适应同时提取

蕴含在传感信号中的空间特征和时间特征。

图4-18 基于2DCNN-LSTM 混合深度学习模型的网络结构图。

如图4-18 所示为本文提出的基于2DCNN-LSTM 混合深度学习模型的网络

结构图，可以看出其主要由CNN 部分和LSTM 部分组成。其中CNN 部分用于

数据的输入和空间特征的提取，而LSTM 部分则用于时间特征的提取。LSTM

部分输出的特征数据最后经全连接层和Softmax 分类器运算后即可完成对应的

识别与分类输出。本文提出的2DCNN-LSTM 混合深度学习模型仍属于前馈神

经网络模型，其训练权重系数矩阵可通过给定的样本数据集以及反向传播算法

进行获得。双Mach-Zehnder 干涉仪型分布式光纤振动传感系统获取的传感信号

直接根据训练好的分类模型即可完成相应的识别与分类。值得注意的是，卷积

第 128 页

天津大学博士学位论文

120

神经网络在训练过程中其权重系数需要不断更新和调整，已获得最佳的识别与

分类模型。而这种不断更新的过程在一定程度上会增加训练过程的复杂性和不

稳定型。为简化训练过程和增加其稳定性，本文在提出的混合深度学习模型中

引入了批归一化(Batch Normalization, BN)运算和非线性激活函数。BN 运算通

常嵌入在卷积神经网络中的隐藏层中，其主要用于提升训练模型的收敛速度与

泛化能力。BN 在具体应用时，其会对每一个固定尺寸的内部数据进行标准化

处理，从而使得对应的输出规范化到特定区间的正态分布，故可减少训练过程

中内部神经元分布的变化。假设在训练过程中第i 次迭代的共有N 个样本特征

数据并且其表示为xi，其中1≤i≤N，则其经BN 运算后得到的输出yi 可表示为：



















2

i

i

x

y

(4-52)

式中ɛ表示为一个接近于0 的常数，γ和β分别表示在训练过程中将样本特征数据

归一化到特定分布区间时的训练参数，μ和σ分别表示xi 的期望和方差。

非线性激活函数在训练过程中主要用于对目标输入和目标输出建立对应的

非线性映射关系。目前深度学习训练模型中普遍应用的非线性激活函数主要有

sigmoid 型、tanh 型以及ReLu 型等。由于ReLu 型非线性激活函数在训练过程

中可以有效的抑制梯度消失问题，因此本文选取其作为混合深度学习模型在训

练过程中的非线性激活函数。ReLu 型非线性激活函数在具体运算过程中直接将

负值特征转换为零值从而实现对应的映射转换和输出，其数学模型可表示为：

)

0,

(x

max

y 

(4-53)

式中x 和y 分别表示ReLu 型非线性激活函数的输入和输出。

为提升混合深度学习模型对样本库数据集的训练效率，本文采用交叉熵误

差(Cross Entropy Error, CEE)作为其训练过程中的损失函数。相比于传统的均方

误差，交叉熵误差在有效提升训练效率的同时也可以有效避免其梯度为零的问

题。根据公式(4-45)，则交叉熵误差C 可定义为：







class

N

i

i

i

r

t

C

1

)

log(

(4-54)

式中ti 表示属于第i 类的目标输出。根据公式(4-54)计算出损失函数值后，本文

进一步采用自适应矩估计算法对训练过程中的训练参数进行调优计算。提出的

混合深度学习模型，根据上述训设定的训练参数模型经一定次数的迭代计算后

即可得出最优的识别与分类模型。

4. 基于深度学习模型的评价标准

为有效评价深度学习模型对双Mach-Zehnder 干涉仪型分布式光纤振动传

感系统获取传感信号的识别与分类能力，本文采用F1 值(F1-Score)、准确率

第 129 页

第4 章基于分布式光纤振动传感的智能识别分类检测

121

(Accuracy)、召回率（Recall）和精度(Precision)四个指标对其进行性能分析。其

中F1 值表示召回率和精度指标的调和平均值，其主要用于对深度学习模型的

总体识别与分类能力进行表征。准确率表示被识别为正确样本的数量在总样本

数中所占的比率。召回率为给定正确样本中被识别为正确样本的比例。精度表

示识别为正确分类中真正正确的比例。根据文献[169]，上述四个指标可定义为：

%

100

2

2

Score

F1











FN

FP

TP

TP

(4-55)

%

100

Acc













FN

TN

FP

TP

TN

TP

(4-56)

%

100

Recall







FN

TP

TP

(4-57)

%

100

Precison







FP

TP

TP

(4-58)

式中TP 表示标签为正样本，分类为正样本的数目；TN 表示标签为负样本，分

类为负样本的数目；FP 表示标签为负样本，分类为正样本的数目；FN 表示标

签为正样本，分类为负样本的数目。

为进一步为评价深度学习模型对多类别传感事件中每一种事件的识别与分

类能力，本文选取受试者工作曲线(Receiver Operating Characteristic, ROC)对其识

别性能进行评价。ROC 是基于一系列不同的二分类器绘制的分类表征曲线，其

采用真正率(True Positive Rate, TPR)作为y 轴，采用虚正率(False Positive Rate,

FPR)作为x 轴。ROC 曲线能够直观反映模式识别分类器其敏感性和特异性间的

关联。对于ROC 曲线，其直角坐标系中越靠近于左上角的坐标(0, 1)，则越表

明其对应传感事件被深度学习模型正确识别与分类的概率越大。

4.3.3 基于Mel 时频谱与2DCNN 深度学习模型的实验测试与分析

由于传感信号经Mel 变换获取到的时频谱图中同时包含有时域信息和频域

信息，因此本节首先采用2DCNN 深度学习模型对双Mach-Zehnder 干涉型分布

式光纤周界安防系统获取的各种类别的传感信号进行识别与分类。按如图4-1

搭建实验测试系统，其中采集卡的采样速率设置为100 KS·s-1，采样间隔设置

为0.3 s。根据上述采样参数设置，则在Mel 滤波器组大小设置为28 时，此时

一帧传感信号获取频谱图的尺寸为28×28×3。在本实验识别测试中，根据如图

4-11(a)的测试环境，分别对双Mach-Zehnder 干涉型分布式光纤周界安防系统按

如图4-19 所示的8 种传感事件进行测试，即无入侵事件(Label1)、风干扰事件

(Label2)、晃动事件(Label3)、敲击事件(Label4)、轰砸事件(Label5)、脚踢事件

(Label6)、剪切事件(Label7)和攀爬事件(Label8)。对上述8 种传感事件，此次实

第 130 页

天津大学博士学位论文

122

验共采集传感信号2930 组，其中训练样本集数据为2344 组，测试样本集数据

586 组。为对比验证Mel 时频谱识别方案的有效性，本节对传统手动特征提取

方案、STFT 时频谱方案和灰度图处理方案也进行了测试分析。

图4-19 实验测试时采用的8 种典型光纤传感事件。

图4-20 8 种传感信号对应的Mel 时频谱图。(a) 无入侵事件，(b) 风干扰事件，(c) 晃动事

件，(d) 敲击事件，(e) 轰砸事件，(f) 脚踢事件，(g) 剪切事件，(h) 攀爬事件。

a. 传感信号二维化预处理分析

根据图4-19 所示双Mach-Zehnder 干涉型分布式光纤振动传感系统获取的

第 131 页

第4 章基于分布式光纤振动传感的智能识别分类检测

123

8 种传感信号，按照图4-14 所示的Mel 时频谱转换流程图和公式(4-40)，对其

分别进行Mel 频谱转换即可得到尺寸为28×28×3 的Mel 时频谱。图4-20 所示

为8 种传感信号经Mel 频谱转换后得到的二维Mel 时频谱图，可以看出，8 种

传感信号在Mel 频谱转换下其频率变化主要集中在0.1~43 kHz 范围内。相对于

人为入侵事件，无入侵事件和风干扰事件的Mel 频谱分布能量相对较弱。虽然

其他6 种人为入侵事件频谱分布能量均为较强，但由图4-20(c)~(h)可以看出，6

种人为入侵事件Mel 频谱能量的分布规律和变化趋势均有不同。

对上述8 种传感事件，当采用手动特征提取方案进行识别与分类时，其特

征向量主要由小波能量熵、翘度值、多尺度排列熵以及偏度值等构成（共计30

个特征元素），而后这些特征向量进一步通过RBF 神经网络分类器进行识别与

分类。对于STFT 时频谱方案和灰度图处理方案，根据实验系统参数的设置以

及工控机的运算能力，其获取的二维时频谱图和灰度图尺寸分别为1025×28×3

与150×150×1。为对比三种二维信号预处理方法的有效性，本节将采用相同的

2DCNN 网络结构对STFT 时频谱方案和灰度图方案进行识别与分类。

b. 基于2DCNN 网络结构的参数初始化

根据实验训练样本集的大小以及输入数据的复杂度，此次实验中构建的

2DCNN 深度学习模型共包含3 组卷积层、3 组池化层以及2 组全连接层。本节

对上述2DCNN 网络结构的超参数设置如下表4-3 所示。

表4-3 2DCNN 网络结构参数初始化。

层类型

通道数

核大小/移动步长

函数类型

Input

3

-

BN

Conv

16

5×5/1

BN, ReLU

Pooling

16

2×2/2

Max Pooling

Conv

32

3×3/1

BN, ReLU

Pooling

32

2×2/2

Max Pooling

Conv

64

2×2/1

BN, ReLU

Pooling

64

2×2/2

Max Pooling

Fc

384

-

-

Fc

384

-

-

Output

8

-

Softmax

为有效提升表4-3 所示2DCNN 网络结构在训练过程中的模型分类能力以

及训练速度，结合实际的相关调参数值，此次实验训练过程中最大的迭代次数

第 132 页

天津大学博士学位论文

124

为100，故2DCNN 网络结构中的训练参数可根据训练过程中所处的阶段进行

相应调整。而对于学习速率(Learning Rate, LR)和批尺寸(Batch Size，BS)两个超

参数，则分别设置为0.0004 和75。为降低2DCNN 网络在训练过程中产生过拟

合效应从而影响最后的识别与分类精度，本文采用L2 正则化方法对其具体的

训练参数进行了调整和优化[170]。

c. 实验测试与分析

下面对前述4 种识别方案分别进行实验测试与分析。如图4-21 所示是4 种

识别与分类方案分别对586 组测试样本数据集进行进行识别与分类后获取到的

混淆矩阵，其中横坐标表示目标输出，纵坐标表示实际输出。

图4-21 4 种识别方案的混淆矩阵。(a) 手动特征提取识别方案，(b) 灰度图识别方案，(c)

STFT 识别方案，(d) Mel 时频谱识别方案。

基于图4-21 所示的4 种识别与分类方案的混淆矩阵即可进一步计算出每种

识别方案的F1 值、准确率、召回率以及精度四个指标，如下表4-4 所示。由表

4-4 可以看出，基于Mel 时频谱识别方案的识别准确率最高达到99.0%，而手

动识别方案、灰度图识别方案以及STFT 识别方案的识别准确率分别为86.9%、

94.4%和98.1%。由于STFT 识别方案输入到2DCNN 网络中的原始数据信息同

样包含传感信号的时域特征与频域特征，故其与Mel 时频谱识别方案的总体识

别准确度相似，特别两种识别与分类方案对6 种人为入侵事件的识别准确度非

常接近，其均在96.0%以上。

第 133 页

第4 章基于分布式光纤振动传感的智能识别分类检测

125

表4-4 4 种识别方案识别与分类结果对比。

识别方案

事件类型

精度

召回率

F1 值

手动特征识别方案

准确率=86.9%

Label1

98.6%

79.3%

87.9%

Label2

100.0%

61.9%

76.5%

Label3

74.1%

96.5%

83.8%

Label4

94.3%

83.0%

88.3%

Label5

87.0%

90.1%

88.5%

Label6

79.1%

91.1%

84.7%

Label7

100.0%

92.7%

96.2%

Label8

100.0%

75.0%

85.7%

灰度图识别方案

准确率=94.4%

Label1

98.0%

100.0%

99.0%

Label2

92.6%

92.6%

92.6%

Label3

87.1%

93.6%

90.2%

Label4

93.8%

98.4%

96.0%

Label5

97.6%

79.2%

87.4%

Label6

95.8%

98.9%

97.3%

Label7

95.8%

95.8%

95.8%

Label8

96.4%

100.0%

98.2%

STFT 识别方案

准确率=98.1%

Label1

97.3%

100.0%

98.8%

Label2

97.3%

90.0%

93.5%

Label3

96.6%

98.8%

97.7%

Label4

98.9%

100.0%

99.4%

Label5

100.0%

95.7%

97.8%

Label6

97.4%

99.1%

98.2%

Label7

100.0%

96.8%

98.4%

Label8

100.0%

100.0%

100.0%

Mel 时频谱识别方

案

准确率=99.0%

Label1

98.3%

99.1%

98.7%

Label2

100.0%

96.6%

98.3%

Label3

100.0%

97.8%

98.9%

Label4

100.0%

100.0%

100.0%

Label5

100.0%

100.0%

100.0%

Label6

98.0%

99.0%

98.5%

Label7

96.8%

100.0%

98.4%

Label8

95.7%

95.7%

95.7%

第 134 页

天津大学博士学位论文

126

由图4-21 以及表4-4 可知，基于灰度图的2DCNN 识别方案其整体识别性

能要明显低于Mel 时频谱识别方案与STFT 识别方案。其主要是因为输入到识

别网络中的原始数据仅包含传感信号的时空特征，即相比于时频谱识别方案其

输入数据包含的特征信息缺失频域维度。相比于深度学习识别与分类方案，由

于手动特征识别方案构建的特征向量维度信息无法同时8 种传感信号进行有效

的表征，故该方案的识别准确率最低。

图4-22 4 种识别方案的ROC 曲线。(a) 手动特征提取识别方案，(b) 灰度图识别方案，(c)

STFT 识别方案，(d) Mel 时频谱识别方案。

如图4-22 所示分别为4 种识别与分类方案的对应ROC 曲线，可以看出本

文提出的基于Mel 时频谱识别与分类方案其对应的8 条ROC 曲线最靠近左上

角坐标(0, 1)，故其对每种传感事件可达最优的识别与分类效果。

图4-23 4 种识别方案的识别准确率与预处理时间对比分析。

如图4-23 所示分别为4 种识别与分类方案识别准确率与平均预处理分析时

第 135 页

第4 章基于分布式光纤振动传感的智能识别分类检测

127

间的对比折线图。由图4-23 可知，基于灰度度识别方案的预处理分析时间最短

约为0.11 s，而Mel 时频谱方案和STFT 方案由于转换过程的存在故其预处理

分析时间分别为0.37 s 和0.32 s，即远大于灰度度识别方案的预处理时间。而

手动特征提取方案由于在特征提取过程中涉及大量的信号处理和运算，故其预

处理时间最慢约为0.39 s。结合图4-23 以及以上分析可知，基于2DCNN 网络

的Mel 时频谱识别方案可对8 种传感事件达到最优的识别与分类性能。

表4-5 4 种识别与分类方案的总体性能参数对比。

识别方案

单样本识别(ms)

训练样本数/s

平均识别率

手动特征识别方案

0.51

633.5

83.8%

灰度图识别方案

0.72

10.2

94.9%

STFT 识别方案

0.89

8.2

97.6%

Mel 时频谱识别方案

0.48

20.4

98.6%

最后，表4-5 给出了4 种识别与分类方案的单样本测试时间、单位时间内

的训练样本数以及8 种传感事件的平均识别率。由表4-5 可以看出，手动特征

识别方案由于其输入至神经网络分类器的元素数最少，因此其训练速度最快约

为每秒633.5 个样本。然而，对比于手动特征识别方案对8 种传感事件的平均

识别率为83.8%，基于深度学习的识别与分类方案具有更强的识别与分类性能。

由表4-5 可知，基于Mel 时频谱特征的识别与分类方案对8 种传感事件具有最

优识别与分类性能，其平均识别率约为98.6%。并且由于该识别方案输入至

2DCNN 网络的原始二维数据尺寸最小，故其相比于灰度图识别方案（每秒10.2

个样本）和STFT 识别方案（每秒8.2 个样本）具有更快的训练速度（约为每

秒20.4 个样本）。在单样本识别时间上，由表4-5 可以看出，基于Mel 时频谱

的识别方案具有最快的处理速度约为0.48 ms 每个样本。

d. 实验结果分析与讨论

综合上述实验测试结果分析可知，相比于传统的手动特征提取方案诸如文

献[73-78]，基于2DCNN 深度学习模型的识别与分类方案在复杂应用环境下具

有更强识别可靠性和分类稳定性。基于灰度图的深度学习分类模型由于不涉及

复杂的信号转换运算，故其相比于STFT 识别方案和Mel 时频谱识别方案具有

更快的预处理速度。另一方面，由于灰度图中仅涉及传感信号的时空分布特征

信息，故其对多类别传感事件的识别准确性略低于STFT 识别方案和Mel 时频

谱识别方案。虽然STFT 识别方案和Mel 时频谱识别方案对多类别传感事件在

识别准确度上相差较小。然而，对比于STFT 时频谱图，Mel 时频谱图在有效

第 136 页

天津大学博士学位论文

128

获取传感信号时频能量分布的同时可大幅度降低时频谱图的尺寸。故基于Mel

时频谱的深度学习方案具有更快的训练速度和识别分类速度。

4.3.4 基于灰度图与混合深度学习模型的实验测试与分析

由4.3.3 节可知，相比于时频谱图的识别方案，基于灰度图的深度学习方案

在对多类别传感事件识别与分类时具有最快的预处理速度。然而，由于2DCNN

分类模型只能对输入二维特征信息的空间分布特征信息进行有效的提取，故其

无法对灰度图中传感信号的时间关联特征进行有效的表征。鉴于此，本节基于

2DCNN-LSTM 混合深度学习模型对多类别传感信号的灰度图进行进一步识别

与分类分析，即利用2DCNN-LSTM 混合深度学习模型同时提取传感信号中的

空间分布特征和时间关联特征，而后基于Softmax 分类器对其直接进行识别与

分类。考虑到实验中工控机的运算性能，本节不再对时频谱图的识别方案进行

对比测试与分析。按4.3.3 节实验测试系统分别对图4-19 所示的敲击事件

(Label1)、脚踢事件(Label2)、晃动事件(Label3)、无入侵事件(Label5)、剪切事

件(Label6)和攀爬事件(Label7)共计7 种传感事件进行识别测试与验证。其中上

述7 种传感事件的总样本数为3280 组，而训练样本集和测试样本集则按8:2 的

比例进行随机分配，并且二者之间没有重复数据。为对比验证2DCNN-LSTM

混合深度学习模型的有效性，本节对传统手动特征提取方案和2DCNN 识别方

案也同时进行了识别与分类测试。

a. 传感信号的二维灰度图预处理

为保证混合深度学习模型在特征提取阶段获取完整的图像特征信息，本节

采用双三次差值法对原始传感信号获取的灰度图进行降维处理，从而最终得到

传感信号的二维灰度图尺寸为64×64。如下图4-24 所示为上述7 种传感信号经

公式(4-41)运算后得到的对应灰度图。

图4-24 7 种典型光纤传感信号与其对应的灰度图。

由图4-24 可知，7 种典型光纤传感信号在时域波形非常相似，特别是敲击

第 137 页

第4 章基于分布式光纤振动传感的智能识别分类检测

129

事件与轰砸事件。因此，若采用传统手动特征提取方法对上述7 种典型光纤传

感信号进行有效的识别与分类，则必须采用多种信号处理方法对传感信号在不

同特征域的信息进行有效提取。然而，由图4-24 可以看出，上述7 种传感信的

号灰度图在强度值分布上具有明显的差异。特别的相比于敲击事件，轰砸事件

的强度变化更为密集和集中。故在基于2DCNN-LSTM 混合深度学习的识别与

分类模型中，传感信号的灰度图处理方法是一种有效的信号预处理方法。

对于上述7 种传感事件，在采用手动特征提取方案进行识别与分类时，则

此次实验主要提取了传感信号的时域特征、频域特征、统计域特征和能量熵特

征等信息共计22 个特征元素。构建的手动特征向量而后仍通过RBF 神经网络

分类器进行进一步的识别与分类处理。而对于2DCNN 识别方案，本节仍采用

灰度图的信号处理方法，而后选取与混合深度学习模型中2DCNN 部分相同的

网络结构对其进行具体的识别与分类处理。

b. 基于2DCNN-LSTM 网络结构的参数初始化

如下表4-6 所示是此次实验中2DCNN-LSTM 混合深度学习模型的网络结

构以及其对应的初始化参数。由表4-6 可以看出，本文提出的混合深度学习模

型包含3 组卷积层、3 组池化层、2 组LSTM 层以及1 组全连接层。如表4-6

所示是混合深度学习模型的每一层初始化的详细参数设置。

表4-6 2DCNN-LSTM 网络结构参数初始化。

层类型

核大尺寸数

移动步长

输出尺寸

函数类型

Conv1

5×5@16

1

64×64@16

-

Pool1

2×2@16

2

32×32@16

BN, ReLU

Conv2

3×3@16

1

32×32@16

-

Pool2

2×2@16

2

16×16@16

BN, ReLU

Conv3

2×2@16

1

16×16@16

-

Pool3

2×2@16

2

8×8 @16

BN, ReLU

LSTM1

100

-

100×1

-

LSTM2

100

-

100×1

-

FC

256

-

256×1

-

Softmax

7

-

7×1

-

对于表4-6 所示的2DCNN-LSTM 深度学习模型，此次实验训练过程中最

大的迭代次数设置为100，批尺寸设置为60。因此，2DCNN-LSTM 网络结构

也可根据训练过程中的起始阶段对相应训练参数做相应微调整。而对学习速率

第 138 页

天津大学博士学位论文

130

和L2 正则化方法两个训练超参数，则其分别对应设置为0.01 和0.002。下面即

可根据表4-6 所示的2DCNN-LSTM 网络结构和超参数设置对前述7 种典型的

传感事件进行训练以及识别与分类测试。

c. 实验测试与分析

根据前述实验参数设置以及表4-6 所示的2DCNN-LSTM 网络结构，首先

对总样本数据集中的2624 组事件进行学习训练，而后直接利用剩余的656 组事

件作为测试数据集对表示4-6 所示的2DCNN-LSTM 网络结构进行识别与分类

测试。如下图4-25 所示是3 种不同的识别方案对上述656 组事件进行识别与分

类后获取的混淆矩阵。

(a)

(b)

(c)

Target Label

Target Label

Target Label

图4-25 3 种识别方案的混淆矩阵。(a) 手动特征提取识别方案，(b) 2DCNN 识别方案，(c)

2DCNN-LSTM 识别方案，

根据图4-25 所示3 种识别方案的混淆矩阵计算结果，下面对其F1 值、准

确率、召回率以及精度四个评价指标分别进行计算。如下表4-7 所示是3 种识

别方案对上述四个评价指标的具体计算结果，可以看出，基于2DCNN-LSTM

混合深度学习模型的识别方案其可对7 种传感事件进行有效的识别与分类，且

识别准确率可达97%。而手动特征提取识别方案和2DCNN 识别方案的识别准

确率分别为87.5%和92.8%。另一方面，根据图4-25 所示3 种识别方案的混淆

矩阵和表4-7 所示4 种评价指标的具体计算结果可知，基于灰度图的深度学习

模型其总体识别与分类性能明显优于传统手动特征提取方案。特别是对于无入

侵事件，传统手动特征提取方案的召回率仅为81.7%，而基于灰度图的2DCNN

识别方案和2DCNN-LSTM 识别方案的召回率则分别为93.2%和98.3%。而对于

6 种人为入侵事件，2DCNN-LSTM 识别方案的平均识别率高于2DCNN 识别方

案约为7%。综上所述分析可知，相比于单模型2DCNN 网络结构，本文提出的

2DCNN-LSTM 混合深度学习模型具有更优异的特征提取能力和多类别传感模

式识别能力。根据前述模式识别的特征提取原理可知，对于传统手动特征提取

识别方案，其在特征提取过程中构建的特征向量维数越多，则其对应的识别准

第 139 页

第4 章基于分布式光纤振动传感的智能识别分类检测

131

确率越高。然而，特征向量维度的增加不可避免的会影响到整个识别处理的响

应时间。故由图4-23 分析可知，基于灰度图的信号预处理方法具有更高的时效

性。综上所述分析可知，基于灰度图的2DCNN-LSTM 识别与分类方案可完全

满足分布式光纤振动传感系统在实际工程应用中的在线实时监测需求。

表4-7 3 种识别方案识别与分类结果对比。

识别方案

事件类型

精度

召回率

F1 值

手动特征识别方案

准确率==87.5%

Label1

100.0%

81.7%

89.9%

Label2

79.7%

84.6%

82.1%

Label3

75.9%

97.6%

85.4%

Label4

100.0%

90.6%

95.1%

Label5

90.6%

89.1%

89.8%

Label6

100.0%

82.4%

90.4%

Label7

100.0%

61.9%

76.5%

2DCNN 识别方案

准确率=92.8%

Label1

90.8%

93.2%

92.0%

Label2

91.1%

96.9%

93.9%

Label3

92.9%

90.0%

91.4%

Label4

99.2%

99.2%

99.2%

Label5

90.3%

86.1%

88.2%

Label6

89.7%

89.7%

89.7%

Label7

94.1%

84.2%

88.9%

2DCNN-LSTM识别方案

准确率=97.0%

Label1

100.0%

98.3%

99.1%

Label2

91.0%

98.1%

94.4%

Label3

98.3%

92.1%

95.1%

Label4

97.8%

98.5%

98.1%

Label5

97.1%

97.1%

97.1%

Label6

100.0%

100.0%

100.0%

Label7

93.6%

96.6%

94.9%

如图4-26 所示分别为3 种识别与分类方案的ROC 曲线，可以看出基于灰

度图的深度学习识别方案其对每种传感事件的识别能力明显优于传统手动特征

提取方案。而对比于2DCNN 识别方案，2DCNN-LSTM 识别方案的每一条ROC

曲线更接近于坐标(0, 1)，故基于2DCNN-LSTM 混合深度学习模型的识别与分

类方案对每种传感事件具有更强的识别能力。

第 140 页

天津大学博士学位论文

132

图4-26 3 种识别方案的对应ROC 曲线。(a) 手动特征提取识别方案的对应ROC 曲线，(b)

2DCNN 识别方案的对应ROC 曲线，(c) 2DCNN-LSTM 识别方案的对应ROC 曲线。

为进一步验证上述3 种识别方案的准确性和稳定性，下面分别对其进行十

次十折交叉验证，如下图4-27 所示为上述3 种识别方案的十次十折交叉验证结

果。由图4-27 可以看出，基于2DCNN-LSTM 混合深度学习模型的平均识别准

确率最高约为96.16%，并且在十次十折交叉验证中每一次的识别准确率相对变

化较小。虽然基于2DCNN 深度学习模型的平均识别准确率约为91.17%，但其

明显优于传统手动特征提取方案的平均识别准确率约为83.6%，且传统手动特

征提取方案在十次十折交叉验证中每一次的识别准确率相对变化波动较大。故

基于2DCNN-LSTM 的混合深度学习模型具有最优的识别准确性和稳定性。

图4-27 3 种识别方案的十次十折交叉验证结果。

d. 实验测试结果分析与讨论

基于对上述试实验测试结果的分析可知，基于灰度图的信号预处理方法相

比于传统的手动特征提取方法在有效特征提取以及信号处理速度上具有明显的

优异性。特别的，基于灰度图的信号预处理方法可对传感信号在时域上的强度

能量值进行准确的刻画和统计。而基于2DCNN-LSTM 混合深度学习模型的识

别与分类方案，由于其可以同时对输入二维灰度图数据的空间分布特征信息和

长时间关联特征信息进行准确的提取，故其相对于典型2DCNN 识别方法具有

更高的识别准确性和分类稳定性。由于基于灰度图的2DCNN-LSTM 混合深度

学习模型在识别与分类过程中不涉及复杂的信号运算，故其相比于传统的手动

第 141 页

第4 章基于分布式光纤振动传感的智能识别分类检测

133

特征提取识别方案具有更快的预处理速度。

4.4 本章小结

根据分布式光纤振动传感系统在实际工程应用中存在误报率高和可靠性差

等不足，本章提出了基于复杂应用环境下多类别传感事件精准识别与分类的智

能检测方案。首先基于双Mach-Zehnder 干涉型分布式光纤振动传感系统，设计

并搭建了分布式光纤周界安防系统的智能识别检测网，而后对其具体的识别原

理和整体的分类流程进行了具体分析和介绍。基于对传感信号多维度混合特征

向量的构建，通过SVM-RBF 融合型模式分类器，实现了常见5 种典型传感事

件的识别与分类，并且其平均识别准确率高达97.10%。根据Mel 时频谱的二维

信号预处理方法和灰度图的二维信号预处理方法，提出了基于深度学习模型进

行自适应传感特征提取与识别的智能检测方案。通过实验测试可知，基于Mel

时频谱的识别与分类方案可对双Mach-Zehnder 干涉型分布式光纤周界安防系

统常见的8 种典型传感事件进行有效识别与分类，并且其平均识别率可达

98.6%。而为有效提取二维灰度图中的时间关联特征，本章进一步提出并设计

了基于2DCNN-LSTM 的混合深度学习模型。根据现场实验测试结果可知，相

比于单一结构的2DCNN 深度学习分类模型，基于灰度图的2DCNN-LSTM 混

合深度学习模型具有更高识别准确性和分类稳定性。

第 142 页

天津大学博士学位论文

134

第 143 页

第5 章基于融合型分布式光纤多点振动传感的仪器化设计

135

第5 章基于融合型分布式光纤多点振动传感的仪器化设计

为将前述相关研究工作能够具体的应用于振动传感检测领域中，进一步推

动科研成果的有效转化。根据工业化的设计要求，本章对Φ-OTDR/Michelson

融合型分布式光纤振动传感系统开展了具体的仪器化研究设计与实现。为便于

工程现场的安装以及后续硬件的升级与维护，本章根据Φ-OTDR/Michelson 融

合型分布式光纤振动传感系统的硬件结构和关键器件，对其光、电信号传输与

解调部分按照模块化的设计思路进行了4U 标准化工程样机的设计与搭建。为

推进融合型分布式光纤振动传感系统适用于各种不同的振动检测领域，本章以

人机可交互化操作界面为基础，对传感系统系统的软件部分仍按照模块化的设

计思路进行了具体的设计与开发。鉴于分布式光纤振动传感系统在实际工程应

用中其在不同的监测区域具有不同的检测灵敏度要求，本章通过UDP 网络传输

协议，进一步开发了基于分布式多区域的视频联动监控功能。最后，本章针对

重点区域的周界安防需求进行了现场应用测试与研究。

5.1 融合型分布式光纤振动传感系统仪器化设计与实现的总体概述

根据工业化的设计要求以及分布式光纤振动传感系统在实际工程中的应用

特点，本节首先对Φ-OTDR/Michelson 融合型分布式光纤振动传感系统仪器化

设计与实现的总体要求进行了分析与概括。而后根据其传感系统的构成以及在

实际工程应用中对检测的需求，对Φ-OTDR/Michelson 融合型分布式光纤振动

传感系统仪器化的硬件部分和软件部分设计需求进行了详细的阐述。

5.1.1 仪器化设计要求总体分析

根据分布式光纤振动传感系统在实际应用监测环境中通常需要对被检测目

标进行全天候连续式不间断监测，因此在其标准化仪器设计过程中要同时兼顾

仪器化传感设备的功能性指标和长期稳定性指标。此外，考虑到工业化的设计

要求以及推动科研成果产业化的需求，在标准化仪器设计过程中还要同时考虑

仪器化传感设备的成本、尺寸、可维护性和可操作性等指标。综上分析，本章

对Φ-OTDR/Michelson 融合型分布式光纤振动传感系统仪器化设计与实现的总

体要求具体如下：

第 144 页

天津大学博士学位论文

136

1）长期稳定性，研制的仪器化设备具有长时间工作稳定性是整个系统实现

振动传感检测的工作基础，因此其是仪器化设计与实现的基本要求。

2）精准定位和宽频检测，根据Φ-OTDR/Michelson 融合型分布式光纤振动

传感系统的振动传感机理可知，其通过Φ-OTDR 传感部分实现振动位置的精准

定位，而振动信号的频率信息则可由Michelson 传感部分进行准确解析。故实

现振动事件的精准定位和宽频检测，是仪器化设备在进行振动传感检测时应具

备的两个最根本性的性能指标。

3）快速响应，分布式光纤振动传感系统在实际应用中一般要求其能够对被

检测目标进行实时监测，以便于相关人员或设备执行必要的指令或动作。故研

制的仪器化设备应具备快速的响应时间。

4）软件基本功能齐全，研制的仪器化设备其上位机软件应具备基本的且必

要的功能，诸如异常振动事件报警、振动位置信息显示、设备故障告警、关键

报警信息记录、常规参数设置以及其他辅助功能。

5）人机交互简易，研制的上位机人机交互界面应具备直观的关键检测信息

显示和简易的调参操作等特点。

6）标准化设计，为便于研制的仪器化设备与其他监控或检测设备进行统一

安装和维护，因此，仪器化设备的整体尺寸应进行标准化设计。

7）模块化设计，考虑到现场安装调试以及后续的维护与升级，研制的仪器

化设备与系统应尊顺模块化的设计思路。从硬件方面，模块化的设计可以简化

整体硬件构成的复杂度，以便于相关器件的集成。而在软件设计与实现时，则

需同样也遵循模块化的开发思路，以便于工程人员的后续维护。

8）低成本控制，在满足相关功能性指标和长期稳定性指标的条件下，以及

考虑到后续系统的升级与维护，应优先考虑国内器件和产品。

5.1.2 融合型分布式光纤振动传感系统的硬件设计要求分析

根据第3 章图3-5 所示Φ-OTDR/Michelson 融合型分布式光纤振动传感系统

的传感结构图，可将其对应的硬件系统按以下几个部分进行模块化划分即激光

器光源模块、光信号放大模块、无源光器件模块、光电探测模块、采集处理模

块、触发信号产生模块以及电源供电模块。下面根据硬件系统的主要组成对其

关键模块的构成、功能以及实现要求进行详细分析。

1）激光器光源模块，其主要包括两组工作于1550 nm 波段的窄线宽激光

器、光纤衰减器和单向光纤隔离器以及一个频移为200 MHz 的声光调制器

AOM。其中两个窄线宽激光器应具有一定的波长差，以便于后续同时进行振动

位置信息检测和振动频率信息检测。

第 145 页

第5 章基于融合型分布式光纤多点振动传感的仪器化设计

137

2）光信号放大模块，其主要由工作于1550 nm 波段的脉冲光EDFA 和连

续弱光EDFA 组成。该模块主要用于对进入传感光纤脉冲光的功率进行放大以

及对从传感光纤获取的后向瑞利散射光信号进行连续弱光放大。

3）无源光器件模块，其主要由3 dB 光纤耦合器、3 端口光纤环形器以及3

端口光纤密集波分复用器组成。其中3 dB 光纤耦合器的输出分光比应严格保持

为50:50，3 端口光纤环形器的信号引导光传输方向应保持正确，而对于3 端口

光纤密集波分复用器其两个输入端口对应的透射波长范围应严格与两个窄线宽

激光器的中心波长匹配。

4）光电探测模块，其主要含双通道的光电探测器及其供电电路。其主要用

于探测获取传感光信号并将其转变为对应的传感电信号。考虑到振动传感系统

在长距离检测应用时返回到光电探测模块的功率一般较弱，并且Φ-OTDR 传感

部分的空间分辨率也受限于探测器的最大响应带宽，因此在仪器化设备研制过

程中应尽量选取高增益带宽积的光电探测器。

5）采集处理模块，其主要由数据采集设备与工控机设备两部分构成。数据

采集设备的主要功能是对光电探测模块输出的传感电信号进行模/数转换，而后

进一步通过工控机完成振动传感信息的检测和解调。考虑到数据采集设备的采

样速率会直接影响振动事件位置信息和频率信息的解调精度，故在工控机设备

运算性能参数一定的条件下，应尽量选取高采样速率的数据采集卡。

6）触发信号产生模块，其主要由对应的任意信号发生器构成。触发信号产

生模块主要为声光调制器AOM 和高速数据采集卡提供触发脉冲信号，从而保

证进入传感光纤的脉冲光与采集卡的采样周期保持严格的同步。由于进入传感

光纤脉冲光的宽度直接决定融合型分布式光纤振动传感系统的空间分辨率，因

此触发信号产生模块输出的触发脉冲信号周期和脉冲宽度应均可调整，并且具

有较窄的脉冲边沿时间。

7）电源供电模块，其主要为整个硬件系统所有的有源器件进行稳定的直流

供电。考虑到Φ-OTDR/Michelson 融合型分布式光纤振动传感系统在实际应用

时共需直流+5 V、直流+12 V 和直流+24V，因此选取的电源模块应可将220 V

工频交流电输出转换为以上三种稳定的直流电。

5.1.3 融合型分布式光纤振动传感系统的软件设计要求分析

根据实际工程的应用需求，Φ-OTDR/Michelson 融合型分布式光纤振动传

感系统在仪器化设计与实现过程中其软件部分可主要分为数据采集模块、振动

位置解调模块、振动频率信息解调模块、报警输出模块、数据保存模块、数据

库记录模块、分布式防区设置模块以及关键参数调整模块。下面对上述各个软

第 146 页

天津大学博士学位论文

138

件模块的具体功能和具体要求进行详细分析与阐述。

1）数据采集模块，其首先进行采集参数和触发参数的初始化配置，而后根

据配置的采集参数完成对应传感信号数据的采集和读取。由于采集卡在每一个

触发周期内只能完成一帧后续瑞利散射曲线的采集，因此数据采集模块在对

Φ-OTDR 部分进行数据采集时其单次读取的数据长度必须严格小于单个触发周

期内数据采集卡采集的最大数据长度。而对于Michelson 部分的数据采集长度，

则可根据实际的现场应用需求，适当调整单帧数据获取的长度。

2）振动位置解调模块，其主要用于对Φ-OTDR 部分获取的后向瑞利散射

曲线进行解调，从而得到对应的具体振动位置信息。为直观显示完整的振动位

置信息，振动位置解调模块应包括原始后向瑞利散射信号处理和差值特征信号

处理两个部分。

3）振动频率解调模块，其主要用于对Michelson 部分获取的前向光干涉信

号曲线进行振动信息频率解调，从而获取作用于传感光纤上原始振动事件的幅

频信息。类似于振动位置解调模块，振动频率解调模块也应包括原始干涉信号

处理和幅频信息处理两个部分。

4）报警输出模块，其主要用于对作用于传感光纤上的异常振动事件进行报

警信息输出和提示。该模块在具体的设计过程中应同时具有报警灯提示和报警

位置输出显示两个部分。

5）数据保存模块，其主要用于对原始的后向瑞利散射曲线以及原始的干涉

信号曲线进行实时保存，以便于后续进一步处理和分析。

6）数据库记录模块，其主要用于对关键的报警信息诸如报警序号、报警时

间、报警位置、报警类型等进行记录和存储。数据库记录模块在具体的设计过

程中应具有实时报警信息记录和可供历史记录查询的功能。

7）分布式防区设置模块，其主要针对融合型分布式光纤振动传感系统在视

频联动监测过程中，根据不同的监测区域设置对应的摄像头标号，从而达到监

测区域主动式分区防控的目的。

8）关键参数调整模块，其主要功能是针对融合型分布式光纤振动传感系统

在实际工程应用中，根据不同的应用环境，可对相关参数进行调整与设置。

5.2 融合型分布式光纤振动传感系统的硬件部分设计与实现

根据第3 章图3-5 所示的Φ-OTDR/Michelson 融合型分布式光纤振动传感系

统的传感结构图，为确保整体仪器化的光纤振动传感系统可持续长时间稳定工

作，本文在具体的仪器化设计过程中将激光器光源模块、光信号放大模块、无

第 147 页

第5 章基于融合型分布式光纤多点振动传感的仪器化设计

139

源光器件模块、触发信号产生模块、光电探测模块、采集处理模块以及电源供

电模块进行了整体安装，从而形成了4U 标准化光信号解调仪。如图5-1 所示

是Φ-OTDR/Michelson 融合型分布式光纤振动传感系统的硬件系统模块化设计

结构图以及其对应的光信号解调仪实物图。由于电源供电模块作为整个传感系

统有源器件的供电部分，因此其在图5-1(a)中未进行绘制和标出。

Laser2

Laser1

DWDM

Isolator

VOA

DAQ

Coupler

Isolator

AOM

EDFA1

EDFA2

PD1

PD2

AFG

激光器光源

模块

采集处理模块

光电探测模块

无源光器件

模块

触发信号产生模块

光信号放

大模块

(a)

(b)

Circulator

图5-1 基于Φ-OTDR/Michelson 融合型分布式光纤振动传感系统的硬件系统设计与实现。

(a) 硬件系统模块化结构图，(b) 光信号解调仪实物图。

5.2.1 激光器光源模块

由图5-1 所示可知，激光器光源模块主要由激光器、光纤隔离器、光纤衰

减器以及声光调制器AOM 组成，下面对其具体的选型参数进行详细介绍。

(a)

(b)

图5-2 中心波长不同的两个窄线宽激光器。(a) 厦门彼格科技有限公司研制的超窄线宽激

光器，(b) 新加坡Denselight 半导体公司研制的窄线宽激光器。

根据第3 章Φ-OTDR/Michelson 融合型分布式光纤振动传感系统的工作机

理可知，其需要两个工作中心波长不同的窄线宽激光器以便于分别进行振动位

第 148 页

天津大学博士学位论文

140

置信息解调和振动频率信息解调。如图5-2 所示是本文在仪器化设计与实现过

程中选择的中心波长为1550.12 nm 与中心波长为1550.74 nm 两个窄线宽激光

器。图5-2(a)所示为厦门彼格科技有限公司生产的中心波长为1550.12 nm 的超

窄线宽激光器，其具体用于Φ-OTDR 部分的振动传感与检测。而图5-2(b)所示

为新加坡Denselight 半导体公司生产的中心波长为1550.74 nm 的窄线宽激光

器，其具体用于Michelson 部分的振动传感与检测。如下表5-1 所示给出了硬

件系统设计与实现时所选用两个光源激光器的关键光学指标参数。

表5-1 两个不同中心波长光源激光器的关键光学指标参数。

激光器类型

输出功率

典型线宽

边摸抑制比

相对强度噪声

1550.12 nm

0~20 mW

≤3 kHz

> 55 dB

< -100 dB/Hz

1550.74 nm

10 mW

≤50 kHz

> 45 dB

< -155dB/Hz

根据Φ-OTDR 部分的传感机理可知，其注入传感光纤为周期性的脉冲光信

号，因此需要将中心波长为1550.12 nm 超窄线宽激光器输出的连续光信号转换

为周期性的脉冲光信号。由于声光调制器具有消光比高、控制方便以及稳定性

高等多优点，故本文选用英国古奇公司生产的型号为T-M200-0.1C2J-3-F2S 的

声光调制器进行具体的光信号转化。该型号的声光调制器共由射频信号驱动模

块和声光调制模块两个部分组成，如图5-3 所示是古奇公司生产的配套声光调

制器实物图。对于上述声光调制器其典型工作波长为1550 nm，移频量约为200

MHz，插入损耗的典型值约为5 dB，并且其输出光脉冲信号的最大上升沿时间

以及下降沿时间可控制在10 ns 以内。

(a)

(b)

图5-3 古奇公司的配套声光调制器。(a) 射频驱动器模块，(b) 声光调制器模块。

基于上述激光器光源模块两个超窄激光器的中心波长分别为1550.12 nm

与1550.74 nm，故其采用的光纤隔离器和光纤衰减器的中心工作波长应为1550

第 149 页

第5 章基于融合型分布式光纤多点振动传感的仪器化设计

141

nm。其中光纤隔离器的作用是使得激光器输出的激光信号只进行单向传输，而

光纤衰减器的作用则是根据传感系统的监测范围，适当调整输入至传感光路中

的功率大小。上述两种类型的无源光器件其直接采用普通的商用国产器件即可。

5.2.2 光信号放大模块

对于融合型分布式光纤振动传感系统，其声光调制器输出周期性脉冲光的

宽度将会直接影响最终系统的定位空间分辨率，因此其脉冲宽度越小则其定位

空间分辨率越高。而脉冲光的占空比过小则会直接影响Φ-OTDR 传感部分的最

大监测范围，故在声光调制器输出脉冲光占空比一定的条件下，可加入脉冲光

EDFA 对其进行功率放大和补偿。另一方面，脉冲光信号在传感光纤内进行传

输时其产生的后向瑞利散射光信号会随传感距离呈指数形式进行衰减，故在较

长距离传感监测时，其光纤尾部反射回光电探测器的后向瑞利散射光信号会更

加微弱。鉴于此，本文在仪器化设计与实现过程中其光电探测器的前段也加入

了一个连续弱光EDFA，以实现其对后向瑞利散射光的有效功率放大。

(a)

(b)

图5-4 光信号放大模块实物图。(a) 脉冲光EDFA，(b) 连续弱光EDFA。

如图5-4 所示是本文在仪器化设计与实现过程中选用脉冲光EDFA 和连续

弱光EDFA。图5-4(a)所示为厦门彼格科技有限公司生产的脉冲光EDFA，而图

5-4(b)所示则为上海瀚宇光纤通信技术有限公司生产的连续弱光EDFA。其中脉

冲光EDFA 的可放大输入脉冲光的宽度范围约为10~200 ns，而连续弱光EDFA

的最小输入功率约为-40 dBm。上述两款EDFA 的具体放大增益均人为可调并

且其内部均设置由中心波长为1550.12 nm 的滤波器。。

5.2.3 无源光器件模块

由图5-1 可知，融合型分布式光纤振动传感系统在仪器化设计与实现过程

第 150 页

天津大学博士学位论文

142

中其无源模块器件模块主要包括3 dB 光纤耦合器、3 端口光纤环形器以及密集

波分复用器DWDM。上述3 种无源光器件因携带有一定长度的传输尾纤，因

而直接将其放置到仪器化设备中则会直接增加整个系统的硬件连接复杂度。此

外，较长的传输尾纤在长期工作以及运输过程中也会降低整机系统的工作稳定

性和可靠性。鉴于此，本文设计了如图5-5(a)所示的集成型无源光器件，如图

5-5(b)所示是长宽高为140×118×18 mm 的无源光器件模块实物图。

5-5 无源光器件模块结构图以及实物图。(a) 结构图，(b) 实物图。

由图5-5 所示的无源光器件结构图可知，其共包含6 个端口，其中Input1

和Input2 端口分别为中心波长为1550.74 nm 的连续激光信号以及中心波长为

1550.12 nm 的脉冲激光信号的输入端口，Output1 与Output2 端口分别为参考光

纤与传感光纤的对应光信号传输端口，PD2 端口为Michelson 传感部分干涉信

号的输出端口，EDFA2 端口为后向瑞利散射光的输出端口。如表5-2 所示是上

述无源光器件模块的关键光学设计参数。

表5-2 无源光器件模块部分设计参数。

器件类型

具体参数

插入损耗

耦合器

工作波长：1550 nm

Input1→Output1: < 4 dB

环形器

工作波长：1550 nm

Input1→Output2: < 4 dB

DWDM

1550.12±0.2 nm; 1550.74±0.2 nm;

Input1→PD2: < 4 dB

转接头

FC/APC 型

Input2→Output2: < 7 dB

连接光纤

SMF-28E 型

Output2→EDFA2: < 7 dB

5.2.4 触发信号产生模块

根据融合型分布式光纤振动传感系统的工作原理可知，在振动位置解调过

程中，Φ-OTDR 传感部分进入传感光纤的脉冲光应具有一定的占空比，故其需

第 151 页

第5 章基于融合型分布式光纤多点振动传感的仪器化设计

143

要一定占空比的脉冲电信号对声光调制器的驱动进行实时控制。此外脉冲光应

与触发采集周期保持同步，以便于获得完整的后向瑞利散射曲线。在仪器化设

计与实现过程中为实现上述要求，本文选取成都中科动态仪器公司生产的型号

为LAI300-PCI 型任意波形发生卡作为整个仪器化传感系统的触发信号产生源。

(a)

(b)

图5-6 触发信号产生模块。(a) 触发参数设置软件，(b) LAI300-PCI 型任意波形发生卡。

LAI300-PCI 型任意信号波形发生卡具有两路信号输出端、一路计数与测频

输入端、8 个数字输入口以及8 个数字输出口。其通过对应上位机触发参数的

设置软件输出各种常见的波形信号诸如TTL 波信号、正弦波信号、三角波信号

以及锯齿波信号等。如图5-6(a)所示是LAI300-PCI 型任意波形发生卡的上位机

触发参数设置软件，图5-6(b)所示是其的实物图。由图5-6(b)所示可知，在融合

型分布式光纤振动传感系统的仪器化设计过程中，LAI300-PCI 型任意波形发生

卡直接插入到工控机中的PCI 插槽即可。如下表5-3 所示是LAI300-PCI 型任意

波形发生卡的关键技术指标。

表5-3 LAI300-PCI 型波形发生卡关键技术指标。

指标名称

指标参数

指标名称

技术参数

频率范围

0.1 Hz~5 MHz

DAC 时钟

0~50 MHz

幅值范围

0~±10 V

频率稳定度

<30 ppm

频率分辨率

0.02 Hz

直流精度

±0.1%

垂直分辨率

14 位

交流精度

±0.2%

5.2.5 光电探测模块

光电探测模块主要用于将传感光信号转换为传感电信号并对其进行相应的

增益放大，因此光电探测模块在设计和选型时应同时包括光电转换和增益放大

第 152 页

天津大学博士学位论文

144

两个模块。根据以上设计要求，本文选用北京世维通光智能科技有限公司生产

的InGaAs PIN 型光电探测器作为传感信号的光电转换模块，而后通过Analog

Devices 公司生产的型号为AD8606 双通道运算放大集成芯片作为光电探测模

块的增益放大模块。如图5-7 所示是基于上述两个核心器件本文设计实现的具

体光电探测模块实物图。

图5-7 光电探测模块实物图。

由图5-7 所示可知，本文设计的光电探测模块共包括双通道光电转换与增

益放大模块，以满足于融合型分布式光纤振动传感系统振动位置传感信息和振

动频率传感信息的解调。如表5-4 所示是设计的光电探测模块的关键技术指标。

表5-4 光电探测模块的关键技术指标。

指标名称

指标参数

指标名称

技术参数

波长范围

1000~1650 nm

最大反向电流

10 mA

最大输入功率

10 dBm

典型的暗电流值

0.05 nA

最大反向电压

25 V

典型的响应度值

0.95 A/W

最大正向电流

10 mA

工作温度范围

-45~85 ℃

5.2.6 采集处理模块

根据5.1 节内容可知，采集处理模块主要包括数据采集模块以及信号处理

模块两部分。其中数据采集模块首先对光电探测模块输出的传感电信号进行模/

数转化与采集，而后传感电信号最终送入到信号处理模块即工控机中进行相应

的解调处理。鉴于Φ-OTDR/Michelson 融合型分布式光纤振动传感系统需要分

别对Φ-OTDR 传感部分以及Michelson 传感部分进行采集与处理，故本文在仪

第 153 页

第5 章基于融合型分布式光纤多点振动传感的仪器化设计

145

器化设计与实现过程中选用了成都中科动态仪器公司生产的型号为ACC4502

的双通道高速数据采集卡，如图5-8 所示。

图5-8 ACC4502 采集卡实物图。

ACC4502 型双通道高速数据采集卡采用同步并行设计，每个通道都设置有

独立的12 bit 模/数转换器，其最大单次采样深度可达64 k/CH。此外，该类型

高速数据采集卡具有同步触发累加平均功能，可实现微弱信号的实时平均噪声

抑制。如下表5-5 所示是ACC4502 型双通道高速数据采集卡的关键技术指标。

表5-5 型号为ACC4502 数据采集卡的主要参数指标。

指标名称

指标参数

指标名称

技术参数

采样速率

1 k~50/100 M sps

交流精度

±0.5% (1 kHz)

模/数分辨率

12 bit

模拟输入

±0.5 V~±0.25 V

存储深度

64 k/CH

累加次数

1~106 可调

直流精度

±0.2% (FS)

输入阻抗

50 Ω、1 MΩ可选

考虑到信号处理模块主要由工控机完成相应的处理与运算解调功能，因此

工控机在选型时应具有一定的系统运算能力和长时工作能力。由以上分析，本

文在具体的仪器化设计与实现过程中选用了研华科技有限公司生产的

IPC-610L 型工控机。该型号工控机具有运算能力强且可长时稳定工作等优势。

5.2.7 电源供电模块

电源供电模块是将外部输入的交流工频电即220 V/50 Hz 的交流电转换为

稳定的直流电，以便于给光信号解调仪中各个有源模块进行直流供电。根据前

述分析可知，光信号解调仪中的有源模块主要包括两个窄线宽激光器、声光调

第 154 页

天津大学博士学位论文

146

制器的驱动模块、两个光信号放大器即脉冲EDFA 和连续弱光EDFA 以及双通

道光电探测器。基于本文中在仪器化设计与实现过程中对上述各个有源器件的

具体选型，则其具体的供电要求如下表5-6 所示。

表5-6 光信号解调仪各有源器件的供电要求。

有源器件名称

具体供电要求

有源器件名称

具体供电要求

Laser1

+5 V

EDFA1

+5 V

Laser2

+5 V

EDFA2

+5 V

AOM 驱动

+24 V

光电探测器

+12 V

根据表5-6 所示光信号解调仪各个有源器件的具体供电要求，本文通过航

天长峰朝阳电源有限公司定制了工频电转直流5/12/24 V 于一体的线性稳压电

源如图5-9 所示。其在输入单相工频220 V 的交流电时可对表5-6 所示的各个

有源器件提供稳定的其满足要求的直流电。

图5-9 电源供电模块实物图。

5.3 融合型分布式光纤振动传感系统的总体软件设计与实现

Φ-OTDR/Michelson 融合型分布式光纤振动传感系统在硬件系统仪器设计

与实现完成后，需要通过上位机的软件部分对其传感信息进行进一步处理和分

析以便于用户实时观测和解读监测目标的安全状态。本节基于实际工程的应用

需求，通过模块化的设计思路，对Φ-OTDR/Michelson 融合型分布式光纤振动

传感系统的解调软件进行了设计与实现。首先本节对Φ-OTDR/Michelson 融合

型分布式光纤振动传感系统的总体系统软件设计流程以及各个模块的主要组成

和功能进行了分析和阐述。而后本节对基于Labview 平台上开发的人机交互系

统软件进行详细的介绍。

第 155 页

第5 章基于融合型分布式光纤多点振动传感的仪器化设计

147

5.3.1 总体软件设计流程分析

如图5-10 所示是Φ-OTDR/Michelson 融合型分布式光纤振动传感系统的总

体软件设计流程图。由图5-10 可知，整个系统软件主要可以分为三个部分即硬

件参数初始化模块、后向瑞利散射信息解调模块和Michelson 干涉信息解调模

块。其中硬件参数初始化模块主要用于对数据采集卡的采集参数以及波形发生

卡的触发参数进行预先配置，而后系统软件根据初始化后的采集参数即可进行

数据采集。后向瑞利散射信息解调模块主要用于对Φ-OTDR 传感部分获取的后

向瑞利散射信息进行解调，以完成异常振动事件入侵信息判断、报警输出以及

关键信息记录功能。Michelson 干涉信息解调模块主要用于对Michelson 干涉信

息进行频率信息解调和事件类别处理分析。下面对上述三个软件模块的具体功

能和作用分别进行阐述和介绍。

图5-10 基于Φ-OTDR/Michelson 融合型分布式光纤振动传感系统的软件设计结构图。

1. 硬件参数初始化模块

根据图5-10 可知，硬件参数初始化模块主要是根据初始化的采集参数和触

发参数完成后向瑞利散射信息和Michelson 干涉信息的采集。其中在硬件参数

初始化过程中主要用于对采集卡的采样速率、采样帧长、累加次数、采集通道

配置以及输入信号采集量程等参数进行预定义和初始化操作。而触发参数初始

第 156 页

天津大学博士学位论文

148

化过程中则主要用于对波形发生卡的脉冲触发信号的占空比、调制幅值以及调

制周期等参数进行预定义和初始化操作。对于5.2 节中所述的高速数据采集卡

以及多功能波形发生卡根据上述硬件参数初始化完成后，上位机采集处理软件

通过高数数据采集卡即可对Φ-OTDR 传感部分获取的后向瑞利散射信息以及

Michelson 传感部分获取的干涉信息进行实时采集与读取。

2. 散射信息解调模块

后向瑞利散射信息解调模块主要用于对Φ-OTDR 传感部分获取的后向瑞利

散射信息进行解调与处理。其首先对Φ-OTDR 传感部分获取的原始后向瑞利散

射曲线分别进行差值化算法处理，以求解出其对应的差值化曲线。根据Φ-OTDR

传感部分的振动传感机理可知，当传感光纤某处受到外部振动事件作用时则其

对应位置处后向瑞利散射信号的干涉强度会发生变化，故此时其对应位置处的

差值化曲线也会发生相应的变化。为直观显示振动事件在传感光纤对应位置处

引起的变化信息，本文将原始后向瑞利散射曲线的差值化运算结果进行了取绝

对值运算，而后并对其进行了直观界面实时显示。在实时界面显示中，其横坐

标表示为传感光纤的实际距离，而横坐标则表示归一化的变化幅值。由图5-10

可知，Φ-OTDR/Michelson 融合型分布式光纤振动传感系统通过Φ-OTDR 传感

部分判定其是否对外部异常振动事件进行报警响应。而Φ-OTDR 传感部分进行

异常振动事件入侵报警则可通过将后向瑞利散射曲线的差值化绝对值运算结果

与固定的阈值进行比较进行具体的判定，即若差值化绝对值运算结果大于设定

的固定阈值则此时系统判定为入侵报警状态，否则继续对Φ-OTDR 传感部分获

取的传感信号进行监测。当系统判定为入侵报警状态时，此时系统软件需进一

步对关键的报警信息诸如入侵位置、入侵事件等进行显示和记录。

在实际工程应用中，通常需要将分布式振动传感监测系统与视频摄像头进

行联动控制，从而实现对被监测目标更为精准的监测和识别，即当传感光纤某

点受到异常振动入侵时，此时通过联动控制对应的视频摄像头即可对振动位置

的具体入侵事件进行进一步监测和识别。为实现分布式光纤振动传感系统与视

频摄像头的联动控制，本文基于用户数据包协议(User Datagram Protocol, UDP)

对上述两者进行了组网设计与实现。UDP 传输协议是一种基于面向无连接的高

速网络传输协议，而分布式光纤振动传感系统在与视频摄像头进行联动控制时

无需与其他额外的系统建立相应的连接，故UDP 传输协议可作为上述联动监测

的理想网络传输协议。

为进一步对Φ-OTDR/Michelson 融合型分布式光纤振动传感系统在实际工

程应用中实现分布式多区域监测的目的，本文基于UDP 传输协议以及郑州捷宸

电子科技有限公司研制的EIO1600 开关量转换模块进一步开发设计了基于16

第 157 页

第5 章基于融合型分布式光纤多点振动传感的仪器化设计

149

通道控制的开关量输出转换模块。

图5-11 EIO1600 开关量转换模块实物图。

如图5-11所示是郑州捷宸电子科技有限公司开发的EIO1600开关量转换模

块实物图，其有16 路独立的继电器控制通道和2 两路RS485 串口通道。故其

通过视频控制平台可同时对16 个监测区域的视频摄像头进行联动控制。

5.3.2 基于LabVIEW 平台开发的多功能人机交互界面

对图5-10 所示的Φ-OTDR/Michelson 融合型分布式光纤振动传感系统的软

件系统，本文基于美国国家仪器(National Instrument, NI)公司所开发的实验室虚

拟仪器工程平台(Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench, LabVIEW)

进行了具体设计与实现。LabVIEW 是一种基于图标替换文本行而开发的一种图

形化编程语言。不同于文本行编程语言其需要根据固定的语句和语序进行顺序

执行，LabVIEW 则直接采取数据流的编程方式，特别是程序框图之间相互连接

的节点决定了具体程序和函数的执行与调用顺序。作为通用的编程系统开发平

台，LabVIEW 提供了大量外观与实际仪器相似的图形空间，从而方便用户可以

快捷的创建人机交互界面。而对于Φ-OTDR/Michelson 融合型分布式光纤振动

传感系统在软件系统设计的各个软件模块，LabVIEW 可通过各个子程序即子

VI 进行了具体实现。子VI 是LabVIEW 在具体软件程序设计时可供其他VI 使

用的VI，类似于文本行编程语言的子程序函数，LabVIEW 的子VI 可通过调用

实现其在不同场合的应用。

为便于用户对Φ-OTDR/Michelson 融合型分布式光纤振动传感系统在实际

工程应用中对各种监测信息的直观认识和操控，本文基于LabVIEW 开发平台

通过多线程并行结构对图5-10 所示的各个软件模块诸如入侵判断、位置显示以

及频率信息解调等进行了组合实现。如图5-12 所示是本文基于LabVIEW 开发

平台设计与实现的人机可视化软件界面。

第 158 页

天津大学博士学位论文

150

图5-12 融合型分布式光纤振动传感系统基于LabVIEW 平台开发的人机交互界面。

由图5-12 可知，整个人机交互软件界面主要包括用户参数调整区域、指示

灯显示区域、入侵信息显示区域和关键入侵信息记录区域。其中用户参数调整

区域主要对融合型振动传感系统在运行过程中的网络端口配置、报警阈值设置、

采集和触发参数调整等参量进行调整和控制。指示灯显示区域主要用于对融合

型振动传感系统在运行过程中的各种状态进行监测和提示。入侵信息显示区域

主要用于对融合型振动传感系统在运行过程中实时振动位置信息和频率信息进

行显示。关键入侵信息记录区域则是通过数据库对融合型振动传感系统在运行

过程中的关键入侵信息进行记录和保存。上述各个区域在融合型振动传感系统

运行过程中的主要实现功能如下表5-7 所示。

表5-7 系统软件主要实现的功能。

功能序号

实现功能

功能序号

实现功能

1

数据采集

5

幅频曲线

2

参数调整

6

事件识别

3

数据保存

7

视频联动

4

差值曲线

8

日志查询

5.4 实验验证与分析

基于5.2 节和5.3 节对Φ-OTDR/Michelson 融合型分布式光纤振动传感系统

光信号解调仪和上位机软件的设计与实现，即可搭建出进行实际工程应用的仪

第 159 页

第5 章基于融合型分布式光纤多点振动传感的仪器化设计

151

器化传感系统。下面本节将从室内实验和室外实验两个方面分别对搭建的仪器

化传感系统进行测试与分析。其中室内实验测试主要用于分析仪器化传感系统

的定位空间分辨率和对应的振动频率响应两个性能指标，而室外实验测试则主

要验证器化传感系统在异常振动入侵时的视频联动监测功能以及其他指标。

5.4.1 室内多点振动实验测试与分析

为验证研制的仪器化融合型分布式振动传感系统在受到多点振动事件同时

作用下，其对应的振动传感检测性能。本节采用了两个光纤PZT 分别作为振动

传感源，对传感监测总长度约为~4 km 的光纤链路同时进行了双点高频振动传

感检测。特别的，在距离传感光信号解调仪约为0.96 km 处施加了25 kHz 的高

频振动信号，而在距离传感光信号解调仪约为2.96 km 处施加了85 kHz 的高频

振动信号。如图5-13 所示是研制的仪器化融合型分布式光纤振动传感系统在其

脉冲光重复频率设置为1 kHz 且脉冲宽度设置为200 ns 时，Φ-OTDR 传感部分

获取的差值化定位曲线。由图5-13 可知，获取的差值特征曲线其在~0.96 km 处

和2.96 km 处有明显的幅值尖峰即与实际作用于传感光纤链路上的振动位置相

吻合。另一方面，由图5-13 中的细节放大图可知，两个振动事件在传感光纤链

路上对应的空间分辨率均约为~20 m，从而与脉冲光的宽度即200 ns 相吻合。

0

1000

2000

3000

4000

5000

0

0.05

0.1

0.15

0.2

29402960

0

0.1

960 980

0

0.1

Amplitude (a.u)

Distance (m)

~20 m

~20 m

图5-13 研制的仪器化融合型分布式光纤振动传感系统对双点振动事件的位置解调结果。

根据第3 章Φ-OTDR/Michelson 融合型分布式光纤振动传感系统的振动传

感机理可知，当振动事件作用于传感光纤上时，其对应的频率信息可同时通过

Michelson 传感部分进行解析。如图5-14 所示为25 kHz 高频振动信号与85 kHz

高频振动信号同时作用于传感光纤链路上时，仪器化融合型分布式光纤振动传

感系统通过Michelson 传感部分解析出的频率信息。由图5-14 可知，在0~100

kHz 的频谱图中，其在25 kHz 处和85 kHz 处有明显的频率尖峰，从而与待测

振动信号的频率信息相一致。

第 160 页

天津大学博士学位论文

152

20

40

60

80

100

0

0.1

0.2

0.3

Frequency (kHz)

Amplitude (a.u)

25 kHz

85 kHz

图5-14 研制的仪器化融合型分布式光纤振动传感系统对双点振动事件的频率解调结果。

综上所述可知，研制的仪器化融合型分布式光纤振动传感系统可对多点振

动传感事件进行精准的位置解析和频率解析。并且在数据采集卡采样速率和探

测器带宽一定的条件下，其定位空间分辨率将主要取决于脉冲光的宽度。而其

最大频率响应范围则仅受限于数据采集卡的实时采样率，故可达上MHz 量级。

5.4.2 室外周界安防实验测试与分析

为进一步验证研制的仪器化融合型分布式振动传感系统在实际工程中的有

效性和可行性，本文基于山东省某供水公司总长度约为500 m 的厂区周界，通

过多区域摄像头和声光报警器的联动控制对其进行了现场测试。根据实际的监

测需求，此次测试将整个厂区周界共划分为5 个连续式监测区域，并且每个监

测区域依据其监测范围的大小分别设置2~5 个摄像头和1~2 个声光报警器，从

而达到对整个厂区周界实现无死角的有效监测和监控。考虑到每个区域会同时

接入多个摄像头，本文基于5.3 节的16 通道EIO1600 开关量转换模块，通过天

地伟业技术有限公司研制的型号为TC-NR2080M7-E16 型视频监控平台对其进

行了具体的实现。而对于每个监测区域的声光报警器则可直接通过EIO1600 开

关量转换模块的输出通道进行联动控制。基于以上硬件参数设置，当有振动事

件作用于周界围栏上时，研制的仪器化融合型分布式光纤振动传感系统则首先

根据上位机软件解调出其对应具体的振动位置，而后进一步计算出其对应的监

测区域。最终EIO1600 开关量转换模块根据接收到的预置位命令即可实现对应

区域摄像头和声光报警器的联动控制。

如下表5-8 所示是此次现场测试时详细的监测区域划分以及其对应的预置

位设置。以第1 个监测区域即1~120 m 对应的监测区域为例，下面对具体的联

动控制过程进行详细的说明。由表5-8 可知，在1~120 m 的监测区域其对应监

控平台预置位和声光报警预置位均为1，即此时在1~120 m 的监测区域内所有

布置的摄像头和声光报警器其均同时受EIO1600 开关量转换模块第1 个输出通

第 161 页

第5 章基于融合型分布式光纤多点振动传感的仪器化设计

153

道的控制。当有振动事件作用于1~120 m 监测区域内的任意一点时，则此时上

位机软件通过UDP 传输协议使EIO1600 开关量转换模块的第1 个输出通道进

行动作，从而达到其同时联动控制所有对应的摄像头和声光报警器的目的。

表5-8 监测区域划分以及预置位定义。

监测区域划分(m)

监控平台预置位

声光报警预置位

转换模块输出通道

1~120

1

1

1

121~200

2

2

2

201~300

3

3

3

301~380

4

4

4

381~500

5

5

5

(a)

(b)

声光报警灯

声光报警灯

(c)

(d)

图5-15 室外现场测试图。(a) 无振动事件时声光报警器状态，(b) 有振动事件时声光报警

器状态，(c) 无振动事件时视频监控状态，(c) 有振动事件时视频监控状态。

如图5-15 所示是对第5 个监测区域即381~500 m 的监测区域任意敲击传感

围栏时仪器化振动传感系统的联动控制结果。图5-15(a)所示是敲击传感围栏前

声光报警灯的状态，图5-15(b)所示是敲击传感围栏后声光报警灯的状态。由图

5-15(a)和(b)可以看出，在敲击传感后声光报警灯实现了从未点亮到点亮的工作

状态改变。图5-15(c)所示是敲击围栏前视频监控平台的监控状态，图5-15(d)

所示为敲击围栏后视频监控平台的监控状态。由图5-15(c)和(d)可以看出，敲击

传感围栏后，仪器化振动传感系统对第5 个监测区域的3 个摄像头和2 个声光

报警器同时实现了联动控制。

第 162 页

天津大学博士学位论文

154

综合现场测试分析，可得到研制的4U 标准化融合型分布式光纤振动传感

系统的整体性能参数指标，具体如下表5-9 所示。

表5-9 4U 标准化分布式光纤振动传感系统整体性能参数表。

指标名称

指标参数

指标名称

指标参数

空间分辨率

~ 20 m

联动控制时间

≤1 s

监测范围

≤20 km

识别响应时间

≤0.5 s

频率响应

≤5 MHz

开机时间

≤2 s

系统响应时间

≤2 s

防区数量

≤16

多点检测

≥2 个

供电输入

~220 V/50 Hz

5.5 本章小结

根据工业化的设计要求以及分布式光纤振动传感系统在实际应用中的具体

需求，本章基于Φ-OTDR/Michelson 融合型分布式光纤振动传感系统对其标准

化仪器的设计与实现开展了具体研究。首先对仪器化设计的总体设计要求、硬

件设计要求以及软件设计要求进行了具体分析和阐述。特别的，在仪器化设计

与实现的硬件方面，首先对Φ-OTDR/Michelson 融合型分布式光纤振动传感系

统硬件组成进行了具体划分诸如激光器光源模块、光信号放大模块、无源光器

件模块、触发信号产生模块以及光电探测模块等。而后对上述模块中的各个器

件的具体选型要求进行了详细分析。最终搭建和形成了一套4U 标准化的光信

号解调仪。而在上位机软件设计与实现方面，则首先根据实际应用的监测要求

以及具体的实现功能，对其进行了具体的模块化划分和设计。基于LabVIEW

图形化语言开发平台，最终设计并实现了一套具备多功能的人机交互软件。为

验证和测试研制的仪器化传感系统在实际工程应用中的有效性和可靠性，本章

分别进行了室内实验测试和室外现场应用测试。室内和室外测试结果表明，研

制的仪器化传感系统可以完全满足实际工程中的多点振动检测需求。

第 163 页

第6 章总结与展望

155

第6 章总结与展望

6.1 总结

本文针对分布式光纤振动传感技术在实际工程应用中的重大监测需求，以

双Mach-Zehnder 干涉型分布式光纤振动传感系统为基础，对分布式光纤振动传

感技术的关键参数进行了深入研究。首先，基于双光源非对称干涉结构和信号

变换分析方法，实现了分布式光纤振动传感技术进行长距离传感的检测需求。

其次，基于波分复用技术的多传感机理融合结构，实现了分布式光纤振动传感

技术的多点与宽频振动检测。再次，基于模式识别技术的智能信号分析与处理

方法，实现了分布式光纤振动传感技术在实际应用中可靠性和稳定性的提升。

最后，基于工业化的设计要求和模块化的设计思路，搭建了4U 标准化振动传

感工程样机，从而进一步推动了科研成果的有效转化。

本论文的主要研究工作总结如下：

1. 基于干涉型分布式光纤振动传感结构，研究了光纤振动引起相位调制的

理论模型、光波的干涉模型以及传感信号的传输模型。针对双Mach-Zehnder

干涉型分布式光纤振动传感系统的相干探测模型，分析了激光后向散射噪声对

其长距离传感检测的影响。构建了基于双光源非对称双Mach-Zehnder 干涉型分

布式光纤振动传感系统的后向散射噪声抑制结构，提升了Mach-Zehnder 干涉型

分布式光纤振动传感系统的最大监测范围。针对双光源中心波长非对称性的问

题，理论分析和推导了其对基于互相关时延估计定位算法的影响，提出了基于

极大值混叠离散小波时频变换的定位求解方法。基于光纤振动传感信号端点检

测、高频振动信号截取、时频包络提取和互相时延估计运算的定位流程，对总

长为82 km 以及101 km 的传感光纤链路分别进行了现场测试。结果表明，在

采样率为5 MS·s-1 和采样间隔为0.3 s 的条件下，双光源非对称双Mach-Zehnder

干涉型分布式光纤振动传感系统其95%以上的定位误差可以有效的控制±40 m

范围之内且其平均定位时间可以控制在135 ms 左右。故提出的基于极大值混叠

离散小波变换的定位求解方案可完全满足实际工程的应用需求。

2. 针对双Mach-Zehnder 干涉型分布式光纤振动传感系统在实际工程应用

中无法同时多点定位检测的技术瓶颈，基于波分复用技术的双传感融合机理以

及Φ-OTDR 型分布式光纤振动传感系统的传感优势，设计了基于双波长密集波

分复用的Φ-OTDR/MZI 融合型分布式光纤振动传感结构，实现了分布式光纤振

第 164 页

天津大学博士学位论文

156

动传感技术可多点振动检测和宽频振动检测的应用需求。为简化硬件传感结构

和有效抑制光纤双折射对干涉光可见度的影响，基于Michelson 干涉仪型分布

式光纤振动传感系统，进一步设计并搭建了Φ-OTDR/Michelson 融合型分布式

光纤振动传感系统。为有效扩大融合型分布式光纤振动传感系统的线性解调动

态范围以及抑制其解调频谱中存在的高次谐波倍频问题，引入了基于3×3 耦合

器的线性解调方法，提出并设计了一种基于改进型的相位生成载波解调方案，

从而实现了振动信号幅频信息的线性解调和精确解调。从简化传感传感结构的

角度，设计并构建了基于Φ-OTDR/Sagnac 融合的分布式光纤振动传感结构，其

只需要单根光纤链路即可对干涉信息和散射信息进行融合振动传感。

3. 针对分布式光纤振动传感系统在实际工程应用中存在误报率高和应用

可靠性差等不足，基于双Mach-Zehnder 干涉型分布式光纤振动传感系统对其进

行了复杂应用环境下多类别传感事件的智能模式识别与分类研究。首先基于径

向基神经网络和支持向量机分类器，通过构建包含有传感信号时域、频域、统

计域、能量熵以及复杂度等方面的多维度混合特征向量，实现了复杂应用环境

下多类别传感事件的准确识别与分类。经相关实验测试，基于多维度混合特征

向量的识别与分类方案可对常见的5 种传感事件进行有效的识别与分类，且其

平均识别率高达97%以上。另一方面，为降低模式识别过程中信号预处理的复

杂度以及提升其复杂传感事件的甄别能力，基于Mel 时频谱的信号转换方法和

传感信号灰度图的二维映射方法，分别构建了基于2DCNN 的深度学习分类模

型和2DCNN-LSTM 的混合深度学习分类模型。经现场实验测试，提出的基于

自适应特征提取的深度学习分类方案可有效对7 种以上的传感事件进行准确识

别与分类，且其平均识别准确率高达96%以上。

4. 基于分布式光纤振动传感系统在实际工程应用的具体监测需求，分析了

Φ-OTDR/Michelson 融合型分布式光纤振动传感系统进行仪器化设计时的硬件

要求和软件要求。根据模块化的设计思路，对Φ-OTDR/Michelson 融合型分布

式光纤振动传感系统的硬件部分和软件部分进行了具体实现，搭建了4U 标准

化的光信号解调仪器，开发了易于维护和操作的人机可视化系统软件界面。基

于UDP 网络传输协议和多通道开关量转换模块，进一步设计与实现了分布式多

区域的视频联动监测功能，并开展了相关现场测试与应用研究。

6.2 主要创新点

1. 基于双Mach-Zehnder 干涉型相干探测结构，分析了后向散射噪声对其

长距离传感检测的严重影响，构建了基于双光源非对称双Mach-Zehnder 干涉型

第 165 页

第6 章总结与展望

157

的长距离分布式光纤振动传感系统。针对光源中心波长非对称性致使互相关时

延估计定位算法失效的不足，基于时频变换的处理思路，提出了基于极大值混

叠离散小波变换的定位方案，实现了非对称双Mach-Zehnder 干涉型分布式光纤

振动传感系统进行长距离传感监测时，其实时精准定位检测的需求。

2. 基于Φ-OTDR 型分布式光纤振动传感系统具有定位精度高和可同时多

点定位检测的应用需求，设计并构建了Φ-OTDR/MZI 融合型分布式光纤振动传

感系统。为有效抑制偏振退化对传感检测的影响，基于Φ-OTDR/MZI 融合型分

布式光纤振动传感结构，进一步设计搭建了Φ-OTDR/Michelson 融合型的分布

式光纤振动传感系统。为扩大振动传感系统的线性解调范围和抑制高次谐波倍

频效应，提出并设计了一种改进型的相位生成载波线性解调方案，实现了振动

信号幅频信息的线性解调。为有效简化传感光路结构，提出并设计了一种基于

了Φ-OTDR/Sagnac 融合型分布式光纤振动传感系统，实现了基于单光纤链路多

点振动检测和宽频振动检测的应用需求。

3. 基于分布式光纤振动传感系统在实际工程中对其稳定性和可靠性的要

求，首先构建了基于一维传感信号的多维度混合特征向量，而后通过径向基神

经网络分类器和支持向量机分类器组成的融合型分类器对复杂应用环境下的多

类别传感事件实现了准确的识别与分类。为降低模式识别的信号预处理复杂度

和提升整体的识别分类效率，基于传感信号Mel 时频谱和灰度图的二维信号预

处理方法，设计了基于2DCNN 的深度学习分类模型以及2DCNN-LSTM 的混

合深度学习分类模型，实现了多类别传感信号典型特征自适应提取的目的，提

升了其在复杂应用环境下多类别传感模式检测的有效性。

4. 基于工业化的设计要求和模块化的设计思路，对Φ-OTDR/Michelson 融

合型分布式光纤振动传感系统进行了仪器化设计与实现，搭建了4U 标准化光

信号解调仪样机，开发了易于操作和维护的人机交互软件。根据实际现场的应

用监测需求，基于UDP 网络传输协议和多通道开关量转换模块，开发了基于分

布式多区域视频联动监测功能，并开展了现场应用测试研究。

6.3 展望

根据本文对分布式光纤振动传感系统的关键参数研究以及其在实际工程应

用中具体的应用需求，分布式光纤振动传感系统在长距离传感监测、多点宽频

振动传感检测以及智能振动传感检测等方面还可进行以下研究和探索：

1. 随着分布式光纤振动传感技术在长距离管道安全监测以及长距离周界

安防中日益发挥重要作用，虽然目前基于双光源非对称Mach-Zehnder 干涉型分

第 166 页

天津大学博士学位论文

158

布式光纤振动传感系统可突破100 km 的有效传感检测，但后续仍可适当引入

相关中继放大设施对其传感检测范围进行进一步有效提升和扩大。

2. 根据融合型分布式光纤振动传感系统的工作机理可知，其频率响应范围

理论上仅受数据采集设备的最大采样率限制，故融合型分布式光纤振动传感系

统的频率响应带宽可达上MHz。而由于融合型分布式光纤振动传感系统的定位

空间分辨率理论上主要由进入传感光纤的脉冲宽度决定，故激光脉冲光信号的

宽度越窄，则其对应的空间分辨率越高。但激光脉冲光信号的宽度过小会严重

制约融合型分布式光纤振动传感系统的最大监测范围。因此，融合型分布式光

纤振动传感系统后续可进一步通过特殊脉冲编码等方式提升其空间分辨率。

3. 分布式光纤振动传感系统的可靠性和稳定性是其在实际工程应用中成

功应用的关键，虽然现有的模式识别技术可对复杂应用环境下的多类别传感事

件进行有效的甄别和分类，但其需要依赖大量的已知标签数据集。而实际工程

应用中，往往不具备长时间学习训练的条件，特别对于一些复杂的应用工程环

境，其通常会伴随一些新型的未知扰动目标监测事件。鉴于此，未来可基于无

监督识别与分类机理对复杂应用环境下的多类别扰动事件进行精准甄别。具体

是，基于无监督机理的识别与分类检测方案，其无需对待测扰动模式进行预先

标签设定，通过在训练测试过程中的扰动特征聚类分割效应即可实现对应扰动

模式的精准识别与分类检测。此外，在今后的智能识别检测过程中还可进一步

借助于主动电子式通讯监控设备诸如电子地图、无线通讯提示等实现主动式预

警监测功能和目的。综上所述，基于以上智能识别与分类检测方案，分布式光

纤振动传感系统在复杂应用环境下的可靠性和稳定性能将会得到有效提升。

第 167 页

参考文献

159

参考文献

[1] 秦荦晟，徐挺，贾瑞鹏，胡梦纯，李豫龙．箭载光纤惯组电路组件的振动

响应研究[J]．上海航天，2020，37(S2)：159-165．

[2] 任鹏，申宇，李轩，周智．深海立管姿态监测的分布式光纤传感技术[J]．中

国海洋凭条，2014，29(2)：26-32．

[3] 纵恒，王文伟，陈阳娟．大型石油化工储罐区消防安全系统设计[J]．合肥

工业大学学报：自然科学版，2012，35(9)：1259-1263．

[4] Huang W, Pan J Y. Application of distributed fiber optic warning system in the

refined oil pipeline[J]. Laser Technology, 2016, 40: 897-901.

[5] Lenner M, Frank A, Yang L, et al. Long-Term reliability of fiber-optic current

sensors[J]. IEEE Sensors Journal, 2020, 20(2): 823-832.

[6] Wu S Y, Zheng S S. Detection of Partial Discharge in GIS and Transformer

Under Impulse Voltage by Fluorescent Optical Fiber Sensor[J]. IEEE Sensors

Journal, 2021, 21(9): 10675-10684.

[7] 陈果．光纤传感在桥梁健康监测系统中的应用[J]．黑龙江交通科技，2021，

44(9)：250-251．

[8] 周超．基于区域分布光纤传感的桥梁健康监测技术综述[J]．现代交通技术，

2019，16(6)：1-8．

[9] 李秋顺，蔡雷，马耀宏，等．长周期光栅生物传感器研究进展[J]．中国光

学，2018，11(3)：476-502．

[10]Tripathi S M, Bock W J, Mikulic P, et al. Long period grating based biosensor

for the detection of Escherichia coli bacteria[J]. Biosensors&Bioelectronics,

2012, 35(1): 308-312.

[11]卢娜，安博文，李玉涟，等．基于时域特征的光纤安防系统信号识别运算

[J]．传感器与微系统，2017，36(4)：150-152．

[12]He N Y, Zhu J. A Weighted Partial Domain Adaptation for Acoustic Scene

Classification and Its Application in Fiber Optic Security System[J]. IEEE

Access, 2021, 9: 2244-2250.

[13]熊杰．光纤传感技术在铁路检测监测中的应用研究[J]．铁道通信信号，2018，

54(8)：67-73．

[14]Wang K T, Leung C K. Applications of a distributed fiber optic crack sensor for

第 168 页

天津大学博士学位论文

160

concrete structures[J]. Sensors and Actuators, A: Physical, 2007, 135: 458-164.

[15]Roriz P, Ferreira M S, Schuster K, et al. A Fabry-Perot sensor prototype for

low-pressure measurements[J]. Microwave and Optical Technology Letters,

2014, 56(12): 2981-2984.

[16]Zeng H Y, Yan R J, Xu L, et al. Application study on fiber Bragg grating sensors

in damage monitoring of sandwich composite joints[J]. Journal of Sandwich

Structures&Materials, 2020, 22(5): 1542-1563.

[17]孟洲，陈伟，王建飞，等．光纤水听器技术的研究进展[J]．激光与光电子

学进展，2021，58(13)：1306009-1-1306009-21．

[18]彭飞．相位敏感型光时域反射仪及其应用研究[D]．成都：电子科技大学，

2015．

[19]施羿．提升Φ-OTDR 探测性能的关键技术研究[D]．天津：天津大学，2017．

[20]Chelliah P, Murgesan K, Samvel S, et al. Looped back fiber mode for reduction

of false alarm in leak detection using distributed optical fiber sensor[J]. Applied

Optics, 2010, 49(20): 3869-3874.

[21]Yan L S, Zhang Z T, Wang P, et al. Fiber sensors for strain measurements and

axle counting in high-speed railway applications[J]. IEEE Sensors Journal, 2011,

11(7): 1587-1594.

[22]余明慧．基于分布式光纤传感的周界警戒系统关键技术及其设计[D]．武汉：

武汉工程大学，2017．

[23]Lin Y H, Zheng B H, Wang L. Cascaded fiber-optic interferometers for

multi-perimeter-zone intrusion detection with a single fiber used for each

defended zone[J]. IEEE Sensors Journal, 2021, 21(9): 10685-10694.

[24]Deng L, Cai C S. Application of fiber optic sensors in civil engineering[J].

Structural Engineering and Mechanics, 2007, 25(5): 577-596.

[25]Zhao Z Y, Tang M, Wang L, et al. Distributed vibration sensor based on

space-division multiplexed reflectometer and interferometer in multicore

fiber[J]. IEEE Journal of Lightwave Technology, 2018, 36(24): 5764-5772.

[26]Wang H, Sun Q Z, Li X L, et al. Improved location algorithm for multiple

intrusions in distributed Sagnac fiber sensing system[J]. Optics Express, 2014,

22(7): 7587-7597.

[27]Shi Y, Feng H, Zeng Z M. Distributed fiber sensing system with wide frequency

response and accurate location[J]. Optics and Lasers in Engineering, 2016, 77:

219-224.

第 169 页

参考文献

161

[28]张叶浩．基于3*3 耦合器双马赫曾德分布式光纤传感系统的设计[D]．长春：

长春理工大学，2018．

[29]Xie S R, Zou Q L, Zhang M, et al. Positioning error prediction theory for dual

Mach-Zehnder interferometric vibration sensor[J]. IEEE Journal of Lightwave

Technology, 2011, 29(3): 362-368.

[30]Huang X D, Yu J, Liu K, et al. Configurable filter-based endpoint detection in

DMZI vibration system[J]. IEEE Photonics Technology Letters, 2014, 26(19):

1956-1959.

[31]Chen Q N, Liu T G, Liu K, et al. An elimination method of polarization-induced

phase shift and fading in dual Mach-Zehnder interferometry distrubance sensing

system[J]. EEE Journal of Lightwave Technology, 2013, 31(19): 3135-3141.

[32]Zhang A L, Li D, Pan H G, et al. Mach-Zehnder fiber sensing and positioning

system based on common optical path technology[J]. Applied Optics, 2019,

58(13): 3454-3458.

[33]唐嘉鹏．基于迈克尔逊干涉原理的微压力传感器设计[D]．南京：南京信息

工程大学，2021．

[34]刘佳．基于偏振检测的分布式光纤振动传感研究[D]．天津：天津大学，2011．

[35]Hong X B, Wu J, Zuo C, et al. Dual Michelson interferometers for distributed

vibration detection[J]. Applied Optics, 2011, 50(22): 4333-4338.

[36]腾飞．基于双Sagnac 结构分布式光纤扰动传感系统及其定位技术研究

[D]．深圳：深圳大学，2021．

[37] Hoffman P R, Kuzyk M G. Position determination of an acoustic burst along a

Sagnac interferometer [J]. IEEE Journal of Lightwave Technology, 2004, 22(2):

494-498.

[38]朱辉．Φ-OTDR 分布式光纤扰动传感系统稳定性与环境适应型研究[D]．南

京：东南大学，2017．

[39]Bahrampour A R, Moosavi A, Bahrampour M J, et al. Spatial resolution

enhancement in fiber Raman distributed temperature sensor by employing

ForWaRD deconvolution algorithm[J]. Optical Fiber Technology, 2011, 17(2):

128-134.

[40]Wang Y, Jin B Q, Wang Y C, et al. Real-time distributed vibration monitoring

system using phi-OTDR[J]. IEEE Sensors Journal, 2017, 17(5): 1333-1341.

[41]Pang F F, He M T, Liu H H, et al. A fading-discrimination method for

distributed vibration sensor using coherent detection of phi-OTDR[J]. IEEE

第 170 页

天津大学博士学位论文

162

Photonics Technologies, 2016, 28(23): 2752-2755.

[42]Peng F, Cao X L. A hybrid phi/B-OTDR for simultaneous vibration and strain

measurement[J]. Photonics Sensors, 2016, 6(2): 121-126.

[43]Zhang J D, Zhu T, Zhou H, et al. High spatial resolution distributed fiber system

for multi-parameter sensing based on modulated pulses[J]. Optics Express, 2016,

24(24): 27482-27493.

[44]Barnoski M K, Rourke M D, Jensen S M, et al. Optical time domain

reflectometer[J]. Applied Optics, 1977, 16(9): 2375-2379.

[45]吴慧娟，陈忠权，吕立冬，等．基于DOFVS 的新型压力输水管道泄漏在

线监测方法[J]．仪器仪表学报，2017，38(1)：159-165．

[46]单媛媛．基于Φ-OTDR 的分布式光纤振动传感系统关键技术研究[D]．南京：

南京大学，2019．

[47]Taylor H F, Lee C E, Apparatus and method for fiber optic intrusion sensing:

United States, US73744991A[P]. 1993-03-16.

[48]Juarez J C, Maier E W, Choi K N, et al. Distributed fiber-optic intrusion sensor

system[J]. IEEE Journal of Lightwave Technology, 2005, 23(6): 2081-2087.

[49]刘昕．干涉型光纤振动传感器定位精度及及解调算法研究[D]．太原：太原

理工大学，2019．

[50]王杰，贾新鸿，饶云江，等．基于双向拉曼放大的相位敏感光时域反射仪

[J]．物理学报，2013，62(4)：04212-1-04212-5．

[51]Qin Z G, Zhu T, Chen L, et al. High sensitivity distributed vibration sensor

based on polarization-maintaining configurations of Phas-OTDR[J]. IEEE

Photonics Technology Letters, 2011, 23(15): 1091-1093.

[52]Rogers A J. Polarization-optical time domain reflectometry: a technique for the

measurement of field distributions[J]. Applied Optics, 1981, 20: 1060-1074.

[53]Zhang Z Y, Bao X Y. Distributed optical fiber vibration sensor based on

spectrum analysis of polarization-OTDR system[J]. Optics Express, 2008,

16(14): 10240-10247.

[54]Horiguchi T, Tateda M. Optical-fiber-attenuation investigation using stimulated

Brillouin scattering between a pulse and a continuous wave[J]. Optics Letters,

1989, 14(8): 408-410.

[55]李嘉琪．用于BOTDA 光纤传感系统的数据处理方式的研究[D]．长春：吉

林大学，2020．

[56]Zhu T, He Q, Xiao X H, et al. Modulated pulses based distributed vibration

第 171 页

参考文献

163

sensing with high frequency response and spatial resolution[J]. Optics Express,

2013, 21(3): 2953-2963.

[57]He Q, Zhu T, Zhou J, et al. Frequency response enhancement periodical

nonuniform sampling in distributed sensing[J]. IEEE Photonics Technology

Letters, 2015, 27(20): 2158-2161.

[58]Russell S J, Brady K R, Dakin J P. Real-time location of multiple time-varying

strain disturbance, acting over a 40-km fiber section, using a novel dual-Sagnac

interferomter[J]. IEEE Journal of Lightwave Technology, 2001, 19(6): 205-213.

[59]Sun Q Z, Liu D M, Wang H, et al. Distributed fiber-optic vibration sensor using

a ring Mach-Zehnder interferometer[J]. Optics Communications, 2008, 281(6):

1538-1544.

[60]Wu Y, Pang B, Jia B, et al. Fiber optic line-based sensor employing time delay

estimation for disturbance detection and location[J]. IEEE Journal of Lightwave

Technology, 2014, 32(5): 1032-1037.

[61]Ma C Y, Liu T G, Liu K, et al. Long-range distributed fiber vibration sensor

using an asymmetric dual Mach-Zehnder interferometer[J]. IEEE Journal of

Lightwave Technology, 2016, 34(9): 2235-2239.

[62]Li P H, Wang Y, Liu X, et al. Sagnac vibration sensing system with nested pulse

method[J]. IEEE Journal of Lightwave Technology, 2021, 39(5): 1550-1556.

[63]谢孔利，饶云江，冉曾令．基于大功率超窄线单模光纤激光器的Φ-光时域

反射计光纤分布式传感系统[J]．光学学报，2008，28(3)：569-572．

[64]Lu Y L, Zhu T, Chen L A, et al. Distributed vibration sensor based coherent

detection of phase-OTDR[J]. IEEE Journal of Lightwave Technology, 2010,

28(22): 3243-3249.

[65]梁可帧，潘政淸，周俊，等．一种基于相位敏感光时域反射计的多参量振

动传感器[J]．中国激光，2012，39(8)：0805004-1-0805004-5．

[66]Peng F, Wu H, Jia X H, et al. Ultra-long high-sensitivity Φ-OTDR for high

spatial resolution intrusion detection of pipelines[J]. Optics Express, 2014,

22(10): 13804-13810.

[67]Fang G S, Xu T W, Feng S W, et al. Phase-sensitive optical time domain

reflectometer based on phase-generated carrier algorithm[J]. IEEE Journal of

Lightwave Technology, 2015, 33(13): 2811-2816.

[68]Yue H M, Zhang B, Wu Y X, et al. Simultaneous and signal-to-noise ratio

enhancement extraction of vibration location and frequency information in

第 172 页

天津大学博士学位论文

164

phase-sensitive optical time domain reflectometry distributed sensing system[J].

Optical Engineering, 2015, 54(4): 222-227.

[69]Yang G Y, Fang X Y, Liu Q W, et al. Frequency response enhancement of

direct-detection

phase-sensitive

OTDR

by

using

frequency

division

multiplexing[J].

IEEE

Journal

of

Lightwave

Technology,

2018,

36(4):

1197-1203.

[70]Muaneda Y, Faralli S, Oton C J, et al. Dynamic phase extraction in a modulated

double-pulse phi-OTDR sensor using a stable homodyne demodulation in direct

detection[J]. Optics Express, 2018, 26(2): 687-701.

[71]Wu Y, Wang Z N, Xiong J, et al. Bipolar-coding phi-OTDR with interference

fading elimination and frequency drift compensation[J]. IEEE Journal of

Lightwave Technology, 2020, 38(21): 6121-6128.

[72]He H J, Shao L Y, Li Z L, et al. Distributed vibration sensing with high

frequency response based on frequency division multiplexing[C]. Optical Fiber

Communication Conference and Exhibition, 2016, 1-3.

[73]Wu H J, Xiao S K, Li X Y, et al. Separation and determination of the disturbing

signals in phase-sensitive optical time domain reflectomertry(Phi-OTDR)[J].

IEEE Journal of Lightwave Technology, 2015, 33(15): 3156-3162.

[74]Wang B J, Pi S H, Sun Q, et al. Improved wavelet packet classification

algorithm for vibrational intrusions in distributed fiber-optic monitoring

systems[J]. Optical Engineering, 2015, 54(5): 055104-1-055104-7.

[75]Huang X D, Wang Y D, Liu K, et al. Event discrimination of fiber disturbance

based on filter bank in DMZI sensing system[J]. IEEE Photonics Journal, 2016,

8(3): 7100814-1-7100814-15.

[76]Xu C G, Guan J J, Bao M, et al. Pattern recognition based on enhanced

multifeature parameters for vibration events in φ-OTDR distributed optical fiber

sensing system[J]. Microwave and Optical Technology Letters, 2017, 59(12):

3134-3141.

[77]Marie T F B, Han D Z, An B W, et al. A research on fiber-optic vibration pattern

recognition based on time-frequency characteristics[J]. Advances in Mechanical

Engineering, 2018, 10(12): 1-10.

[78]姜霁珊，江毅，刘达，等．基于双M-Z 干涉仪的光纤周界防护系统[J]．光

学技术，2015，41(3)：193-196．

[79]Huang J W, Chen Y C, Song Q H, et al. Distributed fiber-optic sensor for

第 173 页

参考文献

165

location based on polarization-stabilized dual-Mach-Zehnder interferometer[J].

Optics Express, 2020, 28(17): 24820-24832.

[80]Zhou P W, Tu C, Li Y, et al. Development of a variable and broad speed range

all-fiber laser vibration measurement technology[J]. Optical Fiber Technology,

2018, 45: 188-194.

[81]Liu T G, Chen Q N, Ding Z Y, et al. A polarization control method based on

chaotic particle swarm optimization algorithm in distributed fiber-optic

sensor[J]. Sensor Letters, 2012, 10(7): 1507-1510.

[82]安建昌，江俊峰，徐中原，等．光纤传感与红外视频的复合入侵监控系统

设计[J]．红外与激光工程，2020，49(5)：170-176．

[83]张旭苹，丁哲文，宏瑞，等．相位敏感光时域反射分布式光纤传感技术[J]．光

学学报，2021，41(1)：0106004-1-0106004-15．

[84]高晓文，张自丽，叶博，等．一种改进的光纤水听器3×3 耦合器解调算法

[J]．声学与电子工程，2019，3(135)：15-19．

[85]Tong Y W, Zeng H L, Li L Y, et al. Improved phase generated carrier

demodulation algorithm for eliminating light intensity disturbance and phase

modulation amplitude variation[J]. Applied Optics, 2012, 51(29): 6962-6967.

[86]Liu Y, Wang L W, Tian C D, et al. Analysis and optimization of the PGC method

in all digital demodulation systems[J]. IEEE Journal of Lightwave Technology,

2008, 26(18): 3225-3233.

[87]陈沁楠．双马赫-曾德型分布式光纤振动传感若干关键技术研究[D]．天津：

天津大学，2015．

[88]郭澎．复杂信号谱位相调制光纤传感技术的研究[D]．天津：南开大学，2007．

[89]孙韦．基于光纤振动系统相位调制方法的改进研究[D]．长春：吉林大学，

2019．

[90]恩德．迈克尔逊干涉型集成光学加速度地震检波器的理论与实验研究

[D]．天津：天津大学，2005．

[91]陈朋超．长输管道安全预警系统若干关键技术研究[D]．天津：天津大学，

2009．

[92]孙琪真．分布式光纤传感与信息处理技术的研究及应用[D]．武汉：华中科

技大学，2008．

[93]唐璜．光纤振动传感技术在周界安防领域的应用方法研究[D]．上海：复旦

大学，2012．

[94]Tucker R S, Hinton K. Energy consumption and energy density in optical and

第 174 页

天津大学博士学位论文

166

electronic signal processing[J]. IEEE Photonics Journal, 2011, 3(5): 821-833.

[95]Chen Z P, Li Z H. Robust precise time difference estimation based on digital

zero-crossing detection algorithm[J]. IEEE Transactions on Instrumentation and

Measurement, 2016, 65(8): 1739-1748.

[96]Zhu C H, Zuo D S, W J P. ntrusion signal recognition of perimeter security

based on sagnac sensor[J]. Transducer and Microsystem Technology, 2016,

35(1): 19-21.

[97]Zhang A L, Li D. Interferometric sensor with a PGC-AD-DSM demodulation

algorithm

insensitive

to

phase

modulation

depth

and

light

intensity

disturbance[J]. Applied Optics, 2018, 57(27): 7950-7955.

[98]He J, Wang L, Li F, et al. An ameliorated phase generated carrier demodulation

algorithm with low harmonic distortion and high stability[J]. IEEE Journal of

Lightwave Technology, 2010, 28(22): 3258-3265.

[99]Koo K P, Tveten A B, Dandridge A. Passive stabilization scheme for fiber

interferometers using (3×3) fiber directional couplers[J]. Applied Physics

Letters, 1982, 41(7): 616-618.

[100]

Huang S C, Lin W W, Chen M H. Polarization-insensitive fiber optic

Michelson interferometric sensors with a 3×3 directional coupler[J]. Applied

Optics, 1997, 36(4): 921-933.

[101]

Kizlik B. Fibre optic distributed sensor in Mach-Zehndeir interferometer

configuration[C]. Modern Problems of Radio Engineering, Telecommunications

& Computer Science, International Conference, 2002, 7454663: 128-130.

[102]

田苗．双马赫-曾德型光纤周界安防系统的算法研究及其实现[D]．天津：

天津大学，2017．

[103]

Xie S R, Zhang M, Li Y H, et al. Positioning error reduction technique

using spectrum reshaping for

distributed fiber

interferometric

vibration

sensor[J]. IEEE Journal of Lightwave Technology, 2012, 30(22): 3520-3524.

[104]

Marple S L. Estimating group delay and phase delay via discrete-time

“analytic” cross-correlation[J]. IEEE Transactions on Signal Processing, 1999,

47(9): 2604-2607.

[105]

Hanus R. Satistical error comparison of time delay estimation using

cross-correlation function and phase of cross-spectral density function[J].

Przeglad Elektrotechniczny, 2008, 84(12): 301-303.

[106]

Xiong X Y, Liu H, Deng Z M, et al. Micro-Doppler ambiguity resolution

第 175 页

参考文献

167

with variable shrinkage ratio based on time-delayed cross correlation processing

for wideband radar[J]. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing,

2019, 57(4): 1906-1917.

[107]

Panek P. Error analysis and bounds in time delay estimation[J]. IEEE

Transactions on Signal Processing, 2007, 55(7): 3547-3549.

[108]

Carrier A, Got J L. A maximum a posteriori probability time-delay

estimation for seismic signals[J]. Geophysical Journal International, 2014,

198(3): 1543-1553.

[109]

Knapp C, Carter G C. The generalized correlation method for estimation of

time delay[J], IEEE Transactions on Acoustics, Speech and Signal Processing,

1976, 24(4): 320-327.

[110]

Quazi A. An Overview on the Time Delay Estimate in Active and Passive

Systems for Target Localization[J], IEEE Transation on Acoustics, speech, and

Signal Processing, 29(3): 527-533.

[111]

Ianniello J. Time delay estimation via cross-correlation in the presence of

large estimation errors, IEEE trans. Acoust., Speech Signal Process, 1982, 30(6):

998-1003.

[112]

谢尚然．光纤布里渊散射与干涉中的偏振问题及其分布式传感应用

[D]．北京：清华大学，2013．

[113]

Kuhlmann F, Wise G, On second moment properties of median filtered

sequences of independent data[J], IEEE Transactions on Communications, 1981,

29(9): 1374-1379.

[114]

Chatzis V, Pitas L. Fuzzy scalar and vector median filter based on

distances[J]. IEEE Transactions on Image Processing, 1999, 8(5): 731-734.

[115]

Pasquini C, Boato G, Alajlan N, et al. A deterministic approach to detect

median filtering in 1D data[J]. IEEE Transactions on Information forensics and

Security, 2016, 11(7): 1425-1437.

[116]

Storath M, Weinmann A. Fast median filtering for phase or orientation

data[J]. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 2018,

40(3): 639-652.

[117]

Liu K, Tian M, Jiang J F, et al. An improved positioning algorithm in a

long-range

asymmetric

perimeter

security

system[J].

IEEE

Journal

of

Lightwave Technology, 2016, 34(22): 5278-5283.

[118]

郑海，陈剑平，甄志明．基于小波变换的电力电缆故障自动定点系统设

第 176 页

天津大学博士学位论文

168

计[J]．电子设计工程，2020，28(10)：65-68．

[119]

徐博尧，杨刚，李欣欣．小波变换的时频分析及其在实际中的应用[J]．中

国传媒大学学报：自然科学版，2011，18(2)：79-83．

[120]

刘红文，王科，林桐，等．基于离散小波的变压器绕组震荡波故障检测

方法[J]．变压器，2020，57(1)：58-62．

[121]

Bayram I, Selesnick I W. Frequency-domain design of overcomplete

rational-dilation wavelet transform[J]. IEEE Transactions on Signal Processing,

2009, 57(8): 2957-2972.

[122]

方凳洲，张帆，候巍，等．基于离散小波变换的输电线路故障检测研究

[J]．信息技术，2019，(10)：110-115．

[123]

张一西，马建，赵轩，等．基于离散小波变换的永磁同步电机速度控制

研究[J]．西南大学学报：自然科学版，2019，41(11)：110-119．

[124]

Boashash B. Estimating and interpreting the instantaneous frequency of a

signal[C]. Proceedings of the IEEE, 1992, 80(4): 540-568.

[125]

郑勋烨．基于高斯型窗函数的基小波构造[J]．数学的实践与认识，2008，

38(6)：183-187．

[126]

Lark R M, Webster R. Changes in variance and correlation of soil properties

with scale and location: analysis using an adapted maximal overlap discrete

wavelet transform[J]. European Journal of Soil Science, 2001, 52(4): 547-562.

[127]

Thamba N B, Thatikonda Venkata K K, Nutakki S. Fault analysis of worm

gear box using symlets wavelet[J]. Archives of Acoustics, 2020, 45(3): 521-540.

[128]

Ma C Y, Liu T G, Liu K, et al. A continuous wavelet transform based time

delay estimation method for long range fiber interferometric vibration sensor[J].

IEEE Journal of Lightwave Technology, 2016, 34(16): 3785-3789.

[129]

Liu K, Tian M, Jiang J F, et al. An improved positioning algorithm in a

long-range

asymmetric

perimeter

security

system[J].

IEEE

Journal

of

Lightwave Technology, 2016, 34(22): 5278-5283.

[130]

Jiang J F, An J C, Liu K, et al. A fast positioning algorithm for the

asymmetric

dual

Mach-Zehnder

interferometric

infrared

fiber

vibration

sensor[J]. Infrared Physics&Technology, 2017, 85: 359-363.

[131]

何茜．基于φ-OTDR 的光纤分布式宽频振动传感技术研究[D]．重庆：

重庆大学，2015．

[132]

Koyamada Y, Imahama M, Kubota K, et al. Fiber-optic distributed strain

and temperature sensing with very high measurand resolution over long range

第 177 页

参考文献

169

using coherent OTDR[J]. IEEE Journal of Lightwave Technology, 2009, 27(9):

1142-1146.

[133]

刘宇琛．基于φ-OTDR 的分布式光纤振动传感系统研究[D]．北京：北

京交通大学，2020．

[134]

Poklemba J J, Wolejsza C J, Thomas J R. Programmable noise bandwidth

reduction by means of digital averaging: United States, CA2102500A[P].

1999-10-26.

[135]

Chen S W, Chen H C, Chan H L. A real-time QRS detection method based

on moving-averaging incorporating with wavelet denoising[J]. Computer

Methods and Programs in Biomedicine, 2006, 82(3): 187-195.

[136]

巩玲仙，田竹梅，任国凤，等．干涉型光纤传感器中非理想3×3 耦合

器对相位解调的影响分析[J]．光学技术，2019，45(6)：707-711．

[137]

Shan Y Y, Dong J Y, Zeng J, et al. A broadband distributed vibration sensing

system assisted by a distributed feedback interferometer[J]. IEEE Photonics

Journal, 2018, 10(1): 6800910-1-6800910-11.

[138]

Li Y, Liu Z B, Liu Y, et al. Interferometric vibration sensor using

phase-generated carrier method[J]. Applied Optics, 2013, 52(25): 6359-6363.

[139]

Yu Z H, Zhang Q, Zhang M Y, et al. Distributed optical fiber vibration

sensing using phase-generated carrier demodulation algorithm[J]. Applied

Physics B-Lasers and Optics, 2018, 124(5): 1-7.

[140]

张爱玲，王恺晗，郝彬，等．干涉型光纤传感器PGC 解调算法的研究

[J]．光电技术应用，2013，286)：49-52．

[141]

陈明．Matlab 神经网络原理与实例精解[M]．北京：清华大学出版社，

2013:104-126．

[142]

Barnet J T, Kedem B. Zero-crossing rates of mixtures and products of

Gaussian processes[J]. IEEE Transactions on Information Theory, 1998, 44(4):

1672-1677.

[143]

Dragomiretskly K, Zosso D. Variational Mode Decomposition[J]. IEEE

Transactions on Signal Processing, 2014, 62(3): 531-544.

[144]

Zheng X X, Zhou G W, Ren H H, et al. A rolling bearing fault diagnosis

method based on variational mode decomposition and permutation entropy[J].

Journal of Vibration Shock, 2017, 36(22): 22-28.

[145]

Guo Z J, Liu M L, Wang Y X, et al. A new fault diagnosis classifier for

rolling bearing united multi-scale permutation entropy optimize VMD and

第 178 页

天津大学博士学位论文

170

cuckoo search SVM[J]. IEEE Access, 2020, 8: 153610-153629.

[146]

张建财，高军伟．基于变分模态分解和多尺度排列熵的滚动轴承故障诊

断[J]．噪声与振动控制，2019，39(6)：181-186．

[147]

Wang Z P, Jia L M, Kou L L, et al. Spectral kurtosis and weighted

SaE-ELM for Bogie fault diagnosis under variable conditions[J]. Sensors, 2018,

12(6): 1-15.

[148]

Jensen J H, Helpen J. MRI quantification of non-Gaussian water diffusion

by kurtosis analysis[J]. NMR Biomedicine, 2010, 23(7): 698-710.

[149]

Wu H J, Qian Y, Zhang W, et al. Feature extraction and identification in

distributed optical-Fiber vibration sensing system for oil pipeline safety

monitoring[J]. Photonics Sensors, 2017, 7(4): 305-310.

[150]

Varanis M, Pederiva R. Statements on wavelet packet energy entropy

signatures and filter influence in fault diagnosis of induction motor in

non-stationary operations[J]. Journal of the Brazilian Society of Mechanical

Sciences and Engineering, 2018, 40(2): 1-10.

[151]

杨正理，孙书芳．基于小波能量熵的光纤周界安防系统信号识别[J]．光

电子·激光，2016，27(12)：1328-1333．

[152]

Wu S D, Wu P H, Wu C W, et al. Bearing fault diagnosis based on

multiscale permutation entropy and support vector machine[J]. Entropy, 2012,

14(8): 1343-1356.

[153]

Li Y X, Li Y A, Chen X, et al. A novel feature extraction method for

ship-radiated noise based on variational mode decomposition and multi-scale

permutation entropy[J]. Entropy, 2017, 19(7): 1-16.

[154]

Bandt C, Pompe B. Permutation entropy: A natural complexity measure for

time series[J]. Physical Review Letters, 2002, 88(17): 174102-1–174102-4.

[155]

Jia R S, Sun H M, Peng Y J, et al. Automatic event detection in low SNR

microseismic signals based on multi-scale permutation and a support vector

machine[J]. Journal of Seismology, 2017, 21(4): 735-748.

[156]

Richman J S, Moorman J R. Physiological time-series analysis using

approximated

entropy

and

sample

entropy[J].

American

Journal

of

Physiology-Heart and Circulatory Physiology, 2000, 278(6): H2039–H2049.

[157]

徐晋宏，魏秀业，贺妍，等．基于CEEMDAN 样本熵与PNN 的行星齿

轮故障诊断[J]．机床与液压，2021，49(20)：179-183．

[158]

Cortes C, Vapnik V. Support Vector Machine[J]. Machine Learning, 1995,

第 179 页

参考文献

171

20(3): 273-297.

[159]

徐中原，刘琨，江俊峰，等．基于SVM 算法的分布式光纤扰动传感系

统快速检偏技术研究[J]．光电子·激光，2020，31(10)：1101-1109．

[160]

赵敬川，赵吉宾，李论，等．基于支持向量机的复杂曲面磨削去除量预

测[J]．组合机床与自动化加工技术，2021，(11)：58-61．

[161]

Hsu C W, Lin C J. A comparison of methods for multiclass support vector

machines[J]. IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems,

2002, 13(2): 415-425.

[162]

Li M, Wibowo S, Guo W. Nonlinear curve fitting using extreme learning

machines and radial basis function networks[J]. Computing in Science &

Engineering, 2019, 21(5): 6-15.

[163]

郝博超．基于径向基神经网络的入侵检测系统[D]．银川：北方民族大

学，2019．

[164]

候惠民．基于RBF 神经网络与模糊控制的短期负荷预测[D]．南京：南

京财经大学，2020．

[165]

Chandrashekar H M, Karjigi V, Sreedevi N. Investigation of different

time-frequency representations for intelligibility assessment of dysarthric

speech[J].

IEEE

Transactions

on

Neural

Systems

and

Rehabilitation

Engineering, 2020, 28(12): 2880-2889.

[166]

张钰莎，蒋盛益．基于MFCC 特征提取和改进SVM 的语音情感数据挖

掘分类识别方法研究[J]．计算机应用软件，2020，37(8)：160-165．

[167]

孙红彬．基于卷积神经网络的φ-OTDR 模式识别与频率测量[D]．北京：

北京交通大学，2021．

[168]

Zhai W X, Cheng C Q. A long short-term memory approach to predicting

air quality based on social media data[J]. Atmospheric Environment, 2020, 237:

117411-1-117411-11.

[169]

陈吉平．基于1-DCNN 的油气管道安全事件分布式光纤检测识别方法

[D]．成都：电子科技大学，2019．

[170]

Lin C, Chang Q, Li X X. Uplink NOMA signal transmission with

convolutional neural networks approach[J]. Journal of Systems Engineering and

Electronics, 2020, 31(5): 890-898.